生物安全

第一等級至第四等級實驗室安全規範

（第一版）

Safety Guidelines for Biosafety

Level 1 to Level 4 Laboratory

(v.1)

（草案）

衛生福利部疾病管制署

目錄

縮寫	3

名詞解釋	4

第壹章　生物安全管理規範	7

第一節　前言	7

第二節　適用對象	8

第三節　生物安全分級	8

第四節　生物安全管理組織	9

第五節　實驗室各階人員之職責與注意事項	11

參考文獻	14

第貳章　生物安全第一等級實驗室	15

第一節　實驗室操作規範	15

第二節　個人防護裝備及安全設備	17

第三節　實驗室設施（備）	18

參考文獻	21

第參章　生物安全第二等級實驗室	22

第一節　實驗室操作規範	22

第二節　個人防護裝備及安全設備	25

第三節　實驗室設施（備）	27

參考文獻	30

第肆章　生物安全第三等級實驗室	32

第一節　實驗室操作規範	32

第二節　個人防護裝備及安全設備	36

第三節　實驗室設施（備）	41

參考文獻	51

第伍章　生物安全第四等級實驗室	52

第一節　實驗室操作規範	52

第二節　個人防護裝備及安全設備	57

第三節　實驗室設施（備）	61

參考文獻	72

第陸章　實驗室意外事件與生物安全緊急應變計畫	73

第一節　總論	73

第二節　應變計畫之擬訂	73

第三節　微生物實驗室緊急應變規範	76

第四節　實驗室意外事件之應變程序	81

參考文獻	89

附　錄	90

附錄1、生物安全第一等級實驗室自我評核表	91

附錄2、生物安全第二等級實驗室自我評核表	97

附錄3、生物安全第三等級實驗室自我評核表	104

附錄4、生物安全第四等級實驗室自我評核表	119

附錄5、BSL-3實驗室檢測程序	145

附錄6、實驗室相關檢測報告應具備資訊	157

附錄7、各國生物安全櫃分類對照表	159

附錄8、選購生物安全櫃應考慮之事項	160

附錄9、BSL-3實驗室之BSC擺放位置注意事項	161

附錄10、實驗室清潔消毒之常用術語及消毒劑	166

附錄11、實驗室消毒滅菌設備之使用與管理建議	177

附錄12、實驗室生物安全緊急應變計畫（範例）	182

# 縮寫

| B |  |  |
| --- | --- | --- |
| BSC | Biological safety cabinets | 生物安全櫃 |
| BSL | Biosafety Level | 生物安全等級 |
| BSL-1 | Biosafety Level 1 | 生物安全第一等級 |
| BSL-2 | Biosafety Level 2 | 生物安全第二等級 |
| BSL-3 | Biosafety Level 3 | 生物安全第三等級 |
| BSL-4 | Biosafety Level 4 | 生物安全第四等級 |
| H |  |  |
| HVAC | Heating, Ventilation and Air Conditioning System | 通風空調處理系統 |
| P |  |  |
| PPE | personal protective equipment | 個人防護裝備 |
| R |  |  |
| RG | risk group | 危險群 |
| RG1 | risk group 1 | 第一級危險群 |
| RG2 | risk group 2 | 第二級危險群 |
| RG3 | risk group 3 | 第三級危險群 |
| S |  |  |
| SARS | Severe Acute Respiratory Syndrome | 嚴重急性呼吸道症候群 |
| SOP | Standard Operation Procedure | 標準作業程序 |
| W |  |  |
| WHO | World Health Organization | 世界衛生組織 |

# 名詞解釋

- 氣膠（aerosol）

是指固體或和液體微粒穩定地懸浮於氣體介質中形成的分散體系。一般大小在0.01-10微米之間。

- 每小時換氣次數（Air Change per Hour; ACH）

每一小時內，空間內空氣全部置換之次數。其公式為ACH＝Q/V，其中Q為「室內總進氣量（m3/時）」；V為「室內體積（m3）」。

- 前室（Anteroom）

前室為一個在實驗室及鄰近空間保持壓差之專門區域。

- 袋進袋出過濾系統（Bag-in-Bag-out Filtration System; BIBO）

係先將高效率濾網放置於防塵袋內，再將濾網放入過濾系統，將防塵袋繫於操作孔上，以防止內部有害物質經由操作孔外洩；取出濾網時，經由防塵袋直接拉出濾網，讓濾網在不與外界接觸的情況下，直接移至防塵袋中，使內部的有害物質不至於逸散到外界。

- 感染性生物材料（Infectious Biological Materials）

依「傳染病防治法」第4條第4項規定，感染性生物材料係指具感染性之病原體或其衍生物，及經確認含有此等病原體或衍生物之物質。另依衛生福利部「感染性生物材料管理要點」第二條內容，感染性生物材料可區分為以下三類：

- 具感染性之病原體：指造成人類感染或疾病之病原微生物（例如：細菌、病毒、真菌及寄生蟲等）及其培養物（液）。

- 病原體之衍生物：指經純化及分離出病原體組成成份（例如：核酸、質體、蛋白質等）或其分泌產物（例如：生物毒素等）。

- 經確認含有並源體或其衍生物之物質：指經檢驗確認含有某種病原體、或其組成成份或其分泌產物之傳染病病人陽性檢體（例如：血液、痰液或尿液等）。

- 初級防護屏障（primary barrier）

實驗室生物安全防護可包含初級防護屏障（primary barrier）與二級防護屏障（secondary barrier）之生物防護（biocontainment）策略，初級防護屏障包括BSC及PPE。實驗室人員具備優良微生物操作技術及穿著PPE，且於適當安全防護設備（例如BSC、密閉式離心機等）內進行實驗，以預防人員感染外逸之具感染性氣膠或噴濺物；因特殊情況無法於安全防護設備內操作時，PPE即為實驗室人員防範感染病原微生物之唯一防線，應視需要提升防護等級，如N95口罩、連身式防護衣或動力式空氣過濾呼吸防護具（Powered Air-purifying Particulate Respirators; PAPR）等。

- 二級防護屏障（secondary barrier）

實驗室人員於操作具高危害風險性之病原微生物實驗時，初級屏障似嫌不足於防範人員安全，故必須具備二級屏障之安全防護設計，即藉由實驗室安全設計之建築結構與設施、動線規劃與負壓系統、進排氣處理系統及HEPA過濾系統等硬體建構嚴密防護網，確保病原微生物圍堵於實驗室內，或減低病原微生物含量，防範感染源波及實驗室內、外部環境之相關人員。

- 可變風量系統（Variable Air Volume System, VAV）

1960年代誕生於美國的一種空調系統節能應用。透過向空調區間輸送足夠數量並經過一定程度處理的空氣，用以消除室內的濕熱負荷，並且當室內負荷變化時，用改變進氣量的方法維持室內所需要的溫度和濕度。

- 風量調節風門（Volume Control Damper, VCD）

可分風口用及管道用兩種，前者是專為調節風口及散流器的流量而設計的一種可調節的對開、對合式的調節風門；後者則可安裝在風管管道上與風管相連。兩者均可用螺絲起子（screwdriver）調節葉片角度，用以控制風量之大小，調節室內風量。

# 第壹章　生物安全管理規範

## 第一節　前言

2003年2月至6月期間，我國發生SARS疫情，凸顯國內傳染病檢驗體系高防護實驗室量能與生物安全之不足。因應新興及再浮現傳染病檢驗安全考量，國內陸續設置生物安全第三等級（Biosafety Level 3; BSL-3）實驗室。為使國內規劃及興建該等級實驗室之設置單位有所遵循，疾病管制署（以下簡稱疾管署）於2004年9月編訂《生物安全第三等級實驗室安全規範》（第1.0版），針對BSL-3實驗室之生物安全管理組織、實驗室設施規範及測試、操作規範、人員訓練規範、內部稽核、感染性廢棄物清消及除污、感染性生物材料包裝運送及緊急應變計畫等予以規範，其後於2011年進行修訂改版成第2.0版。

考量國內BSL-1及BSL-2實驗室進行微生物操作亦有安全管理需求，疾管署於2012年以《生物安全第三等級實驗室安全規範》為架構，並參考美國、加拿大與世界衛生組織（World Health Organization; WHO）等出版之實驗室生物安全指引及相關規範，修訂為《生物安全第一等級至第三等級實驗室安全規範》（第1.0版）。

因應國際生物安全管理措施之改變及國內相關實驗室之管理現況，疾管署於2014年再次增修本規範，並增列BSL-4實驗室之管理章節，俾利我國生物安全各等級實驗室皆有規範予以遵循，確保實驗室工作人員及周遭人員、民眾及環境之安全。

## 第二節　適用對象

本規範適用對象，是指從事第一級至第四級危險群（risk group; RG）微生物檢驗或研究相關之實驗室。有關RG1至RG4微生物之名單，請參考疾管署公告之「衛生福利部感染性生物材料管理作業要點」。如從事前開微生物之操作且涉及進行動物實驗時，請遵循疾管署《動物生物安全第一等級至第三等級實驗室安全規範》（第一版）之相關要求。

此外，本規範所提及相關消防、建築、環保及勞安等規定，請依循國內相關主管機關之規定辦理。從事動物傳染病病原體相關檢驗或研究之實驗室，不適用本規範，請遵照行政院農業委員會相關規定辦理。

## 第三節　生物安全分級

「生物安全」係指藉由優良微生物操作規範、人員防護裝備、安全設備及設施等措施，防止實驗室人員無意暴露於具危害之感染性生物材料的環境。生物安全之分級，依前述措施等要求可分為BSL-1至BSL-4，等級越高，相關防護措施要求越高。

感染性生物材料為病原體者，依其致病性、感染途徑、宿主範圍、有無治療及預防方法等因素，區分為RG1至RG4微生物（表1）。

操作各RG微生物時，原則上於相對應之BSL實驗室進行，惟仍應評估操作過程中該微生物所含病原微生物總量、活性、實驗方法及感染途徑等風險因素，適當提升或降低操作所需之生物安全等級。

實驗室主管應依據實驗所操作感染性生物材料之危害風險等級與傳染途徑等，訂定符合實驗室人員安全防範需求之個人防護裝備（personal protective equipment; PPE），並依風險評估結果選定合適之生物安全等級，進而提升實驗室必要之硬體項目。

表1、第一級至第四級危險群微生物分類表

| RG | 說明 | 範例 |
| --- | --- | --- |
| RG1 | 未影響人類健康之微生物。 | Adeno-associated virus (Type 1~4) Escherichia coli K-12 |
| RG2 | 影響人類健康輕微，且通常有預防及治療方法之微生物。 | Hepatitis B virus Plasmodium falciparum Staphylococcus aureus |
| RG3 | 影響人類健康嚴重，但可能有預防及治療方法之微生物。 | Mycobacterium tuberculosis Human Immunodeficiency virus (Type1, 2) |
| RG4 | 影響人類健康嚴重或可能致死，且通常無預防及治療方法之微生物。 | Ebola virus Variola (major and minor) virus |

資料來源：感染性生物材料管理辦法（民103年3月11日）。

## 第四節　生物安全管理組織

- 生物安全管理組織之設置

設置單位對於RG2以上微生物或生物毒素之管理，應設生物安全會（Institutional Biosafety Committee，以下稱生安會）；設置單位人員未達五人者，得設置生物安全專責人員（以下稱生安專責人員）代替之。

- 生物安全管理組織之組成

- 生安會之成員可依據設置單位之特性、規模及從事研究內容，擇定適當人選擔任委員並參與相關會議及活動。至少應涵蓋以下對象：

  - 設置單位首長或副首長。

  - 實驗室或保存場所主管。

  - 實驗室或保存場所管理人員、工程技術人員或其他具備相關專業知識人員。

  - 獸醫（有從事動物實驗時）。

  - 生物安全官（有指派該項職務時）。

- 生安專責人員應具備相關專業知識，及接受至少16小時生物安全課程（取得訓練證明或紀錄）；並具有3年以上實驗室工作經驗。

- 設置單位可視業務執行情況，邀請外部單位之專家學者、業界人士或主管機關等，參與生物安全管理組織之活動。

- 生物安全管理組織之任務

生安會或生安專責人員之職責，應涵蓋如下：

- 審核RG2以上微生物或生物毒素之持有、保存、使用、處分或輸出入。

  - 實驗室持有、保存或處分RG2以上微生物或生物毒素，應先經生安會或生安專責人員審核通過。

  - 實驗室持有、保存或處分RG3以上微生物或管制性生物毒素，除需經生安會或生安專責人員審核通過外，設置單位另應先報中央主管機關核准。

- 審核使用RG2以上微生物或生物毒素實驗室之生物安全等級。

- 審核實驗室之生物安全緊急應變計畫。

- 審核實驗室之新建、改建、擴建、啟用或停止運作計畫。

- 審核實驗室之生物安全爭議事項。

- 督導每年辦理實驗室之生物安全內部稽核及缺失改善。

- 督導實驗室人員之生物安全訓練。

- 審核及督導其他有關感染性生物材料及實驗室之生物安全管理事項。

- 處理、調查及報告實驗室之生物安全意外事件。

- 生物安全管理組織之備查

設置單位應於設生安會或置生安專責人員後1個月內，報中央主管機關備查，並副知所在地主管機關。中央主管機關為疾管署，所在地主管機關為設置單位所在地之縣市衛生局。其有異動者，亦同。

## 第五節　實驗室各階人員之職責與注意事項

- 生物安全官

  - 生物安全官（Biosafety officer，以下簡稱生安官）非依法應設之職務，設置單位可依下列事項需求，指派具相關專業能力之人員擔任生安官，以有效督導設置單位所屬實驗室之生物安全之運作及管理：

- 從事涉及基因重組試驗之大型研究活動或生產製造。

- 設有BSL-3以上實驗室。

- 從事RG3以上微生物之相關實驗研究。

  - 如指派生安官，宜同時擔任生安會之成員。

  - 生安官之任務建議如下：

    - 提供設置單位相關生物安全管理建議及諮詢。

    - 負責生物安全管理組織與實驗室之溝通協調工作。

    - 協助設置單位建立相關生物安全標準作業程序（Standard Operation Procedures; SOPs）及管理規定，例如：實驗室稽核機制，感染性生物材料管理規範，緊急應變與意外事件處理機制，感染性物質之溢出處理程序等。

    - 定期執行實驗室生物安全稽核工作，以確保實驗室確實遵循及落實各項SOPs。

    - 負責設置單位生物安全事件之調查、溝通與協調，並向生物安全管理組織提出報告及建議。

    - 涉及感染性生物材料研究工作有關生物安全方面計畫、流程及操作程序執行前之審查作業。

    - 持續瞭解有關社區對衛生及環保議題關注之態度。

- 實驗室或保存場所主管

- 督導實驗室人員遵循及落實實驗室生物安全手冊或SOPs。

- 所轄實驗室相關生物安全事項之規劃、協調與督導。

- 定期檢討實驗室生物安全事務，並提出管理改善措施。

- 生物安全相關事件之處置，並協助進行調查與報告。

- 所轄實驗室涉及感染性生物材料使用之管理。

- 所轄實驗室人員之相關訓練管理。

保存場所之主管比照實驗室主管職責辦理。

- 實驗室或保存場所管理人員

實驗室之主管可指派專人協助管理所轄實驗室之生物安全管理工作，以確保其運作安全。前開專人之任務建議如下（保存場所之管理人員比照實驗室管理人員職責辦理）：

- 確保實驗室維持正常運作及管理。

- 確保實驗室設施及設備定期檢測及維護。

- 有效管制僅經被授權人員始可進入BSL-2以上實驗室。

- 發生實驗室生物安全事件時，應向實驗室或保存場所之主管報告。

- 實驗室人員

實驗室人員應明瞭從事檢驗研究所使用之感染性生物材料之生物特性及危害風險，並遵守該等級實驗室生物安全手冊或SOPs，以從事相關之檢驗操作或實驗研究。凡於實驗室操作發生意外事故，應予以記錄並向實驗室管理人員/主管報告。

- 實驗室或保存場所工程技術人員

設置單位工務部門實際負責實驗室硬體維護之人員應瞭解實驗室之結構、設施及設備之燻蒸消毒、除污、保養維護以及相關安全規定及程序。實驗室相關委外燻蒸消毒、檢測、保養及維護部分，應協助合約廠商熟悉實驗室之設施、設備及運作。應在生安官（如有指派時）及（或）實驗室主管或實驗室管理人之監督下進行測試。

## 參考文獻

- NIH. Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules. 2011:26-7.

- Kaufman S.G., Mathews H., Alderman L.M. Biosafety officers, behavioral compliance strategies, and their effects on laboratory practices. Appl Biosaf. 2007;12:75–8.

- 感染性生物材料管理辦法（民103年3月11日）。

# 第貳章　生物安全第一等級實驗室

## 第一節　實驗室操作規範

- 適用範圍

BSL-1實驗室適用於操作已知不會造成人類疾病之感染性生物材料（例如RG1微生物）。

- 標準操作規範

  - 實驗室人員通常於開放式工作檯進行實驗操作，並遵守標準微生物操作程序。

  - 實驗室人員於處理具潛在危害之感染性生物材料後，以及離開實驗室前應洗手。

  - 實驗室內禁止飲食、吸菸、取戴隱形眼鏡、化妝以及存放食物；食物應儲放於實驗室外之指定場所（例如儲放食物專用櫃或冰箱）。

  - 禁止以口執行移液步驟（pipetting），應使用機械式移液設備。

  - 實驗室主管應制訂完善的尖銳物品（例如針頭、手術刀、移液管以及破碎玻璃製品等）安全操作守則並加以實施，以降低尖銳物品造成實驗室人員受傷之風險。處理尖銳物品時之應注意事項如下：

- 謹慎處理針頭及其他尖銳物品，針頭丟棄前不得以徒手方式將其彎曲、剪斷、弄碎、回套、自拋棄式注射器取下或其他處置方式等。

- 使用過之拋棄式針頭和注射器，應丟棄於尖銳物品專用之防穿刺容器；該容器並放置於尖銳物品丟棄之處。

- 非拋棄式尖銳物品應使用硬殼容器盛裝後，運送至除污區進行除污；除污方式優先選擇高溫高壓蒸氣滅菌處理。

- 破碎的玻璃製品不可直接徒手處理，應使用刷子、畚箕、鑷子或鉗子等器具將其清除；實驗室盡可能以塑膠製品取代玻璃製品。

  - 實驗室人員執行各項操作程序時，應盡量減少氣膠或液體噴濺情形的產生。

  - 應訂定有效的害蟲防治方案。

- 特殊操作規範

- 應訂定溢出物處理SOPs，並要求實驗室人員遵守。

- 進入實驗室之人員應已被告知潛在之危險，並要求遵守實驗室進出規定。

- 實驗室應有適當的生物安全手冊並落實執行；實驗室主管應確保全體實驗室人員均已閱讀、瞭解實驗室各項規範及要求事項；實驗室生物安全手冊應放置於實驗室人員易取閱之處。

- 教育訓練

- 應提供實驗室人員常規教育訓練。

- 實驗室人員應接受實驗室相關操作實務之培訓，並由實驗室主管或管理人員從旁督導。

- 實驗室主管應確保實驗室人員已接受與其職務相關之安全操作訓練，例如防範暴露於感染性微生物之必要防護措施以及暴露評估程序等訓練，實驗室人員應定期接受再訓練與評估。

- 當機構之生物安全政策或操作程序變更時，相關人員應再接受對應變更之訓練。

- 健康管理

- 當個人健康狀況可能影響到對抗感染性生物材料，以獲得免疫或預防疾病的能力時，全體實驗室人員，尤其是正值生育年齡之女性，應接受必要的疫苗注射或可能感染的條件等資訊，以獲得必要的免疫能力。前開具有這些境況的人員，應主動向機構醫療人員尋求適當的諮詢與輔導。

- 實驗室人員須接受適當的醫療管理，並針對其處理或可能存在於實驗室之微生物，提供既有防護措施。

- 必要時為全體實驗室人員提供合適的醫學評估、監測及治療，並妥善保存相關醫療紀錄。

## 第二節　個人防護裝備及安全設備

- 個人防護裝備

  - 毋須特殊防護裝備，惟可依風險評估結果決定是否使用。

  - 可穿著實驗衣、罩袍或工作服等防護衣物，以防止個人衣物遭到污染。

  - 執行可能發生感染性生物材料噴濺之操作時，應佩戴眼部防護具；配戴隱形眼鏡之操作人員，亦同。

  - 應穿戴手套以避免接觸到危害物質：

    - 依據風險評估結果選用合適的手套。

    - 實驗室應提供乳膠以外材質之手套。

    - 離開實驗室前應洗手；實驗工作結束後，先取下手套並洗手，再離開實驗室。

    - 手套遭到污染、破損或有其他安全上之疑慮時，應立即更換。

    - 切勿清洗或重複使用拋棄式手套；使用過之手套應與實驗室其他感染性廢棄物一併丟棄。

    - 洗手應依據主管機關公佈之洗手時機與方式執行。

  - 不得在實驗室內穿著露出腳趾之鞋子。

  - 使用過之防護衣物應與乾淨衣物分開放置，以避免污染。

- 安全設備

毋須特別設置，惟可依風險評估結果決定是否使用。

## 第三節　實驗室設施（備）

- 實驗室位置與動線規劃

  - BSL-1實驗室毋須與所在建物內部之一般動線相區隔。

- 實驗室建築與結構

- 毋須特殊實驗室設施設計，惟可依風險評估結果決定是否使用。

- 應為實驗室之安全運作、清潔及維護提供足夠空間。

- 實驗室應有門，以利進行門禁管制。

- 實驗室出入口之大小應考量大型設備之進出需求。

- 實驗室裝設之可對外開啓的窗戶，應加裝紗窗。

- 實驗室通風空調處理系統

無特殊規定。

- 實驗室設備

- 實驗室安裝之設備，應無毛邊、銳角及易於鬆動之部分。

- 實驗室應設置洗手槽。

- 實驗室家具（桌檯）應能支撐預期載重及用途；工作檯表面應可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。

- 實驗室工作區內使用之座椅，其表層應包覆無孔材質之材料，以利清潔及除污。

- 實驗室內不宜鋪設地毯類織品。

- 實驗室或鄰近處設置緊急洗眼沖淋設備且隨時可用，並依風險評估結果決定裝設位置。有關設置標準可參考行政院勞工安全衛生研究所於2003年出版之《緊急洗眼沖淋設備設置指引》。

- 實驗室應設置消防安全系統。

- 實驗室應有可靠及充足之電力供應及照明系統，以確保實驗室人員可安全離開實驗室。建議設置備用發電機，以保障重要設備之正常運轉。

- 實驗室保全

- 實驗室主管應確保實驗室依據機構政策實施門禁管制，獲得授權之人員方允許進入實驗室。

- 實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理

- 實驗室之設計應有利於清潔作業。

- 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間應預留清潔空間。

- 完成實驗操作後，應將工作檯面進行除污；若有發生微生物之潑灑、噴濺或其他顯著污染情形時，工作檯面應使用合適的消毒劑除污；每日應執行至少1次工作檯面之除污。

- 所有感染性生物材料及其他潛在感染性物質，應先以有效方法除污後再丟棄。依據除污地點之不同，可先以下列方法處理後，再進行運送作業：

  - 進行除污之廢棄物，應以堅固、耐用的防漏容器盛裝，並妥善蓋好後再行運送。

  - 須運送至機構以外地點除污之廢棄物，應依據機構政策及國內有害事業廢棄物相關法規進行適當的包裝。

- 實驗室廢水在排放到生活污水管道前，應先清除污染源（可使用化學或物理方法）。

- 其他要求

- 應確保實驗室所有活動可得到充分之照明，避免不必要的反光及閃光。

- 實驗室應保持整潔，禁止擺放與實驗無關之物品；實驗室應有足夠儲存空間以擺放隨時使用之物品，以避免實驗室及走道紊亂；在實驗室工作區外，應提供另外可長期使用之儲存空間。

- 實驗室應有可利於自外界觀察實驗室內部活動情形之設計或措施（例如於實驗室門設置可視窗）。

## 參考文獻

- CDC. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL). 5th ed., 2009: 30-3.

- NIH. NIH Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules (NIH Guidelines). 2011: 71-2.

- WHO. Labotatory biosafety manual. 3rd ed. 2004:9-19.

- 勞工安全衛生設施規則（民98年10月13日）。

- 葉文裕、陳峰昌、陳春萬：緊急洗眼沖淋設備設置指引。初版。臺北縣：行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所，2003。

# 第參章　生物安全第二等級實驗室

## 第一節　實驗室操作規範

- 適用範圍

BSL-2實驗室適用於操作經由皮膚傷口、食入、黏膜暴露，造成人類疾病之感染性生物材料。

- 標準操作規範

- 可能產生具感染性氣膠或噴濺物之操作步驟，應於BSC或其他物理防護設備中進行。

- 實驗室人員於處理具危害之感染性生物材料後，以及離開實驗室前應洗手。

- 實驗室內禁止飲食、吸菸、取戴隱形眼鏡、化妝以及存放食物；食物應儲放於實驗室外之指定場所（例如儲放食物專用櫃或冰箱）。

- 禁止以口執行移液步驟，應使用機械式移液設備。

- 實驗室主管應制訂完善的尖銳物品（例如針頭、手術刀、移液管以及破碎玻璃製品等）安全操作守則並加以實施，以降低尖銳物品造成實驗室人員受傷之風險。處理尖銳物品時之應注意事項如下：

- 謹慎處理針頭及其他尖銳物品，針頭丟棄前不得以徒手方式將其彎曲、剪斷、弄碎、回套、自拋棄式注射器取下或其他處置方式等。

- 使用過之拋棄式針頭和注射器，應丟棄於尖銳物品專用之防穿刺容器；該容器並放置於尖銳物品丟棄之處。

- 非拋棄式尖銳物品應使用硬殼容器盛裝後，運送至除污區進行除污；除污方式優先選擇高溫高壓蒸氣滅菌處理。

- 破碎的玻璃製品不可直接徒手處理，應使用刷子、畚箕、鑷子或鉗子等器具將其清除；實驗室盡可能以塑膠製品取代玻璃製品。

- 皮下注射用針具僅適用於實驗動物之注射、採血；或自注射瓶抽取液體。涉及感染性生物材料之用途時，建議使用安全針具（例如針頭及注射器具有防護蓋；或鎖固裝置；或針頭與注射器為一體成型之拋棄式針具組）。

- 實驗室人員執行各項操作程序時，應盡量減少氣膠或液體噴濺情形的產生。

- 實驗室內有操作或保存感染性生物材料時，應於入口明顯處張貼生物危害標識。該標識之內容應至少包括該實驗室之生物安全等級、實驗室主管與實驗室管理人之姓名及聯絡資訊、進入及離開實驗室所需之程序、緊急處理措施。至於微生物資訊之標示，可依照機構政策及國內主管機關規定。

- 應訂定有效的害蟲防治方案。

- 特殊操作規範

- 應訂定溢出物處理SOPs，並要求實驗室人員遵守。

- 進入實驗室之人員應已被告知潛在之危險，並要求遵守實驗室進出規定。

- 實驗室應有適當的生物安全手冊並落實執行；實驗室主管應確保全體實驗室人員均已閱讀、瞭解實驗室各項規範及要求事項；實驗室生物安全手冊應放置於實驗室人員易取閱之處。

- 收集、操作、存放或於機構內部運送感染性生物材料時，應使用堅固耐用之防漏容器盛裝。

- 當發生意外事件，致使實驗室人員暴露於含有感染性生物材料之環境時，應隨即執行相關評估並依實驗室生物安全手冊所規範之程序處理。此類事項應通報實驗室主管，並提供必要的醫療評估予治療，相關記錄應妥善保存。

- 與實驗無關之動物或植物，不得留置於實驗室。

- 教育訓練

- 應提供實驗室人員常規教育訓練。

- 實驗室人員應依所操作之病原體接受相對應的培訓，且執行與感染性病原體有關之操作程序時，由實驗室合格的技術人員從旁督導。

- 實驗室主管應確保實驗室人員已接受與其職務相關之安全操作訓練，例如防範暴露於感染性微生物之必要防護措施以及暴露評估程序等訓練，實驗室人員應定期接受再訓練與評估。

- 當機構之生物安全政策或操作程序變更時，相關人員應再接受對應變更之訓練。

- 實驗室主管應先確認負責於BSL-2實驗室處理感染性生物材料之人員，已具備標準與特殊微生物操作實務之能力，再分派其執行相關實驗工作。

- 健康管理

- 當個人健康狀況可能影響到對抗感染性生物材料，以獲得免疫或預防疾病的能力時，全體實驗室人員，尤其是正值生育年齡之女性，應接受必要的疫苗注射或可能感染的條件等資訊，以獲得必要的免疫能力。前開具有這些境況的人員，應主動向機構醫療人員尋求適當的諮詢與輔導。

- 實驗室人員須接受適當的醫療管理，並針對其處理或可能存在於實驗室之感染性生物材料，提供既有防護措施。

- 必要時為全體實驗室人員提供合適的醫學評估、監測及治療，並妥善保存相關醫療紀錄。

- 對於具被傳染風險之實驗室人員，機構應考量是否有必要留存其血清檢體。

- 機構可於實驗室人員尚未執行實驗前留存血清檢體，以作為基礎血清（base line serum）之用。血清檢體之保存期限，由設置單位生物安全管理組織訂定之。

- 機構可視實驗室操作之感染性微生物，定期收集實驗室人員之血清檢體。

## 第二節　個人防護裝備及安全設備

- 個人防護裝備

- 操作具危害之感染性生物材料時，應穿著實驗室指定之實驗衣、罩袍、工作服或制服等防護衣物。

- 進入非實驗室區域前（例如餐廳，圖書館及行政辦公區等），應先脫除防護衣物。

- 妥善處理欲丟棄之防護衣物，或交付機構內專門部門進行清洗；不可將實驗室衣物攜回家中。

- 實驗室人員於BSC或其他防護設備以外場所操作感染性生物材料時，應配戴眼部及臉部的防護具（例如護目鏡、口罩、面盾或其他防噴濺用具等），以預防操作過程中可能發生之噴濺情形。戴隱形眼鏡之實驗室人員，亦應配戴眼部防護具。

- 進入安置有受感染動物之房間時，應依風險評估結果配戴合適的眼部、臉部及呼吸道防護具。

- 眼部及臉部防護具應與實驗室其他的感染性廢棄物一併丟棄處理，或先行除污後再重複使用。

- 應穿戴手套以避免接觸到危害物質：

- 依據風險評估結果選用合適的手套。

- 實驗室應提供乳膠以外材質之手套。

- 離開實驗室前應洗手；實驗工作結束後，先取下手套並洗手，再離開實驗室。

- 手套遭到污染、破損或有其他安全上之疑慮時，應立即更換。

- 切勿清洗或重複使用拋棄式手套；使用過之手套應與實驗室其他感染性廢棄物一併丟棄。

- 洗手應依據主管機關公佈之洗手時機與方式執行。

- 不得在實驗室內穿著露出腳趾之鞋子。

- 使用過之防護衣物應與乾淨衣物分開放置，以避免污染。

- 安全設備

- 執行下列具感染性風險之操作時，應使用妥善保養維護的BSC（第一級或第二級）、PPE或其他可隔離有害物質之物理性防護設備，以保護實驗室人員。

- 執行可能產生具感染性氣膠或噴濺之操作程序，例如移液、離心、研磨、攪拌、振盪、混合、超音波處理、開啓盛裝感染性生物材料之容器、對動物施行鼻腔接種程序、從感染的動物或蛋採集組織等。

- 操作高濃度或大量感染性生物材料時。於開放式實驗室執行此類操作之離心程序時，可使用密封旋轉盤（sealed rotor heads）或具有密封式安全杯（safety cups）的離心機，並於BSC或其他物理性防護設備中開啟。

- BSC於實驗室內之裝設位置，應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且BSC的裝設位置應遠離門、可開啓之窗戶、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域。

- BSC應每年定期執行相關功能檢測及驗證程序，以確認BSC功能與實驗室排氣系統維持正常運作；實驗室人員並應依照製造商說明書操作BSC。在符合前開前提下，第二級BSC之排氣經HEPA過濾器處理後，可再循環回到實驗室內；或透過套管（集氣罩）連接實驗室排氣系統；或實體連接管路等方式而直接排放至建築物外。

## 第三節　實驗室設施（備）

- 實驗室位置與動線規劃

- BSL-2實驗室毋須與所在建物內部之一般動線相區隔。

- 實驗室建築與結構

- 應為實驗室之安全運作、清潔及維護提供足夠空間。

- 實驗室的門應可自行關閉，並具備上鎖功能。

- 實驗室出入口之大小應考量大型設備之進出需求。

- 實驗室不宜裝設可對外開啓之窗戶，已裝設者應加裝紗窗。

- 實驗室通風空調處理系統

- 實驗室通風系統無特別要求，惟再建置新實驗室時，可考量裝設機械式通風系統，促使氣流向實驗室內部方向流動。

- 實驗室設備

- 實驗室安裝之設備，應無毛邊、銳角及易於鬆動之部分。

- 應於實驗室鄰近出口處設置洗手槽，此水槽可採手動、免手動或自動給水。

- 實驗室家具（桌檯）須能支撐預期載重及用途；工作檯表面應可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。

- 實驗室工作區內使用之座椅，其表層應包覆無孔材質之材料，以利清潔及除污。

- 實驗室內不得鋪設地毯類織品。

- 真空管路應裝設集液器（liquid disinfectant traps）予以保護，且內盛裝消毒液。

- 實驗室或鄰近處設置緊急洗眼沖淋設備且隨時可用，並依風險評估結果決定裝設位置。有關設置標準可參考行政院勞工安全衛生研究所於2003年出版之《緊急洗眼沖淋設備設置指引》。

- 實驗室應設置消防安全系統。

- 實驗室應有可靠及充足之電力供應及照明系統，以確保實驗室人員可安全離開實驗室。建議設置備用發電機，以保障重要設備之正常運轉。

- 實驗室保全

- 實驗室主管應確保實驗室依據機構政策實施門禁管制，獲得授權之人員方允許進入實驗室。

- 進行工作期間應實施實驗室門禁管制。

- 實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理

- 實驗室之設計應有利於清潔及除污。

- 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間應預留清潔空間。

- 實驗室應針對產出之感染性廢棄物提供有效的除污方法，例如高溫高壓蒸氣滅菌、化學消毒、焚化或其他方法。

- 完成實驗操作後，應將工作檯面進行除污；若有發生感染性生物材料之潑灑、噴濺或其他顯著污染情形時，工作檯面應使用合適的消毒劑除污；每日應執行至少1次工作檯面之除污。

- 所有感染性生物材料及其他潛在感染性物質，應先以有效方法除污後再丟棄。依據除污地點之不同，可先以下列方法處理後，再進行運送作業：

- 進行除污之廢棄物，應以堅固、耐用的防漏容器盛裝，並妥善蓋好後再行運送。

- 須運送至機構以外地點除污之廢棄物，應依據機構政策及國內有害事業廢棄物相關法規進行適當的包裝。

- 實驗室廢水在排放到生活污水管道前，應先清除污染源（可使用化學或物理方法）。

- 實驗室設備應定期進行除污；或實驗室內有發生洩漏、噴濺或其他可能污染情形時，亦應除污。

- 感染性生物材料發生洩漏情形時，應由受過適當訓練之人員使用專用設備進行除污及清理作業。

- 實驗室之設備於維修、保養或移出實驗室前，應進行除污程序。

- 建議可於實驗室或鄰近處安裝感染性廢棄物專用之高溫高壓蒸氣滅菌器（以下簡稱滅菌器）。

- 其他要求

- 應確保實驗室所有活動可得到充分之照明，避免不必要的反光及閃光。

- 實驗室應保持整潔，禁止擺放與實驗無關之物品；實驗室應有足夠儲存空間以擺放隨時使用之物品，以避免實驗室及走道紊亂；在實驗室工作區外，應提供另外可長期使用之儲存空間。

- 實驗室應有可利於自外界觀察實驗室內部活動情形之設計或措施（例如於實驗室門設置可視窗）。

## 參考文獻

- CDC. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL). 5th ed., 2009: 33-8.

- NIH. NIH Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules (NIH Guidelines). 2011: 72-4.

- WHO. Labotatory biosafety manual. 3rd ed. 2004:9-19.

- 勞工安全衛生設施規則（民98年10月13日）。

- 葉文裕、陳峰昌、陳春萬：緊急洗眼沖淋設備設置指引。初版。臺北縣：行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所，2003。

# 第肆章　生物安全第三等級實驗室

## 第一節　實驗室操作規範

- 適用範圍

BSL-3實驗室適用於操作可能經由吸入途徑暴露，造成人類嚴重或潛在致命疾病之感染性生物材料。

- 標準操作規範

- 涉及感染性生物材料之操作程序，皆應於第二級以上BSC或其他同等級之物理性防護設備中進行。

- 於BSL-3實驗室執行防護要求較低之實驗操作時，仍須符合BSL-3實驗室之操作規範。

- 實驗室人員於處理具危害之感染性生物材料後，以及離開實驗室前應洗手。

- 實驗室內禁止飲食、吸菸、取戴隱形眼鏡、化妝以及存放食物；食物應儲放於實驗室外之指定場所（例如儲放食物專用櫃或冰箱）。

- 禁止以口執行移液步驟，應使用機械式移液設備。

- 實驗室主管應制訂完善的尖銳物品（例如針頭、手術刀、移液管以及破碎玻璃製品等）安全操作守則並加以實施，以降低尖銳物品造成實驗室人員受傷之風險。處理尖銳物品時之應注意事項如下：

  - 謹慎處理針頭及其他尖銳物品，針頭丟棄前不得以徒手方式將其彎曲、剪斷、弄碎、回套、自拋棄式注射器取下或其他處置方式等。

  - 使用過之拋棄式針頭和注射器，應丟棄於尖銳物品專用之防穿刺容器；該容器並放置於尖銳物品丟棄之處。

  - 非拋棄式尖銳物品應使用硬殼容器盛裝後，以高溫高壓蒸氣滅菌處理。

  - 破碎的玻璃製品不可直接徒手處理，應使用刷子、畚箕、鑷子或鉗子等器具將其清除；實驗室盡可能以塑膠製品取代玻璃製品。

  - 皮下注射用針具僅適用於實驗動物之注射、採血；或自注射瓶抽取液體。涉及感染性生物材料之用途時，建議使用安全針具（例如針頭及注射器具有防護蓋；或鎖固裝置；或針頭與注射器為一體成型之拋棄式針具組）。

- 實驗室人員執行各項操作程序時，應盡量減少氣膠或液體噴濺情形的產生。

- 實驗室內有操作或保存感染性生物材料時，應於入口明顯處張貼生物危害標識。該標識之內容應至少包括該實驗室之生物安全等級、實驗室主管與實驗室管理人之姓名及聯絡資訊、進入及離開實驗室所需之程序、緊急處理措施。至於感染性生物材料資訊之標示，可依照機構政策及國內主管機關規定。

- 應訂定有效的害蟲防治方案。

- 特殊操作規範

- 實驗室的門應保持關閉。

- 應訂定溢出物處理SOPs，並要求實驗室人員遵守。

- 進入實驗室之人員應已被告知潛在之危險，並要求遵守實驗室進出規定。

- 實驗室應有適當的生物安全手冊並落實執行；實驗室主管應確保全體實驗室人員均已閱讀、瞭解實驗室各項規範及要求事項；實驗室生物安全手冊應放置於實驗室人員易取閱之處。

- 實驗室主管應先確認負責於BSL-3實驗室處理感染性生物材料之人員，已具備標準與特殊微生物操作實務之能力，再分派其執行相關實驗工作。

- 收集、操作、存放或於機構內部運送感染性生物材料時，應使用堅固耐用之防漏容器盛裝。

- 當發生意外事件，致使實驗室人員暴露於含有感染性生物材料之環境時，應隨即執行相關評估並依實驗室生物安全手冊所規範之程序處理。此類事項應通報實驗室主管，並提供必要的醫療評估予治療，相關記錄應妥善保存。

- 與實驗無關之動物或植物，不得留置於實驗室。

- 不可於工作檯上處理無蓋容器；無法於BSC中進行之操作程序，應使用其他密封式設備（例如密封旋轉盤或具有密封式安全杯的離心機）並加強PPE。

- 執行具感染風險之操作時，以2人進入實驗室工作為原則；僅有1人進入實驗室時，應有其他人員於實驗室外監控，以維護實驗室人員安全。

- 實驗室人員應先確認實驗室狀態正常運作時，方可進入實驗室；實驗室狀態運作異常時，應暫停進入實驗室，並即刻通知實驗室主管。

- 嚴禁同時間於同一實驗場所操作超過1種以上病原體；轉換操作不同病原體前，實驗場所及使用過之儀器設備等，應進行適當的清潔除污程序。

- 教育訓練

- 生物安全第三等級以上實驗室新進人員，應參加中央主管機關（疾管署）認可之生物安全訓練，完成13項主題至少15小時之實驗室生物安全訓練課程並通過測試合格，始可進行相關操作。相關主題及課程認可方式，可參閱疾管署公布之「生物安全第三等級以上實驗室新進人員生物安全訓練課程認可規定」。

- 應提供實驗室人員常規教育訓練。

- 實驗室人員應接受高致病性或致死性感染性生物材料之相關操作訓練；且執行相關實驗操作時，應由實驗室技術主管或合格技術人員從旁督導。

- 實驗室主管應確保實驗室人員已接受與其職務相關之安全操作訓練，例如防範暴露於感染性生物材料之必要防護措施以及暴露評估程序等訓練，實驗室人員應定期接受再訓練與評估。

- 當機構之生物安全政策或操作程序變更時，相關人員應再接受對應變更之訓練。

- 健康管理

  - 當個人健康狀況可能影響到對抗感染性生物材料，以獲得免疫或預防疾病的能力時，全體實驗室人員，尤其是正值生育年齡之女性，應接受必要的疫苗注射或可能感染的條件等資訊，以獲得必要的免疫能力。前開具有這些境況的人員，應主動向機構醫療人員尋求適當的諮詢與輔導。

  - 實驗室人員須接受適當的醫療管理，並針對其處理或可能存在於實驗室之感染性生物材料，提供既有防護措施。

  - 必要時為全體實驗室人員提供合適的醫學評估、監測及治療，並妥善保存相關醫療紀錄。

  - 使用RG3微生物之BSL-3實驗室人員，機構應留存其血清檢體至其離職後10年。

    - 機構可於實驗室人員尚未執行實驗前留存血清檢體，以作為基礎血清（base line serum）之用。

    - 機構可視實驗室操作之感染性生物材料，定期收集實驗室人員之血清檢體。

  - 實驗室人員如有身體異常或不適之情形時，應暫停進入實驗室工作，並向實驗室主管報告。

## 第二節　個人防護裝備及安全設備

- 個人防護裝備

- 實驗室人員應穿著正面無接縫設計之防護衣，例如後綁帶式或包覆式罩袍、手術服或全罩式防護衣。前扣式實驗衣因無法完全罩住前臂，故不適用。

- 實驗室應就所操作之病原體其風險評估結果，訂定實驗室人員穿著PPE之SOPs，並張貼於人員著裝處，建議PPE之穿脫程序可利用圖文方式呈現。

- 可依風險評估結果，於操作某些感染性生物材料（例如農業或動物感染性檢體）時，將個人衣物更換為實驗室指定之實驗衣、罩袍、工作服或制服等防護衣物後，再穿著防護衣。

- 不可穿著實驗室使用之衣物離開實驗室；進入非實驗區域前（例如餐廳，圖書館及行政辦公區等），應先脫除。

- 實驗室使用之衣物有污染時應更換。

- 妥善處理欲丟棄之防護衣；可重複使用之衣物，於交付機構內專門部門清洗前應先除污；不可將實驗室衣物攜回家中。

- 實驗室人員操作具感染性或危害性之物質時，應配戴眼部及臉部的防護具（例如護目鏡、口罩、面盾或其他防噴濺用具等），以預防操作過程中可能發生之噴濺情形。戴隱形眼鏡之實驗室人員，亦應配戴眼部防護具。

- 進入安置有受感染動物之房間；或操作部分感染性生物材料時，應依風險評估結果配戴合適的眼部、臉部及呼吸道防護具。

- 眼部和臉部防護具應與實驗室其他的感染性廢棄物一併丟棄處理，或先行除污後再重複使用。

- 應穿戴手套以避免接觸到危害物質：

  - 依據風險評估結果選用合適的手套。

  - 實驗室應提供乳膠以外材質之手套。

  - 離開實驗室前應洗手；實驗工作結束後，先取下手套並洗手，再離開實驗室。

  - 實驗室人員應穿戴雙層手套，當手套遭到污染、破損或有其他安全上之疑慮時，應立即更換。

  - 切勿清洗或重複使用拋棄式手套；使用過之手套應與實驗室其他感染性廢棄物一併丟棄。

  - 洗手應依據主管機關公佈之洗手時機與方式執行。

- 實驗室內應穿著鞋套、膠鞋或防護靴等足部防護具，不得穿著露出腳趾之鞋子。可重複使用之足部防護具，應先行除污後再重複使用。

- 使用過之防護衣物應與乾淨衣物分開放置，以避免污染。

- 安全設備

  - 涉及感染性生物材料之操作程序，皆應於第二級或第三級BSC，或其他同等級之物理性防護設備中進行。

  - BSC於實驗室內之裝設位置，應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且BSC的裝設位置應遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域。

  - 不可將BSC做為實驗室唯一的排氣管路。

  - BSC之排氣應使用獨立的排氣管路排放至實驗室外，不可與實驗室之排氣管路共管。惟因故需採共管設計時，應確保排出之空氣不會發生逆流情形，並通過負壓穩定性測試（測試條件請參考本章第三節第3.5.9條）。

  - 應確保BSC在任何時刻均處於負壓狀態。

  - BSC之排氣管路應裝設可完全密閉之風量調節風門，以利燻蒸消毒過程中維持BSC空間密閉。

  - 實驗室採用第二級A2型式BSC者，應使用可拆卸式之集氣罩（canopy hood）或套管將排氣排出建築物外（圖1）：

    - 排氣流量應足夠維持BSC操作面進氣與HEPA排氣間的氣體流動。

    - 集氣罩後方適當處加裝HEPA過濾器。

    - 運轉中或停機時，集氣罩口間隙處均應保持負壓狀態；BSC於開、關機之瞬間，集氣罩口間隙處不可產生正壓（可進行煙流測試證明）。

  - 開始實驗操作前及結束實驗操作後，均應使BSCs運轉至少5分鐘，以利清除殘留於BSC內之污染空氣。

  - BSC機體周邊及上方應保留適當空間（建議至少30公分），以利執行清潔、消毒及檢測等工作。

  - BSC應每年定期執行相關功能檢測及驗證程序，以確認BSC功能與實驗室排氣系統維持正常運作；實驗室人員並應依照製造商說明書操作BSC。在符合前開前提下，第二級BSC之排氣經HEPA過濾器處理後，可再循環回到實驗室內；或透過套管（集氣罩）連接實驗室排氣系統；或實體連接管路等方式而直接排放至建築物外。第三級BSC應連接實體管路，其對外排氣應經過二道HEPA過濾器。

  - 實驗室使用第二級A2型式且採室內排氣之BSC者，應每半年執行相關功能檢測及驗證程序。

圖1、第二級A2型式BSC裝設集氣罩（套管）示意圖

資料來源：CDC. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL). 5th ed., 2009: 316.

## 第三節　實驗室設施（備）

- 實驗室位置與動線規劃

- 實驗室位置應與所在建物內部之一般動線相區隔，例如可將實驗室設置於走道末端；或設置隔離區及隔離門等。

- 實驗室位置宜臨近機房，並盡可能縮短排氣系統管路長度為佳。

- 實驗室建築與結構

- BSL-3實驗室應具備特殊工程控制與設計要求，實驗室為密閉空間，於設計時應考量負壓變化對實驗室結構所造成之影響。

- 實驗室的門應可自行關閉，並具備上鎖功能。

- 應經由可自行關閉且具互鎖（inter-lock）功能之雙重門通道進入實驗室；互鎖狀態可以手動解除；前室（anteroom）或更衣室可設置於此通道上。

- 實驗室應設置緊急逃生出口，以供緊急撤離時使用；安全緊急逃生門應採壓扣式安全門把。

- 實驗室之設計應考量大型設備之進出需求，以及移出實驗室前之除污程序。

- 實驗室內縫隙、地板、牆面及天花板表面應密封；實驗室內之空調系統出口、門及門框周圍等應可密封，以利實驗室空間之除污。

  - 實驗室地板使用之材質應防滑、防液體滲透及耐化學物質腐蝕；地板應採無縫、密封、彈性或澆灌式工法；且與牆面接縫處呈現彎圓弧。

  - 牆面應為密封、平滑，且易於清潔及除污。

  - 天花板之施工設計（包括密封度及表面塗層）應與牆面採用相同工法。

- 實驗室內所有窗戶皆應密封，密封玻璃應使用防碎裂材質。

- 實驗室內外露之管線，其外層應以絕緣材料包覆，並加強固定、防震等保護措施。

- 實驗室通風空調處理系統（Heating, Ventilation and Air Conditioning System; HVAC）

- 實驗室應建置風管式通風系統，且應使用硬管。

- 實驗室通風系統之設計，應確保實驗室排出之空氣不會發生逆流情形。

- 實驗室空間之氣流方向應為單向氣流，實驗室空間之排氣不可再循環進入實驗室內

- 實驗室空間之氣流方向應為定向氣流：

      - 實驗室應建立可使空氣定向流動之通風系統，氣流方向係由乾淨區流向污染區。

      - 應安裝可目視之監測系統，以利實驗室人員可隨時確保實驗室內維持正確之定向氣流。

      - 該監測系統是否配置警報裝置，由實驗室自行決定。

- 實驗室之進排氣系統，應具備特殊工程設計：

- 實驗室應使用獨立的進排氣系統，並與所在建物其他空間之進排氣系統分隔。

- 實驗室之進氣與排氣系統採用互鎖式設計，以防止排氣側失效時造成實驗室內產生正壓。

- 實驗室內進氣口與排氣口之位置，應考量定向氣流及實驗室內裝設之排氣設備（例如BSC）之位置，且不可被實驗室內設備擋住，以避免實驗室內產生擾流情形；進氣口與排氣口之形狀亦應有利於日後風量測量之需求。

- 實驗室之室外進氣口與排氣口，不可位於同一側，且建議相距15公尺以上水平距離。

- 實驗室進氣系統設計要求：

  - 實驗室內之進氣口應優先考量設置於天花板。

  - 實驗室之進氣應使用新鮮外氣，不可使用回風或自其他感染區進氣。

  - 設計實驗室之進氣量時，應將實驗室內已裝設之排氣設備（例如BSC）於開啟或關閉時造成之風量變化一併納入考量，以避免產生負壓不足或正壓等異常情況。

  - 實驗室之進氣建議可經過HEPA過濾器過濾。

- 實驗室排氣系統設計要求：

        - 實驗室之空氣應經HEPA過濾器過濾後排放，排氣系統風機應設置於HEPA過濾器下游。

        - 實驗室位於室外之排氣口，應遠離人員使用區及所在建物之進氣口，確保實驗室空間之排氣不會再循環進入實驗室或所在建物其他區域；排氣口之排氣方向以垂直方向排出室外為原則，排氣口平均排氣速度應至少達每秒15公尺，且每年定期檢測確認。

        - 實驗室排氣系統管路應為負壓狀態。

        - 實驗室應設有可立即自動切換之備援排氣風機及排氣HEPA過濾器（至少N+1套），風機應定期交替使用。

        - 實驗室排氣系統管路以不與BSC共管為原則，因故須共管時，應通過負壓穩定性測試（測試條件請參考第3.5.9條）。

- 實驗室進氣與排氣系統應安裝可完全密閉之風量調節風門，以利燻蒸消毒過程中維持實驗室或HEPA過濾器空間密閉。

- 實驗室如採用可變風量系統時（variable air volume; VAV），進氣側與排氣側建議僅有一側實施VAV控制。

- 進排氣系統負壓穩定性測試：

          - 確認空調開關機是否與BSC之排氣風機連動（降載），即BSC風機與其排氣管風機互控，且開、關機瞬間於BSC操作口及實驗室門縫之煙流測試結果無產生正壓之狀況。

          - 空調開機及單台BSC開機運轉且有人員進出（每天2次）實驗室。

          - 空調開機及2台以上（依實驗室BSC台數而異）BSC同時開機運轉且有人員進出（每天2次）實驗室。

          - 空調開機及多台（2台以上）BSC輪流開機運轉且有人員進出（每天2次）實驗室。

          - 第3.5.9.2條至第3.5.9.4條，每一項開、關機之瞬間，都必須於BSC操作口以煙流測試證明無正壓產生之狀況（可拍照存證）。採第二級A2型式BSC者，另於集氣罩（canopy hood）口間隙處以煙流測試證明無正壓產生之狀況，且運轉中間隙處須保持負壓狀態。

          - 須有上述運轉條件之一星期連續溫度、濕度及負壓紀錄曲線圖（人員進出時間點需明確標記於曲線圖上）。

- HEPA過濾器

    - 安裝HEPA過濾器時，其框架或是外箱體和風管之接口處，應備有防漏設施（如防漏接頭等），以確保密閉。

    - HEPA過濾器安裝完成後，應進行濾網洩漏測試，確認HEPA過濾器無發生濾網破損或洩漏等情形。

    - 過濾實驗室空間排氣之HEPA過濾器，其裝設位置宜靠近實驗室端，以降低排氣系統管路發生洩漏時之感染風險。

    - 排氣系統之HEPA過濾器應有適當監控措施，以利偵測HEPA過濾器發生阻塞、破損及洩漏等異常情況。

    - HEPA過濾器機組應具備氣密式隔離風門、除污口及（或）袋進袋出（Bag-in/bag-out）（需配合適當除污程序）之功能。

    - HEPA過濾器機組包含之各過濾器及組件應皆可執行洩漏測試及除污程序（例如具備洩漏測試孔及燻蒸消毒孔）；每年應執行至少一次查驗程序。

    - HEPA過濾器應每年進行測試，並依檢測結果進行更換；HEPA過濾器使用年限不應逾原廠要求更換之年限。

    - 實驗室應有更換HEPA過濾器之SOPs。

- 應安裝HVAC系統警報裝置，以利系統故障時向實驗室人員發出警報。

- 實驗室換氣次數（air change per hour; ACH）每小時至少12次。換氣率之計算方式以新鮮空氣進氣量為準，且不包括淋浴室與前室所佔體積。

- 實驗室壓力系統設計要求

    - 實驗室應維持24小時負壓運轉。

    - 前室之氣壓應低於公共通道氣壓。

    - 相鄰實驗室至少有-12.5 Pa壓差（圖2）；無實驗操作時，壓差可降載至-7.6 Pa以下。

    - 實驗室內、外均應設置壓差（力）值顯示儀器，並明確標示該壓差（力）值代表之區域以及允收壓差（力）值，以利實驗室人員查看。

圖2、實驗室壓差設計示意範例

資料來源：NIH. Biosafety Level 3-Laboratory Certification Requirements.

- 實驗室設備

- 實驗室安裝之設備，應無毛邊、銳角及易於鬆動之部分。

- 應於實驗室鄰近出口處設置免手動或可自動給水之洗手槽：

- 實驗室區域須分隔為多個實驗室時，各個實驗室亦應設置洗手槽。

- 洗手槽應具備防逆流裝置（例如存水彎）。

- 實驗室洗手槽可加裝沖眼設備。

- 可依風險評估結果增設洗手槽。

- 實驗室家具（桌檯）須能支撐預期載重及用途；工作檯表面應可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其他化學品。

- 實驗室工作區內使用之座椅應為不附輪型式，其表層應包覆無孔材質之材料，以利清潔及除污。

- 實驗室內不得鋪設地毯類織品。

- 真空管路應裝設HEPA過濾器或相關措施予以保護，必要時應定期更換；建議可加裝盛裝消毒液之集液器。

- 暴露在外的蒸氣管路應包覆保溫。

- 實驗室內應設置感染性廢棄物專用之滅菌器：

  - 滅菌器於滅菌過程中產生之冷凝水與排放之空氣，皆應有適當的過濾措施

  - 滅菌器應定期執行生物性確效檢測。初次安裝完成後，使用生物指示劑測試其是否符合規格。

  - 滅菌器周邊應預留檢修空間，以利進行保養、維修及年度定期檢查。

  - 建議採用雙門式（穿牆式）滅菌器，以降低實驗室發生交叉污染的機率；滅菌器周邊貫穿處應填塞密封。

- 實驗室應設置傳遞箱。

- 實驗室與外界應有適當的免手持通訊設備。

- 可能產生感染性氣膠之設備應放置於初級防護裝置，其排氣須經過HEPA過濾器或其他同等技術方法過濾後，才能排放至實驗室內。

- 實驗室供水管應安裝防逆流裝置。

- 實驗室內使用之燈具應為密封燈具。

- 實驗室或鄰近處設置緊急洗眼沖淋設備且隨時可用，並依風險評估結果決定裝設位置。有關設置標準可參考行政院勞工安全衛生研究所於2003年出版之《緊急洗眼沖淋設備設置指引》。

- 實驗室應設置消防安全系統。

- 實驗室應有可靠及充足之電力供應及照明系統，以確保實驗室人員可安全離開實驗室。建議設置備用發電機，以保障重要設備之正常運轉。

- 實驗室保全

- 實驗室應具備門禁管制，限制人員進入；實驗室應說明進入實驗室所需之各項條件。

- 實驗室主管應確保實驗室依據機構政策實施門禁管制，獲得授權之人員方允許進入實驗室。

- 應以書面或其他方式登錄出入實驗室之人員及訪客其姓名、日期、時間及事由等，並保留相關紀錄。

- 實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理

- 實驗室之設計應有利於清潔及除污作業。

- 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間應預留清潔空間。

- 實驗室應針對產出之感染性廢棄物提供有效的除污方法，例如高溫高壓蒸氣滅菌、化學消毒、焚化或其他方法。

- 完成實驗操作後，應將工作檯面進行除污；若有發生感染性生物材料之潑灑、噴濺或其他顯著污染情形時，工作檯面應使用合適的消毒劑除污；每日應執行至少1次工作檯面之除污。

- 實驗室應針對無法以高溫高壓蒸氣滅菌方式除污之物品、儀器或設備等，提供合適的除污方法。

- 攜入實驗室之文件，未經除污前不可攜出實驗室。

- 應使用內襯有滅菌專用塑膠袋之耐高溫高壓附蓋（不氣密）之防爆桶或不銹鋼桶，盛裝感染性廢棄物，並禁止以外力方式擠壓或壓迫內容物。

- 所有培養物、保存菌種及其他潛在感染性物質，應先以有效方法除污後再丟棄。依據除污地點之不同，可先以下列方法處理後，再進行運送作業：

  - 實驗室之感染性廢棄物應除污後方可運出實驗室。

  - 進行除污之廢棄物，應以密封、堅固及耐用的防漏容器盛裝，並妥善蓋好後再行運送。

  - 應依據機構政策及國內有害事業廢棄物相關法規進行適當的包裝。

- 實驗室設備應定期進行除污；或實驗室內有發生洩漏、噴濺或其他可能污染情形時，亦應除污。

- 感染性生物材料發生洩漏情形時，應由受過適當訓練之人員使用專用設備進行除污及清理作業。

- 實驗室之設備於維修、保養或移出實驗室前（含更換HEPA過濾器），應進行除污程序。

- 當發生實驗室區域嚴重污染、實驗室用途變更、或因整修或改建等因素須關閉實驗室等情形時，實驗室應進行整體空間之除污作業，並依風險評估結果選用合適的除污方法或試劑。

- 實驗室廢水應經過適當除污程序後，方可排放至建物污水管道。

- 其他要求

  - BSL-3實驗室之設施設計、操作參數及程序，應於設施運轉前加以查驗並保留書面紀錄；BSL-3實驗室之設施應每年定期適當查驗及保留相關紀錄。

  - 應確保實驗室所有活動可得到充分之照明，避免不必要的反光及閃光。

  - 實驗室內照明設備（例如日光燈）之開關，應位於實驗室外。

  - 實驗室應保持整潔，禁止擺放與實驗無關之物品；實驗室應有足夠儲存空間以擺放隨時使用之物品，以避免實驗室及走道紊亂；在實驗室工作區外，應提供另外可長期使用之儲存空間。

  - 供應實驗室使用之壓縮氣體鋼瓶宜放置於實驗室外且固定妥善。

  - 實驗室可建立適當的資料傳輸系統，以利實驗室內部資訊之傳遞。

  - 可依據微生物資訊、風險評估結果或主管機關規定等，加強環境與個人防護措施，舉例如下：

    - 設置前室作為存放設備及消耗品的乾淨空間；並設置更衣後進入／淋浴後離開的功能。

    - 裝設氣密封門，以利隔離實驗室。

    - 高科技門禁管制裝置，例如生物特徵辨識系統。

  - 實驗室應有可利於自外界觀察實驗室內部活動情形之設計或措施（例如於實驗室門設置可視窗或實驗室內部裝設影像監控系統等）。

  - 有關感染性生物材料之包裝與運送規定，應依照疾管署「感染性生物材料管理辦法」及WHO出版之《感染性物質運輸規範指引》（每2年更新，最新版本為2013-2014年）等相關規定。

## 參考文獻

- CDC. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL). 5th ed., 2009: 38-45.

- NIH. Design Requirements Manual. Available at: http://orf.od.nih.gov/PoliciesAndGuidelines/BiomedicalandAnimalResearchFacilitiesDesignPoliciesandGuidelines/Pages/DesignRequirementsManualPDF.aspx

- NIH. NIH Guidelines for Research Involving Recombinant DNA Molecules (NIH Guidelines). 2011: 74-9.

- WHO. Labotatory biosafety manual. 3rd ed. 2004:20-4.

- 勞工安全衛生設施規則（民98年10月13日）。

- 葉文裕、陳峰昌、陳春萬：緊急洗眼沖淋設備設置指引。初版。臺北縣：行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所，2003。

# 第伍章　生物安全第四等級實驗室

## 第一節　實驗室操作規範

- 適用範圍

- BSL-4實驗室適用於操作可能產生高感染性氣膠，造成人類嚴重致命疾病且無疫苗或治療方法之感染性生物材料；或未知傳染風險之新興病原體。此類微生物通常可藉由飛沫傳染，造成實驗室高度感染風險。

- 操作與前開微生物抗原相關性相同或相近之微生物時，亦應於BSL-4實驗室中進行，直到取得充分資料確認該微生物進行實驗操作時適用之實驗室生物安全等級。

- BSL-4實驗室可分為二種操作模式：

  - 生物安全櫃型實驗室（Cabinet Laboratory）：所有微生物之操作應於第三級BSC中進行。

  - 防護衣型實驗室（Suit Laboratory）：實驗室人員應穿著正壓、經HEPA過濾器供氣之連身防護衣。

- 標準操作規範

- 實驗室內禁止飲食、吸菸、取戴隱形眼鏡、化妝以及存放食物；食物應儲放於實驗室外之指定場所（例如儲放食物專用櫃或冰箱）。

- 應使用機械式移液設備。

- 實驗室主管應制訂完善的尖銳物品（例如針頭、手術刀、移液管以及破碎玻璃製品等）安全操作守則並加以實施。處理尖銳物品時之應注意事項如下：

- 破碎的玻璃製品不可直接徒手處理，應使用刷子、畚箕、鑷子或鉗子等器具將其清除；實驗室盡可能以塑膠製品取代玻璃製品。

- 非必要情形下，實驗室內應限制使用針頭、注射器及其他尖銳物品。

- 使用過之針頭尚未除污前，不得以徒手方式將其彎曲、剪斷、弄碎、回套、自拋棄式注射器取下或其他處置方式等。

- 使用過之拋棄式針頭和注射器，應丟棄於尖銳物品專用之防穿刺容器；該容器應盡可能放置於操作場所鄰近處。

- 實驗室主管應依執行現況，適時修訂尖銳物品安全操作守則或採用更加安全之設計，以降低尖銳物品造成實驗室人員受傷之風險。

- 皮下注射用針具僅適用於實驗動物之注射、採血；或自注射瓶抽取液體。涉及感染性生物材料之用途時，建議使用安全針具（例如針頭及注射器具有防護蓋；或鎖固裝置；或針頭與注射器為一體成型之拋棄式針具組）。

- 實驗室人員執行各項操作程序時，應盡量減少氣膠或液體噴濺情形的產生。

- 實驗室內有操作或保存感染性生物材料時，應於入口明顯處張貼生物危害標識。該標識之內容應至少包括該實驗室之生物安全等級、實驗室主管與實驗室管理人之姓名及聯絡資訊、進入及離開實驗室所需之程序、緊急處理措施。至於感染性生物材料資訊之標示，可依照機構政策及國內主管機關規定。

- 應訂定有效的害蟲防治方案。

- 特殊操作規範

- BSL-4實驗室應施行雙人工作制度，在任何情況下嚴禁個人單獨於實驗室內工作。

- 進入BSL-4實驗室之人員應先符合進入實驗室之條件，並已被告知潛在之危險。

- BSL-4實驗室之主管及全體實驗室人員，均應具備於BSL-4實驗室中執行感染性生物材料操作程序之能力。

- 於BSL-4實驗室運作期間進出實驗室之人員，均應更衣淋浴（發生緊急情況時例外）。

  - 進入BSL-4實驗室之人員，應於實驗室外更衣室脫除個人所有衣物及鞋子，並換穿實驗室專用衣物。

  - 離開實驗室前應先淋浴。

  - BSL-4實驗室已經過徹底除污並隔離所有感染性生物材料時，進出實驗室之人員則可省略更衣及淋浴之步驟。

  - 使用過之實驗室衣物應視為污染物處理，可重複使用之衣物，交付清洗前應先除污。

- BSL-4實驗室應有適當的生物安全手冊並落實執行；實驗室主管應確保全體實驗室人員均已閱讀、瞭解實驗室各項規範及要求事項；實驗室生物安全手冊應放置於實驗室人員易取閱之處；實驗室應依執行現況更新生物安全手冊之內容。

- 實驗室主管應確保進入BSL-4實驗室工作之人員，符合以下要件：

- 實驗室人員已具備標準與特殊感染性生物材料操作實務之能力，並熟練於BSL-4實驗室執行感染性生物材料操作時所需之技術。

- 實驗室人員已接受過實驗室各項設施之實務操作訓練。

- 每年持續接受在職訓練；當實驗室操作程序或機構政策變更時，接受額外的訓練。

- 自BSL-4實驗室移出具活性之感染性生物材料時，應以防破裂且密封之主容器（primary container）盛裝欲移出之感染性生物材料。將主容器放入防破裂之第二層容器（secondary container）後加以密封；並使用消毒液浸泡槽、燻蒸室（fumigation chamber）或除污沖洗裝置等，將第二層容器表面除污後，再移出實驗室。已移出實驗室之感染性生物材料，在無法確認其活性消滅前，禁止於BSL-4實驗室以外場所開啟容器。

- 當發生意外事件，致使實驗室人員暴露於含有感染性生物材料之環境時，應隨即執行相關評估並依實驗室生物安全手冊所規範之程序處理。此類事項應通報實驗室主管，並提供必要的醫療評估予治療，相關記錄應妥善保存。

- 與實驗無關之動物或植物，不得留置於實驗室。

- BSL-4實驗室之相關用品或材料非經由更衣室途徑攜入時，應透過已除污之雙門式滅菌器、燻蒸室或氣鎖室途徑攜入。位於實驗室外之人員將實驗用品放入前開設備，並確認關妥外側門後，由實驗室內人員開啟內側門並取出實驗用品。實驗室應確保設備之門可正常運作，滅菌器及燻蒸室之內外側門應具備互鎖功能；且在尚未完成除污程序前，不可打開外側門。

- BSL-4實驗室內僅存放必要之設備與消耗品，BSL-4實驗室內物品未完成除污程序前，不可帶出實驗室。

- 每日開始進入實驗室工作前，應先完成實驗室防護系統及維生系統之檢查作業，以確認實驗室依照設定參數正常運作，相關檢查紀錄應妥善保存。

- 應建立BSL-4實驗室人員與實驗室外後勤維護人員間，常規與緊急情況下的聯繫方法。

- 實驗室應制訂意外事件之通報程序、應變機制與逃生動線等，並落實實施。

- 實驗室應建立有效的緊急應變計畫，其內容應包括：緊急醫療、設施故障、火災、實驗動物脫逃（有使用者）以及其他潛在緊急事件的因應計畫。緊急應變人員及其他負責人員，應依機構政策，接受適當的緊急應變程序訓練。

- 教育訓練

- 實驗室人員應接受高致病性或致死性微生物之相關操作訓練；且應熟悉標準與特殊操作程序、設備及實驗室設計特點等造成之初級及二級圍堵功能。

- 實驗室主管應確保實驗室人員已接受與其職務相關之安全操作訓練，例如防範暴露於感染性生物材料之必要防護措施以及暴露評估程序等訓練，實驗室人員應定期接受再訓練與評估。

- BSL-4實驗室之人員應接受人員受傷或疾病狀態下緊急撤離程序之訓練。

- 當機構之生物安全政策或操作程序變更時，相關人員應再接受對應變更之訓練。

- 健康管理

  - 當個人健康狀況可能影響到對抗感染性生物材料，以獲得免疫或預防疾病的能力時，全體實驗室人員，尤其是正值生育年齡之女性，應接受必要的疫苗注射或可能感染的條件等資訊，以獲得必要的免疫能力。前開具有這些境況的人員，應主動向機構醫療人員尋求適當的諮詢與輔導。

  - 應提供BSL-4實驗室人員與支援人員適當的職業醫療服務，包括醫療監測以及依實驗室現有或可能操作之感染性生物材料，提供既有的疫苗施打措施。

  - 應建立制度通報及記錄BSL-4實驗室可能發生之事故、暴露情況、人員缺勤率及潛在實驗室相關疾病的醫療管理措施。

  - BSL-4實驗室應對罹患潛在或已知實驗室感染的人員，提供適當隔離與醫療照顧。

  - 使用RG3以上微生物之BSL-4實驗室人員，機構應於實驗室人員尚未執行實驗前留存其血清檢體，以作為基礎血清（base line serum）之用；該檢體並應保存至其離職後10年。

## 第二節　個人防護裝備及安全設備

【生物安全櫃型實驗室】

- 個人防護裝備

- 實驗室人員應穿著正面無接縫設計之防護衣，例如後綁帶式或包覆式罩袍、手術服或全罩式防護衣；個人衣物及相關隨身物品不得通過個人淋浴區（框架眼鏡除外）；使用過之實驗室防謢衣物，應先於更衣室之污染側脫除後，再行淋浴；可重複使用之實驗室防謢衣物應先滅菌，再移出實驗室進行清洗。

- 進入安置有受感染動物之房間時，應依風險評估結果配戴合適的眼部、臉部及呼吸道防護具；框架眼鏡應先除污後，方經由個人淋浴區移出實驗室。

- 應先穿戴拋棄式手套再使用BSC手套，以避免在BSC手套破裂時，導致實驗室人員遭受暴露：

- 不可戴著手套離開實驗室。

- 實驗室應提供乳膠以外材質之手套。

- 切勿清洗或重複使用拋棄式手套；使用過之手套應與實驗室其他感染性廢棄物一併丟棄。

- 安全設備

- 涉及感染性生物材料之操作程序，皆應於第三級BSC中進行。

- 自第三級BSC移出之感染性生物材料，其除污應使用穿牆式雙門式滅菌器。此滅菌器之雙門應具備互鎖功能，每次僅允許開啟一側之門；且應採用自動控制機制，外側門應於滅菌器完成除污流程後方能開啟。

- 第三級BSC應設置穿牆式浸泡槽、燻蒸室或類似除污方法，以利無法使用滅菌器除污之材料與設備，在安全的情況下移出BSC，另須隨時維持其圍阻功能。

- 第三級BSC應於進氣口裝設HEPA過濾器；並於排氣口裝設二道串聯式HEPA過濾器。BSC之進氣與排氣管路均應裝設氣密風門，以利氣體除污作業進行。HEPA過濾器箱體應有注入孔，以利施放除污氣體。

- 第三級BSC內部之表層應以平滑方式處理，無銳角，以利清潔及除污，並降低手套被割裂的可能；放置於BSC內之設備，其表層亦應無銳角或其他可能造成BSC手套割裂或刺破之構造。

- 使用第三級BSC手套前，應先檢查是否有受損，必要時應予以更換；每年執行BSC驗證程序時，應一併更換手套。

- 第三級BSC之設計，應允許可從外側執行BSC機械系統（冷凍設備、恆溫箱、離心機等）之保養與維修。

- 於第三級BSC內操作高濃度或大量的感染性生物材料時，應於BSC內使用物理防謢裝置；此類感染性物質之離心作業並應使用密封旋轉盤或具有密封式安全杯的離心機。

- BSC用途變更、設備維修或停機以進行保養檢修等情況時，應進行整體BSC之燻蒸除污作業，並依風險評估結果選用合適的除污方法或試劑。

- 第三級BSC內部空間（例如排氣室、風機及過濾器等）之除污，應使用經過驗證能有效除污之氣體或蒸氣。

- 第三級BSC應每年定期執行相關功能檢測及驗證程序，以確認BSC功能與實驗室排氣系統維持正常運作，實驗室人員並應依照製造商說明書操作BSC。

- 第三級BSC應連接實體管路，其對外排氣應經過二道串聯式HEPA過濾器（包括BSC內裝設之HEPA過濾器）後，直接自行排放。

【防護衣型實驗室】

- 個人防護裝備

  - 進入實驗室區域之人員應穿著正壓、附有經HEPA過濾器供氣之供應呼吸系統之連身防護衣。呼吸系統應設有備援空氣壓縮機、故障警報器和緊急備用裝置。防護衣之空氣必須由雙倍用氣量之獨立氣源系統供給，以備緊急情況下使用。

  - 所有操作程序，應由實驗室人員穿著正壓供氣式防護衣負責進行。

  - 實驗室人員應先穿著實驗室專用衣物（例如手術服），方進入正壓供氣式防謢衣之更衣室；進入個人淋浴室前，應先於更衣室之污染側脫除實驗衣物。

  - 應先戴上內層拋棄式手套，再穿著外層防謢衣，以預防外層防謢衣手套破裂：

    - 不可戴著拋棄式手套離開實驗室。

    - 實驗室並應提供乳膠以外材質之手套。

    - 切勿清洗或重複使用拋棄式手套。

    - 進入個人淋浴室前，應先於更衣室脫除內層手套並丟棄。

    - 使用過之手套應連同實驗室其他感染性廢棄物一併丟棄。

  - 外層防謢衣手套應於實驗室操作期間除污，以減少實驗室二度污染的可能性。

- 安全設備

- 所有感染性生物材料之操作程序，應於BSC或其他初級防護系統內進行。

- 裝設BSC及其他初級防護系統時，應避免影響實驗室進氣與排氣之正常運作。BSC的裝設位置應遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域。

- 可能產生感染性氣膠之設備應放置於初級防護裝置，其排氣須經過HEPA過濾器或其他同等技術過濾後，才能排放至實驗室內。HEPA過濾器應每年進行測試，並依檢測結果進行更換（HEPA過濾器使用年限不應逾原廠要求更換之年限）。

- BSC應每年定期執行相關功能檢測及驗證程序，以確認BSC功能與實驗室排氣系統維持正常運作；實驗室人員並應依照製造商說明書操作BSC。在符合前開前提下，第二級BSC之排氣經HEPA過濾器處理後，可再循環回到實驗室內；或透過套管（集氣罩）連接實驗室排氣系統；或實體連接管路等方式而直接排放至建築物外。第三級BSC應連接實體管路，其對外排氣應經過二道HEPA過濾器（包括BSC內裝設之HEPA過濾器）。第三級BSC應於通過二道串聯式HEPA過濾器後，直接自行排放。

## 第三節　實驗室設施（備）

【生物安全櫃型實驗室】

- 實驗室位置與動線規劃

- BSL-4之生物安全櫃型實驗室可為獨立建築物；或由建築物內部明確劃分之隔離區域構成。

- 實驗室內部房間之安排，應採連續通道形式，離開內有設置第三級BSC之房間時，其動線為經過內更衣室（髒污區）、個人淋浴室、外更衣室（乾淨區）。

- 實驗室建築與結構

- 進入有第三級BSC之房間前，應先通過至少有二道門之通道。於此類實驗室中，由第三級BSC提供初級防護。實驗室應配備附有內外更衣室之個人淋浴室。

- BSL-4實驗室牆壁、地板與天花板結構，須形成一個密閉內部空間，以利進行燻蒸作業，並防止動物或害蟲入侵；該密閉內部空間的表面，須能耐受用來清洗及除污該區域的化學物質。

  - 地板應為無接縫整體設計，密閉且與牆面接縫處呈現彎圓弧。

  - 實驗室及內更衣室之貫穿處，均應密封。

  - BSC所在實驗室及內更衣室之門四周開孔數應降至最低，且可密封，以利除污。

  - 實驗室地板之排水管應直接連接至廢水除污系統。

  - 公共設施及管路須穿過實驗室牆壁、地板或天花板時，安裝時應確保不會發生從實驗室逆流的情況；且此類貫穿管路應具備二道串聯式防止逆流裝置，並裝設於阻隔區外側。

- 實驗室內所有窗戶皆應密封，密封玻璃應使用防碎裂材質。

- 實驗室通風空調處理系統

- BSL-4實驗室應設置專用的非循環式通風系統。

- 第三級BSC相對於周圍環境應始終保持負壓。

- 空調系統要求相同之實驗室（例如其它BSL-4實驗室或動物BSL-4實驗室）間可共用通風系統，惟應設有氣密風門及HEPA過濾器，以利隔離各個實驗室系統。

- BSL-4實驗室之進排氣系統，應具備特殊工程設計：

  - 實驗室應保持負壓狀態，通風系統之進氣與排氣機組設計，應可使實驗室維持負壓狀態；且於實驗室內部相鄰區域之間，提供適當壓差或定向氣流。

  - 進入第三級BSC之氣體可來自實驗室內，或者由進氣系統直接提供，經BSC上安裝之HEPA過濾器進入。

  - 實驗室進氣系統與排氣系統應有互鎖設計，以預防實驗室產生正壓情況。

  - 實驗室之進氣應避免使BSC發生正壓。

  - 排氣口應遠離人員使用區域及建築物進氣口。

  - 應監控實驗室通風系統之運行，並設置警報系統，以預防通風系統故障或其運行偏離設計參數。

  - 應設有可立即自動切換之備援排氣系統，並建議設置備援進氣系統。

- HEPA過濾器設置要求：

- 實驗室、內更衣室、燻蒸／除污室之進氣與排氣，均應經HEPA過濾器過濾。

- HEPA過濾器之裝設位置，應盡可能靠近操作櫃及實驗室端，以減少通風系統可能受到污染的管路長度。

- 排放至大氣之排氣管路應裝設二道串聯式HEPA過濾器，排氣管路並密封至第二道HEPA過濾器。

- HEPA過濾器箱體之設計，應便於在拆卸前可就地進行除污工作，並確認過濾器效能。

- HEPA過濾器箱體之設計，應具有氣密式隔離風門及除污口，且可檢測每項過濾器組件是否有洩漏情形。

- HEPA過濾器應每年進行相關測試與驗證。

- 應於靠近更衣室處裝設可目視之壓力監控裝置，以利人員於進入實驗室前，可先確認實驗室內部已具備適當壓差。

- 實驗室設備

- 實驗室之排氣系統、維生系統、警報系統、照明、進出管制系統、生物安全櫃及門封等，應有可自動啟動之緊急電源；實驗室監控系統，包括進氣與排氣系統、維生系統、警報系統、進出管制系統及保全系統等，應備有不斷電系統（uninterrupted power supply; UPS）。

- 應於阻隔區內設置雙門滅菌器、浸泡槽、燻蒸室或通風氣鎖室，以利傳送材料、消耗品或設備。

- 實驗室應設置免手動式洗手槽：

    - BSC所在實驗室鄰近處與內、外更衣室，均應設置免手動式洗手槽。

    - 位於第三級BSC所在實驗室內之洗手槽，應直接連接廢水除污系統。

- 實驗室家具（桌檯）應結構簡單，且能支撐預期載重及用途。

- 實驗室工作區內使用之座椅應為不附輪型式，其表層應包覆無孔材質之材料，以利清潔及除污。

- 應設有穿牆式雙門滅菌器，以利使用於材料運送出實驗室時之除污程序。

  - 穿牆式雙門滅菌器之外側門應密封至內壁。此種生物密封裝置（bioseal）需具耐用性、具氣密設計且能膨脹收縮。生物密封裝置之安裝位置應有利於自實驗室外使用及維修。

  - 穿牆式雙門滅菌器之門應採互鎖設計，每次僅能開啟一側；並採用自動控制機制，惟有滅菌器完成除污程序後，方能開啟外側門。

  - 穿牆式雙門滅菌器之排水與排氣應予以除污，建議滅菌器之除污程序，應避免未過濾之氣體或接觸過感染性物質之蒸氣被排放至環境中。

- 不建議設置中央真空系統（Central Vacuum Systems），然設置時，其服務範疇僅限於BSL-4生物安全櫃型實驗室。每個使用點鄰近處應設置二道HEPA過濾器，過濾器之安裝方式應有利於就地除污及更換。

- 實驗室內應設置隨時可用之沖眼設備。

- 實驗室與外界之間應提供適當的通訊系統，例如對講機、電話、傳真機或電腦等。

- 實驗室保全

- 實驗室之門應依機構政策上鎖。

- BSL-4實驗室之主管應確保實驗室依據機構政策實施門禁管制，獲得授權之人員方允許進入實驗室。

- 僅限實驗相關人員或支援人員，方可獲准授權進入BSL-4實驗室；實驗室人員應透過具有上鎖裝置之安全門進入BSL-4實驗室。

- 惟有經授權核准可進入BSL-4實驗室之人員，方能進出穿牆式設備的出口側。

- 實驗室應以書面或其它方式登錄出入實驗室之人員及訪客其姓名、進出日期、時間及事由等，並保存相關紀錄文件。

- 實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理

- 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間應預留清潔空間。

- 應提供穿牆式浸泡槽、燻蒸室或類似除污設施，以利讓無法使用滅菌器除污之物質及設備，能夠安全移出BSC所在房間。

- 完成實驗操作後，應將工作檯面進行除污；若有發生感染性生物材料之潑灑、噴濺或其他顯著污染情形時，工作檯面應使用合適的消毒劑除污。

- BSL-4實驗室使用期間，每日應執行至少1次工作檯面之除污。

- BSL-4實驗室設備應定期進行除污程序，若有發生溢出、噴濺或其他可能污染情形時，亦應進行除污程序：

  - 感染性生物材料洩漏時，應由經過適當訓練之人員進行隔離、除污及清理程序。

  - 實驗室設備於維修、保養或移出實驗室前，應進行除污程序。

- 實驗室產出之所有廢棄物，均應以經過驗證之有效方法除污後，方可運出實驗室。

- BSL-4實驗室產生廢液之處理要求：

- BSC所在房間之水槽、地面排水管、滅菌器以及房間內部其他來源所產生之廢液，於排入下水道前，應以有效方法除污，建議採用加熱消毒（高壓滅菌）處理。

- 廢液在排出前需將pH值調至中性。

- 淋浴室與廁所產出之廢水，可不經處理而直接排入生活污水管道。

- 廢液除污過程應經過物理性與生物性之確認。

- 所有廢液除污作業應記載成書面文件。

- 每年應執行生物性確認作業，或依照機構政策規定週期辦理。

- 其他要求

  - BSL-4實驗室之設計與運作參數，應做成書面文件；且應於實驗室正式運行前執行相關測試程序，以確認符合設計及運作參數。實驗室啟用後應每年重新測試，測試標準可視需求加以修訂。

  - 應配備緊急電源及專用供電線路。

  - 應安裝安全防護排水管。

【防護衣型實驗室】

- 實驗室位置與動線規劃

- BSL-4防護衣型實驗室可為獨立建築物；或由建築物內部明確劃分之隔離區域構成。

- 實驗室內部房間之安排，應採連續通道形式，離開實驗室之動線應經過化學淋浴室（chemical shower）、內更衣室（髒污區）、個人淋浴室以及外更衣室（乾淨區）。

- 實驗室人員應通過裝有氣鎖門之氣密室，方能進入BSL-4實驗室。

- 實驗室建築與結構

- BSL-4防護衣型實驗室之房間佈局設計，應配備清除防護衣污染之淋浴室，以供人員離開實驗室時使用；另亦需配備附有內外更衣室之獨立個人淋浴室。

- 實驗室牆壁、地板與天花板結構，須形成一個密閉內部空間，以利進行燻蒸作業，並防止動物或害蟲入侵；該密閉內部空間的表面，須能耐受用來清洗及除污該區域的化學物質。

  - 地板應為無接縫整體設計，密閉且與牆面接縫處呈現彎圓弧。

  - 實驗室及內更衣室之貫穿處，均應密封。

  - 實驗室地板之排水管應直接連接至廢水除污系統。

  - 公共設施及管路須穿過實驗室牆壁、地板或天花板時，安裝時應確保不會發生從實驗室逆流的情況；且此類貫穿管路應具備二道串聯式防止逆流裝置，並裝設於阻隔區外側。

- 實驗室內所有窗戶皆應密封，密封玻璃應使用防碎裂材質。

- 實驗室通風空調處理系統

- BSL-4實驗室應設置專用的非循環式通風系統。

- 空調系統要求相同之實驗室（例如其它BSL-4實驗室或動物BSL-4實驗室）間可共用通風系統，惟應設有氣密風門及HEPA過濾器，以利隔離各個實驗室系統。

- BSL-4實驗室之進排氣系統，應具備特殊工程設計：

  - 實驗室應保持負壓狀態，通風系統之進氣與排氣機組設計，應可使實驗室維持負壓狀態；且於實驗室內部相鄰區域之間，提供適當壓差或定向氣流。

  - 實驗室進氣系統與排氣系統應有互鎖設計，以預防實驗室產生正壓情況。

  - 實驗室之進氣應避免使BSC發生正壓。

  - 排氣口位置應遠離人員使用區域及建物進氣口。

  - 應監控實驗室通風系統之運行，並設置警報系統，以預防通風系統故障或其運行偏離設計參數。

  - 應設有可立即自動切換之備援排氣系統，並建議設置備援進氣系統。

- HEPA過濾器設置要求：

- 實驗室之進氣應經HEPA過濾器過濾，包括除污淋浴區。

- 防護衣型實驗室之所有排氣，包括除污淋浴區、燻蒸／除污區等，應經過二道HEPA過濾器過濾後釋放至室外。

- 排放至大氣之排氣管路應裝設二道串聯式HEPA過濾器，排氣管路並密封至第二道HEPA過濾器。

- 在任何情況下，BSL-4實驗室所排出之氣體均不能循環使用於其它區域。如果選擇在防護衣型實驗室內循環使用空氣，應經二道HEPA過濾器過濾後循環使用，並謹慎操作。此外應先考量所進行之研究類型、實驗室中使用之儀器、化學品及其他材料等。

- HEPA過濾器之裝設位置，應盡可能靠近操作櫃及實驗室端，以減少通風系統可能受到污染的管路長度。

- HEPA過濾器箱體之設計，應便於在拆卸前可原地進行除污工作，並確認過濾器效能。

- HEPA過濾器箱體之設計，應具有氣密式隔離風門及除污口，且可檢測每項過濾器組件是否有洩漏情形。

- HEPA過濾器應每年進行相關測試與驗證。

- 應於靠近更衣室處裝設可目視之壓力監控裝置，以利人員於進入實驗室前，可先確認實驗室內部已具備適當壓差。

- 實驗室設備

- 實驗室之排氣系統、維生系統、警報系統、照明、進出管制系統、生物安全櫃及門封等，應有可自動啟動之緊急電源；實驗室監控系統，包括進氣與排氣系統、維生系統、警報系統、進出管制系統及保全系統等，應備有不斷電系統。

- 應於阻隔區內設置雙門滅菌器、浸泡槽、燻蒸室或通風氣鎖室，以利傳送感染性生物材料、消耗品或實驗室設備之進出。

- 防護衣型實驗室內之水槽，其裝設位置應靠近人員作業區，並連接廢水除污系統。

- 實驗室家具（桌檯）應結構簡單，且能支撐預期載重及用途。

- 實驗室工作區內使用之座椅應為不附輪型式，其表層應包覆無孔材質之材料，以利清潔及除污。

- 應設有穿牆式雙門滅菌器，以利使用於材料運送出實驗室時之除污程序。

  - 穿牆式雙門滅菌器之外側門應密封至內壁。此種生物密封裝置（bioseal）需具耐用性、具氣密設計且能膨脹收縮。生物密封裝置之安裝位置宜有利於自實驗室外使用及維修。

  - 穿牆式雙門滅菌器之門應採互鎖設計，每次僅能開啟一側，並採用自動控制機制，惟有滅菌器完成除污程序後，方能開啟外側門。

  - 穿牆式雙門滅菌器之排水與排氣應予以除污，建議滅菌器之除污程序，應避免未過濾之氣體或接觸過感染性物質之蒸氣被排放至環境中。

- 不建議設置中央真空系統（Central vacuum systems）；然設置時，其服務範疇僅限BSL-4實驗室。每個使用點鄰近處應設置二道HEPA過濾器，過濾器之安裝方式應有利於當場除污及更換。

- 實驗室內應設置隨時可用之沖眼設備，以利保養與維修期間可使用。

- 實驗室與外界之間應提供適當的通訊系統，例如對講機、電話、傳真機或電腦等。

- 實驗室保全

- 實驗室之門應依機構政策上鎖。

- BSL-4實驗室之主管應確保實驗室依據機構政策實施門禁管制，獲得授權之人員方允許進入實驗室。

- 僅限實驗相關人員或支援人員，方可獲准授權進入BSL-4實驗室；實驗室人員應透過具有上鎖裝置之安全門進入BSL-4實驗室。

- 惟有經授權核准可進入BSL-4實驗室之人員，方能進出穿牆式設備的出口側。

- 實驗室應以書面或其它方式登錄出入實驗室之人員及訪客其姓名、進出日期、時間及事由等，並保存相關紀錄文件。

- 實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理

- 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間應預留清潔空間。

- 應提供穿牆式浸泡槽、燻蒸室或類似除污設施，以利讓無法使用滅菌器除污之物質及設備，能夠安全移出BSL-4實驗室。

- 完成實驗操作後，應將工作檯面進行除污；若有發生感染性生物材料之潑灑、噴濺或其他顯著污染情形時，工作檯面應使用合適的消毒劑除污。

- BSL-4實驗室使用期間，每日應執行至少1次工作檯面之除污。

- 實驗室產出之所有廢棄物，均應以經過驗證之有效方法除污後，方可運出實驗室。

- 應設置化學淋浴室，以利實驗室人員於離開實驗室前，先將正壓防護衣表面除污。發生緊急事件需立即離開實驗室或化學淋浴系統故障時，可使用其它方法為正壓防護衣除污，例如重力式化學消毒劑供給系統。

- BSL-4實驗室產生廢液之處理要求：

  - 實驗室內之化學淋浴室、水槽、地面排水管、滅菌器以及房間內部其他來源所產生之廢液，於排入下水道前，應以有效方法除污，建議採用加熱消毒（高壓滅菌）處理。

  - 廢液排出前需將pH值調至中性。

  - 個人淋浴室與廁所產出之廢水，可不經處理而直接排入生活污水管道。

  - 廢液除污過程應經過物理性與生物性之確認。

  - 所有廢液除污作業應記載成書面文件

- 每年應執行生物性確認作業，或依照機構政策規定週期辦理。

- 其他要求

  - BSL-4實驗室之設計與運作參數，應做成書面文件；且應於實驗室正式運行前執行相關測試程序，以確認符合設計及運作參數。實驗室啟用後應每年重新測試，測試標準可視需求加以修訂。

  - 下水道通風口應能防止昆蟲及動物的侵入。

  - 應配備緊急電源及專用供電線路。

  - 應安裝安全防護排水管。

## 參考文獻

- CDC. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (BMBL). 5th ed., 2009: 45-58, 120.

- WHO. Labotatory biosafety manual. 3rd ed. 2004:25-7.

# 第陸章　實驗室意外事件與生物安全緊急應變計畫

## 第一節　總論

- 從事感染性生物材料操作之實驗室，應確保感染性生物材料無洩漏造成感染之虞，並應實驗室生物安全意外事件危害等級、通報及處置等，建立實驗室生物安全緊急應變計畫（以下簡稱應變計畫）。

- 建立之應變計畫應交付機構生物安全組織（生安會或生安專責人員）進行審核，並於審核通過後實施。

- 機構每年應辦理至少1次實地模擬應變演練。

## 第二節　應變計畫之擬訂

- 應變計畫應至少包括以下要項及應變程序：

  - 緊急應變小組及任務。

明確定義參與緊急應變小組之相關單位、人員及其任務，包括設置單位生物安全組織、生物安全官及內部各權責單位；外部支援機（關）構，包括地方與中央主管機關、警察單位、消防單位及指定醫療機構等。

  - 意外事件等級鑑定及風險評估。

- 實驗室生物安全意外事件依感染性生物材料洩漏程度等，區分為高度、中度及低度危害等級：

        - 高度：感染性生物材料洩漏至實驗室以外區域，對實驗室人員、其他部門或週遭社區民眾，有感染或危害之虞。

        - 中度：感染性生物材料洩漏局限於實驗室以內區域，對實驗室人員可能有感染或危害之虞。

        - 低度：感染性生物材料洩漏局限於實驗室安全設備內，對實驗室人員較少有感染或危害之虞。

- 實驗室應進行風險評估，於應變計畫中列出以下資訊：

  - 列出高危險性感染性生物材料品項，並說明其風險評估結果。

  - 列出高危險性區域之位置並說明其功能，例如操作區、除污區及感染性生物材料存放處等。

  - 可能具感染危險之機構人員及群眾。

  - 針對可能發生之意外事件類型擬訂應變程序。

  - 意外事件之警示、處理及通報機制。

    - 列出意外事件發生時之通報流程，並繪製成流程圖。

    - 列出人員於通報意外事件時，應說明之事項，並提供劇本參考。

    - 列出意外事件發生時應採取之因應程序。

  - 緊急應變物資庫存管理。

- 列出設置單位自備或經外援而獲得之緊急應變物資品項及數量，例如免疫血清、疫苗、藥品、特殊設備及供應品等。

- 列出設置單位自備或經外援而獲得之可運用的緊急裝備，例如防護衣、消毒劑、化學及生物溢出物處理套組、除污設備及相關供應品等；並說明可執行相關操作之人員。

  - 緊急醫療救護程序。

- 列出可安置已暴露或受感染人員進行除污隔離運送及治療之設施及單位。

- 有污染事件發生時之人員消毒、隔離與運送治療作業程序。

- 人員暴露及受傷之緊急醫療處理程序。

- 暴露人員之臨床處理與醫療監視程序。

  - 應變人員之安全防護措施。

  - 緊急應變疏散程序及其他因應措施。

- 無發生污染事件時之疏散及撤離作業流程。

- 列出可暫時儲放或處置感染性生物材料之場所。

- 有污染事件發生時之感染性生物材料除污及消毒滅菌作業流程。

  - 災害區域清潔、消毒、整治、與單位內其他專責人員之協調、善後處理措施及調查報告。

      - 災害區域之隔離消毒滅菌作業流程及安全確效作業。

      - 災害區域之復原處理程序

      - 意外事件之調查及報告程序。

- 應變計畫另建議包含以下要項：

- 各項緊急裝置之操作訓練及作業程序。

- 緊急應變計畫的教育訓練及演練計畫。

## 第三節　微生物實驗室緊急應變規範

- 意外事件發生前之機構責任

  - 應督導實驗室建立應變計畫，並將實驗室可能發生之意外事件及因應措施明定於應變計畫中。

  - 應變計畫應放置於人員易取得之場所。

  - 應變計畫之適用對象包括機構全體員工。

  - 應針對應變計畫有關免疫接種、暴露後預防措施及感染控制措施等內容，徵詢實驗室主管、實驗室人員、感染控制部門及醫療部門等相關單位之意見，以確保內容的合適性。

  - 每年應重新檢視應變計畫之內容，並視情況更新。

  - 針對全體機構人員推行實驗室安全文化（safety culture），由機構建立通報架構，鼓勵機構人員發生健康狀況異常時進行自主通報。

    - 確保落實通報機構內發生之實驗室意外事件；並由實驗室主管及臨床醫師評估是否需接受事故後之預防措施。

    - 依據國家法令規範，提供適當的醫療措施。

    - 與職業健康照護部門密切互動與合作。

- 意外事件文件化

機構發生之實驗室意外事件，應予以文件化，其文件紀錄格式如下：

- 意外事件之發生時間、日期與地點。

- 當事人之基本資料，包括姓名及員工編號等。

- 當事人以外之意外事件相關人員（例如意外事件發現者）基本資料。

- 意外事件發生之細節：包括使用之設備或工具、醫療器械批號；以及意外事件發生時穿著之PPE等。

- 意外事件發生時之當事人健康狀況。

- 意外事件發生時採取之應變或補救措施，包括急救措施。

- 意外事件發生時，建議當事人採行之相關措施或作為，例如就醫或給予藥物等。

- 與臨床醫師討論之結果。

- 監測及後續處理措施：文件應預留相關欄位可供增加紀錄。

- 相關人員之簽署欄位（包括當事人及實驗室主管）。

- 緊急應變設施及設備

- 實驗室人員應接受各項緊急裝置之操作教育訓練，確保人員可正確操作。

- 員工應充分瞭解緊急設施（備）之重要性與所在位置，確保緊急設施（備）之正常運轉並紀錄。

- 實驗室應備有急救箱，並放置於人員易取得之處，且應避免急救箱內物品過期。

- 實驗室人員清潔皮膚傷口，沖洗眼睛，或於皮膚接觸感染性物質後進行沐浴等，可大幅降低發生實驗室感染之機率。可依風險評估結果決定緊急洗眼沖淋設備之裝設位置。有關設置標準可參考行政院勞工安全衛生研究所於2003年出版之《緊急洗眼沖淋設備設置指引》。

- 免疫接種

- 建議實驗室人員可接種以下疫苗，包括：流感疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗、白喉/破傷風/百日咳疫苗。

- 另建議依職業風險接種B型肝炎疫苗及腦膜炎雙球菌疫苗。

- 教育訓練

- 機構人員應每年接受應變計畫之教育訓練，且應保留參與訓練之相關文件紀錄。

- 教育訓練之內容包括藉由實驗室之設施（備）降低意外事件風險，敘述如下：

    - 實驗室工程控制設計，包括實驗室設備。

    - 正確操作檢體之程序。

    - 意外事件發生時應穿著之個人防護裝備及處理程序。

- 機構人員應知悉且熟記之事項：

- 於意外事件發生後立即採取相對應之因應措施，可大幅降低發生實驗室感染之機率。

- 應於應變計畫中詳列各項因應措施。

- 意外事件發生後，應由臨床醫師及感控人員進行諮詢。

- 臨床微生物實驗室之工作人員可適當接受相關免疫接種。

- 機構人員應知悉發生感染時之症狀及後續處理程序。

- 機構人員應已閱讀、瞭解應變計畫所規範之各項應變處理程序。

- 意外事件發生前之機構人員責任

- 遵循標準操作程序及機構訂定之相關實驗室生物安全規範。

- 假使執行微生物操作、檢體處理或微生物鑑定等程序會增加實驗室感染風險，切勿執行相關操作。

- 知悉當發生意外事件時應立即採行之處理程序。

- 熟知實驗室感染控制手冊之內容和處理程序，以及手冊放置地點。

- 知悉急救箱、緊急洗眼沖淋設備之地點，並了解如何使用。

- 當執行特定具實驗室感染風險之工作時，應定期向實驗室主管告知自身的健康狀況，例如免疫能力、擦傷、割傷、懷孕或呼吸障礙等。機構應制訂相關通報程序或機制，以利機構人員定期回報自身健康情形。

- 應了解於實驗室常規操作中，可能遇到的空氣傳染性病原體所引起之特徵及症狀。如有發生類似情況時，應立即向實驗室主管報告。

- 意外事件發生後因應措施

- 機構責任

  - 實驗室主管可藉由以下要素，判斷意外事件發生時，將導致人員發生實驗室感染的可能性：

- 機構人員暴露當時之環境中微生物濃度。

- 微生物之物理型態（例如菌液，菌落，冷凍製品或氣膠狀）。

- 微生物毒性。

- 機構人員暴露於微生物中之時間。

- 機構人員於暴露當時穿著之PPE。

- 機構人員於暴露當時之免疫能力。

- 微生物之感染途徑（例如黏膜、呼吸道或由口攝入等）與機構人員受傷程度（皮膚表面完好、紅腫、擦傷、割傷或針扎等）。

  - 實驗室主管於發生意外事件後，應立即執行之事項：

- 調查意外事件之各項細節（可與當事人合作）。

- 判斷意外事件中機構人員暴露程度（可利用第7.1條所列要素進行判斷）。

- 判定機構人員暴露程度。

- 採取相關措施以減少發生實驗室感染之機會。

  - 依機構人員暴露程度的嚴重性，與臨床醫師進行溝通。實驗室發生之暴露事件，絕大多數可透過洗手方式達到降低感染的機會。惟無論情節輕重，均有潛在感染風險。

  - 分析意外事件發生之原因，並進行改善。

  - 於意外事件發生後，重新檢討、修訂SOP內容，並對機構人員進行再次訓練。

- 文件紀錄

- 將意外事件之詳細過程、因應措施及後續處理步驟等，作成文件紀錄，並由當事人及實驗室主管簽署。

- 蒐集意外事件相關之資訊。

- 機構人員尋求之臨床醫師可向機構提出諮詢。

- 醫療諮詢

- 臨床醫師向機構人員、實驗室主管及其他有潛在風險之人員進行諮詢，提供相關健康建議，並視情況提供藥物。

- 機構人員輔導措施

- 持續追蹤人員情況並錄案。

- 告知機構人員有關意外事件之調查結果，實驗室主管對於暴露程度之意見，因應措施之執行時間及內容，可尋求之醫療資源，可獲得相關資訊之方法，暴露後的預防措施及相關建議等。

- 機構人員於意外事故發生其間所接受之醫療諮詢及治療措施等，當事人於事後應獲得一份副本。

- 機構人員之責任

    - 應以謹慎態度對待任何一件實驗室意外事件。

    - 授權機構人員可向機構通報實驗室發生之意外事件，且不以懲處機構人員。

    - 於意外事件發生後，配合機構採行之因應措施，並遵循相關醫療建議。

    - 依循實驗室主管之指導。

## 第四節　實驗室意外事件之應變程序

實驗室意外事件之處理程序，應依據實驗室之生物安全等級及意外種類而有不同。實驗室發生意外事件時，實驗室常發生之意外事件態樣及建議處理程序，分述如下。

- 刺傷、割傷、擦傷

  - 受傷人員脫除防護衣，清洗雙手及受傷部位，使用適當之皮膚消毒劑。必要時，應尋求醫療照護。

  - 向實驗室主管報告事故原因與涉及之感染性生物材料。

  - 保存完整醫療紀錄。

  - 實驗室主管應追蹤觀察受傷人員後續健康情形。

- 食入感染性生物材料

- 先行脫除防護衣並尋求醫療照護。

- 向實驗室主管報告可能食入之物質以及事故發生過程。

- 保存完整醫療紀錄。

- 實驗室主管應追蹤觀察受傷人員後續健康情形。

- 潛在感染性氣膠外洩（發生在BSC之外）

- 所有人員應立即撤離受影響區域。

- 應立即通知實驗室主管及應變小組權責人員，例如生物安全官。

- 任何已暴露的人員都應接受消毒及醫學諮詢，並視暴露程度評估是否需隔離。

- 為使感染性氣膠排出及較大微粒沉降，於一定時間內嚴禁人員進入災害區域。並實施必要之消毒滅菌程序。

- 災害區域應張貼「禁止進入」之標示。經過適當隔離後，在生物安全官（或專業人員）之指導下，除污人員應穿著適當防護衣及呼吸保護裝備進行除污。

- 感染性生物材料溢出

- 處理人員戴上口罩及手套、穿著防護衣，必要時需進行臉部及眼部防護。

- 使用紙巾或抹布覆蓋並吸收溢出物。

- 在覆蓋的紙巾或抹布上及其周邊緊鄰的區域，傾倒適當的消毒劑，並使其作用適當時間。

- 5%漂白水可適用於大多數的情況，但仍需依溢出物種類及災害區域等因素，選擇合適的消毒劑。

- 使用消毒劑時，應從溢出區域之外緣開始，朝向溢出物中心傾倒消毒劑。

- 清理紙巾、抹布以及破碎物品。

- 玻璃碎片應使用鑷子清理。

- 使用畚箕清理破裂物時，應進行高溫高壓滅菌或浸泡在有效之消毒液內。

- 用於清理之抹布、紙巾及拭子等，應丟棄到感染性廢棄物專用收集筒內。破碎的玻璃或其他尖銳物，應將其收集後，放進防穿刺的容器中。

- 所有處理過程，都應穿戴手套。

- 對溢出區域進行再次清潔及消毒，必要時可重複步驟4.2到4.4。

- 將所有溢出物質置入防滲漏之廢棄物處理容器中。

- 盛裝感染性生物材料之離心管於離心機內發生破裂

- 離心機具有密封式離心桶

- 應於BSC內裝卸密封式離心桶：

- 於密封式離心桶內之離心管發生破損時，應鬆開安全杯蓋子並將離心桶進行高溫高壓滅菌。另外，安全杯也可以採用化學消毒法。

- 離心機不具有密封式離心桶：

- 離心管破裂發生於離心機正在運行時，應關閉離心機電源，勿打開離心機蓋並靜置（例如30分鐘）使氣膠沉降；若離心管破裂係於離心完成後發現，則應立即關上離心機蓋，並靜置（例如30分鐘）。

- 通知實驗室主管及相關人員，例如生物安全官。

- 應穿戴厚實手套（如厚橡膠手套）處理所有碎裂物。必要時，可再穿戴適當之拋棄式手套。應使用鑷子或使用鑷子夾棉花進行玻璃碎片之清除。

- 所有破碎之離心管、玻璃碎片、離心桶、十字軸及轉子都應放在無腐蝕性、對微生物具有去活性之消毒劑內。未破損之有蓋離心管則置於另一有消毒劑之容器中，然後回收。

- 離心機內腔應使用適當濃度之相同消毒劑擦拭兩次，然後使用清水沖洗及晾乾。清理時所使用之全部物品，都應依感染性廢棄物處理。

- 火災及天然災害

- 建立應變計畫應包括消防及其他應變部門。消防及其他應變部門應事先知悉存放感染性生物材料之區域。平時安排相關部門人員參觀實驗室，以熟悉實驗室之設計及狀況。

- 發生天然災害時，應就實驗室及附近建築物之潛在危害，向當地或國家緊急應變部門進行通報。只有在經訓練之實驗室工作人員的陪同下，救災人員才能進入該區域。感染性生物材料應收集在防滲漏之箱子或厚實之拋棄式袋子。

- 緊急聯繫資訊

應於實驗室內明顯處，張貼以下對象之聯絡資訊，以利意外事件發生時即時通報。

- 設置單位及實驗室本身之聯絡電話與位置

避免打電話者或聯繫之人員可能不知道災害區域之詳細地址或位置。

- 實驗室主管。

- 生物安全官或應變小組窗口。

- 醫療支援部門窗口。

- 衛生主管機關。

- 消防機關。

- 工程維護人員。

- 其他依應變計畫規範應通知之人員。

- 急救裝備

    - 實驗室應配備急救箱。

- 急救箱之放置位置應固定，且位於人員易取得之處。

- 建議可於急救箱內放置實驗室主管、應變小組窗口、醫療支援部門窗口等相關人員之聯絡資訊。

- 應定期檢視急救箱內各物品之效期以及最低儲備量是否足夠，並定期補充。

- 急救箱內建議可放置醫療部門硬便

- 急救箱內建議物品清單如表2。惟實驗室仍應依實驗室生物安全等級、使用之感染性生物材料及操作項目等，增減急救箱之品項及數量。

    - 實驗室應配備滅火器及（或）滅火毯。

    - 應視實驗室性質使用合適的滅火器。

    - 滅火器之配置應符合國內消防主管機關之規定。

    - 應定期檢視滅火器之效期。

    - 建議實驗室可另外依需求設置以下設備：

- 全套防護衣（連身式防護衣、手套及頭套）：涉及RG3以上微生物意外事件時使用。

- 全罩式防毒面具（full-face respirator）搭配有效防護化學物質及微粒之濾毒罐。

- 房間消毒設備，如噴霧器及甲醛燻蒸器。

- 擔架。

- 工具，例如鐵槌、斧頭、扳手、螺絲起子、梯子及繩子等。

- 劃分危險區域界限之器材及警告標示。

表2、急救箱建議物品清單

| 分類 | 品項 | 規格 | 最低量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本項目 | 吸水性敷布 | 206 cm2；側邊大於10 cm | 1 | 吸水量需至少達70克 |
|  | OK繃 | 2.5 x 7.5 cm | 16 |  |
|  | 透氣膠帶 | 2.3 m | 1 |  |
|  | 抗生素 | 0.5 g | 6 |  |
|  | 消毒液 | 0.5 g | 10 | 亦可使用含消毒液之棉籤、紙巾或抹布等。 |
|  | 燒傷治療藥物 | 0.9 g | 6 | 僅適用輕微燒傷 |
|  | 急救指南 |  | 1 |  |
|  | 醫療外科手套 |  | 2副 |  |
|  | 無菌紗布 | 7.5 x 7.5 cm | 4 |  |
|  | 三角巾 | 101 x 101 x 142 cm | 1 |  |
| 建議項目 | 止痛藥 |  |  | 需不含已知會引起嗜睡之成分 |
|  | 壓縮繃帶 | 5 x 5、7.5 x 7.5及10 x 10 cm |  |  |
|  | 人工呼吸面罩 |  |  | 使用於心肺復甦術 |
|  | 燒傷用敷料 | 至少77.4 cm2 |  | 僅適用輕微燒傷 |
|  | 冷敷袋 | 至少10 x 12.5cm |  |  |
|  | 眼罩 | 2個單眼罩或一片式 |  |  |
|  | 眼睛及皮膚用沖洗液 | 15 ml |  | 個人用，無法取代緊急洗眼沖淋設備 |
|  | 酒精性洗手液 |  |  |  |
|  | 繃帶捲 | 長365 cm、寬5 cm |  | 需為獨立包裝 |

資料來源：美國國家標準學會（American National Standard Institute; ANSI）Z308.1-2009標準。

## 參考文獻

- CDC. Guidelines for Safe Work Practices in Human and Animal Medical Diagnostic Laboratories . MMWR 2012;61:87-90.

- WHO. Guidance on regulations for the Transport of Infectious Substances 2013-2014. 2013:21-2.

- WHO. Labotatory biosafety manual. 3rd ed. 2004:78-81.

- 感染性生物材料管理辦法（民103年3月11日）。

# 附　錄

## 附錄1、生物安全第一等級實驗室自我評核表

| 實驗室名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 評核人員 |  | 評核日期 | 年 月 日 |

*Yes符合；No不符合；N/A不適用

| 項次 | 評核內容 | 評核結果 | 結果說明 （評核結果為No者） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.標準操作規範 |  |  |  |  |
| 1.1 | 實驗室人員進行實驗操作時，遵守優良微生物操作技術。 | □Yes□No |  |  |
| 1.2 | 實驗室內無存放食物；實驗室人員無從事飲食、吸菸、取戴隱形眼鏡、化妝等行為。 | □Yes□No |  |  |
| 1.3 | 實驗室使用機械式移液設備。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無進行移液操作。 |
| 1.4 | 【文件】尖銳物品安全操作守則。 | □Yes□No |  |  |
| 1.5 | 使用過之拋棄式針頭及注射器，以專用容器盛裝；非拋棄式尖銳物品使用硬殼容器盛裝後，以合適方式滅菌處理。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：未使用針頭、注射器及其它等尖銳物品。 |
| 1.6 | 【文件】害蟲防治方案。 | □Yes□No |  |  |
| 2.特殊操作規範 |  |  |  |  |
| 2.1 | 【文件】溢出物處理作業程序。 | □Yes□No |  |  |
| 2.2 | 【文件】實驗室進出管理規定 | □Yes□No |  |  |
| 2.3 | 【文件】實驗室生物安全手冊 | □Yes□No |  |  |
| 2.4 | 實驗室生物安全手冊放置於人員易取閱處。 | □Yes□No |  |  |
| 2.5 | 實驗室人員均已閱讀實驗室生物安全手冊。 | □Yes□No |  |  |
| 3.教育訓練 |  |  |  |  |
| 3.1 | 已提供實驗室人員常規實驗室生物安全教育訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.2 | 實驗室人員均已接受相關操作實務之培訓。 | □Yes□No |  |  |
| 3.3 | 實驗室人員均已接受與職務相關之安全操作訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.4 | 實驗室新進人員應接受實驗室生物安全課程至少8小時。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無新進人員。 |
| 3.5 | 實驗室工作人員每年取得實驗室生物安全持續教育至少4小時。 | □Yes□No |  |  |
| 4.健康管理 |  |  |  |  |
| 4.1 | 針對實驗室人員實施適當的健康管理機制。 | □Yes□No |  |  |
| 4.2 | 已制訂醫療協助措施，以供實驗室人員有健康疑慮時依循使用。 | □Yes□No |  |  |
| 5.個人防護裝備 |  |  |  |  |
| 5.1 | 實驗室人員穿著實驗衣及手套。 | □Yes□No |  |  |
| 5.2 | 實驗室提供乳膠材質以外手套。 | □Yes□No |  |  |
| 5.3 | 實驗室提供眼部防護具，並規範應使用之時機。 | □Yes□No |  |  |
| 5.4 | 實驗室人員於處理感染性生物材料後及離開實驗室前，均有洗手。 | □Yes□No |  |  |
| 5.5 | 實驗室內之人員無穿著會露出腳趾之鞋子。 | □Yes□No |  |  |
| 5.5 | 實驗室人員使用過之衣物與乾淨衣物分開放置。 | □Yes□No |  |  |
| 6.實驗室建築與結構 |  |  |  |  |
| 6.1 | 實驗室設有大門，可進行門禁管制。 | □Yes□No |  |  |
| 6.2 | 實驗室出入口之設計，已考量大型設備進出需求。 | □Yes□No |  |  |
| 6.3 | 實驗室裝設之對外窗已加裝紗窗。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無裝設窗戶。 |
| 7.實驗室設備 |  |  |  |  |
| 7.1 | 實驗室已設置洗手槽。 | □Yes□No |  |  |
| 7.2 | 實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其它化學品。 | □Yes□No |  |  |
| 7.3 | 實驗室工作區使用之座椅，表層已包覆無孔材質材料，利於清潔及除污。 | □Yes□No |  |  |
| 7.4 | 實驗室內無鋪設地毯類織品。 | □Yes□No |  |  |
| 7.5 | 實驗室或鄰近處已設置緊急洗眼沖淋設備。 | □Yes□No |  |  |
| 7.6 | 實驗室已設置消防安全系統。 | □Yes□No |  |  |
| 7.7 | 實驗室具有緊急電力供應及照明系統。 | □Yes□No |  |  |
| 8.實驗室保全 |  |  |  |  |
| 8.1 | 實驗室實施門禁管制，僅被授權者可進入實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 9.實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理 |  |  |  |  |
| 9.1 | 實驗室之設計有利於清潔作業。 | □Yes□No |  |  |
| 9.2 | 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間已預留清潔空間。 | □Yes□No |  |  |
| 9.3 | 每日執行至少1次工作檯面之除污。 | □Yes□No |  |  |
| 9.4 | 運送出實驗室之感染性廢棄物，使用堅固、耐用的防漏容器盛裝。 | □Yes□No |  |  |
| 9.5 | 實驗室廢水經有效方法清除污染源後，方排放到生活污水管道。 | □Yes□No |  |  |
| 10.其他 |  |  |  |  |
| 10.1 | 實驗室具備充分的照明。 | □Yes□No |  |  |
| 10.2 | 實驗室保持整潔，無擺放與實驗無關之物品。 | □Yes□No |  |  |
| 10.3 | 可藉由一定方式自外界觀察實驗室內部活動情形。 | □Yes□No |  |  |
| 11.緊急應變計畫 |  |  |  |  |
| 11.1 | 【文件】實驗室生物安全緊急應變計畫 | □Yes□No |  |  |
| 11.2 | 實驗室生物安全緊急應變計畫之內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 11.3 | 實驗室生物安全緊急應變計畫已由生物安全會或生安專責人員審核，並於審核通過後實施。 | □Yes□No |  |  |
| 11.4 | 實驗室生物安全緊急應變計畫放置於人員易取得之場所。 | □Yes□No |  |  |
| 11.5 | 實驗室人員均已閱讀緊急應變計畫之內容。 | □Yes□No |  |  |
| 11.6 | 定期檢視實驗室生物安全緊急應變計畫之內容，並視執行情況更新。 | □Yes□No |  |  |
| 11.7 | 【文件】實驗室意外事件通報程序。 | □Yes□No |  |  |
| 11.8 | 具備實驗室意外事件通報表單，且內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 11.9 | 實驗室人員知悉各項緊急設施（備）之放置場所及操作方式。 | □Yes□No |  |  |
| 11.10 | 實驗室備有急救箱，且放置於人員易取得之處；急救箱內物品未過期。 | □Yes□No |  |  |
| 11.11 | 實驗室人員每年接受實驗室生物安全應變計畫之教育訓練（留有紀錄備查）。 | □Yes□No |  |  |
| 11.12 | 每年辦理至少1次與實驗室生物安全有關之實地模擬應變演練。 | □Yes□No |  |  |

## 附錄2、生物安全第二等級實驗室自我評核表

| 實驗室名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 評核人員 |  | 評核日期 | 年 月 日 |

*Yes符合；No不符合；N/A不適用。

| 項次 | 評核內容 | 評核結果* | 結果說明 （評核結果為No者） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.標準操作規範 |  |  |  |  |
| 1.1 | 可能產生具感染性氣膠或噴濺物之操作步驟，於生物安全櫃或其它物理防護設備進行。 | □Yes□No |  |  |
| 1.2 | 實驗室內無存放食物；實驗室人員無從事飲食、吸菸、取戴隱形眼鏡、化妝等行為。 | □Yes□No |  |  |
| 1.3 | 實驗室使用機械式移液設備。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無進行移液操作。 |
| 1.4 | 【文件】尖銳物品安全操作守則。 | □Yes□No |  |  |
| 1.5 | 使用過之拋棄式針頭及注射器，以專用容器盛裝；非拋棄式尖銳物品使用硬殼容器盛裝後，以合適方式滅菌處理。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：未使用針頭、注射器及其它等尖銳物品。 |
| 1.6 | 實驗室於入口明顯處張貼生物危害標識，標識內容包括實驗室生物安全等級、實驗室主管與管理人之姓名及聯絡資訊。 | □Yes□No |  |  |
| 1.7 | 實驗室於入口處張貼進出實驗室所需之程序、緊急處理措施。 | □Yes□No |  |  |
| 1.8 | 實驗室依規定張貼微生物資訊。 | □Yes□No |  |  |
| 1.9 | 【文件】害蟲防治方案。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室使用安全針具。 | □Yes□No |  |  |
| 2.特殊操作規範 |  |  |  |  |
| 2.1 | 【文件】溢出物處理作業程序。 | □Yes□No |  |  |
| 2.2 | 【文件】實驗室進出管理規定 | □Yes□No |  |  |
| 2.3 | 【文件】實驗室生物安全手冊 | □Yes□No |  |  |
| 2.4 | 實驗室生物安全手冊放置於人員易取閱處。 | □Yes□No |  |  |
| 2.5 | 實驗室人員均已閱讀實驗室生物安全手冊。 | □Yes□No |  |  |
| 2.6 | 使用堅固耐用之防漏容器盛裝感染性生物材料。 | □Yes□No |  |  |
| 2.7 | 實驗室無放（留）置與實驗室無關之動物或植物。 | □Yes□No |  |  |
| 3.教育訓練 |  |  |  |  |
| 3.1 | 已提供實驗室人員常規實驗室生物安全教育訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.2 | 實驗室人員均已接受相關操作實務之培訓。 | □Yes□No |  |  |
| 3.3 | 實驗室人員均已接受與職務相關之安全操作訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.4 | 實驗室新進人員應接受實驗室生物安全課程至少8小時。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無新進人員。 |
| 3.5 | 實驗室工作人員每年取得實驗室生物安全持續教育至少4小時。 | □Yes□No |  |  |
| 4.健康管理 |  |  |  |  |
| 4.1 | 針對實驗室人員實施適當的健康管理機制。 | □Yes□No |  |  |
| 4.2 | 已制訂醫療協助措施，以供實驗室人員有健康疑慮時依循使用。 | □Yes□No |  |  |
| 4.3 | 已制訂實驗室人員留存血清檢體之管理規定，並據以實施。 | □Yes□No |  |  |
| 5.個人防護裝備 |  |  |  |  |
| 5.1 | 實驗室人員穿著實驗衣、手套及口罩。 | □Yes□No |  |  |
| 5.2 | 實驗室人員無穿著實驗衣物離開實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 5.3 | 實驗室人員無將實驗衣物攜回家中。 | □Yes□No |  |  |
| 5.4 | 實驗室提供乳膠材質以外手套。 | □Yes□No |  |  |
| 5.5 | 實驗室提供眼部防護具，並規範應使用之時機。 | □Yes□No |  |  |
| 5.6 | 實驗室人員於處理感染性生物材料後及離開實驗室前，均有洗手。 | □Yes□No |  |  |
| 5.7 | 實驗室內之人員無穿著會露出腳趾之鞋子。 | □Yes□No |  |  |
| 5.8 | 實驗室人員使用過之衣物與乾淨衣物分開放置。 | □Yes□No |  |  |
| 6.安全設備 |  |  |  |  |
| 6.1 | 實驗室設置第一級或第二級生物安全櫃，或其它可隔離有害物質之物理性防護設備。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無執行感染性風險操作。 |
| 6.2 | 生物安全櫃（或同等級物理性防護設備）之裝設位置適當，不會受到實驗室進排氣影響；且遠離門口、可開啟窗戶及人員走動區等氣流干擾區域。 | □Yes□No |  |  |
| 6.3 | 生物安全櫃（或同等級物理性防護設備）每年均定期執行相關功能檢測及驗證。 | □Yes□No |  |  |
| 7.實驗室建築與結構 |  |  |  |  |
| 7.1 | 實驗室設有大門，門可自行關閉，並具備上鎖功能。 | □Yes□No |  |  |
| 7.2 | 實驗室出入口之設計，已考量大型設備進出需求。 | □Yes□No |  |  |
| 7.3 | 實驗室裝設之對外窗已加裝紗窗。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無裝設窗戶。 |
| 8.實驗室通風空調處理系統 |  |  |  |  |
| 選填 | 實驗室已裝設機械式通風系統，促使氣流向實驗室內部方向流動。 |  |  |  |
| 9.實驗室設備 |  |  |  |  |
| 9.1 | 實驗室已於鄰近出口處設置手動、免手動或自動給水之洗手槽。 | □Yes□No |  |  |
| 9.2 | 實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其它化學品。 | □Yes□No |  |  |
| 9.3 | 實驗室工作區使用之座椅，表層已包覆無孔材質材料，利於清潔及除污。 | □Yes□No |  |  |
| 9.4 | 實驗室內無鋪設地毯類織品。 | □Yes□No |  |  |
| 9.5 | 實驗室真空管路已裝設集液器（內有盛裝消毒液）。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無真空管路。 |
| 9.6 | 實驗室或鄰近處已設置緊急洗眼沖淋設備。 | □Yes□No |  |  |
| 9.7 | 實驗室已設置消防安全系統。 | □Yes□No |  |  |
| 9.8 | 實驗室具有緊急電力供應及照明系統。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室設有備用發電機。 | □Yes□No |  |  |
| 10.實驗室保全 |  |  |  |  |
| 10.1 | 實驗室實施門禁管制，僅被授權者可進入實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 11.實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理 |  |  |  |  |
| 11.1 | 實驗室之設計有利於清潔作業。 | □Yes□No |  |  |
| 11.2 | 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間已預留清潔空間。 | □Yes□No |  |  |
| 11.3 | 每日執行至少1次工作檯面之除污。 | □Yes□No |  |  |
| 11.4 | 【文件】感染性廢棄物除污作業文件 | □Yes□No |  |  |
| 11.5 | 運送出實驗室之感染性廢棄物，使用堅固、耐用的防漏容器盛裝。 | □Yes□No |  |  |
| 11.6 | 實驗室廢水經有效方法清除污染源後，方排放到生活污水管道。 | □Yes□No |  |  |
| 11.7 | 實驗室設備於定期檢修、保養或移出實驗室前，執行除污程序。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 於實驗室或鄰近處設置感染性廢棄物專用之高溫高壓蒸氣滅菌器。 | □Yes□No |  |  |
| 12.其他 |  |  |  |  |
| 12.1 | 實驗室具備充分的照明。 | □Yes□No |  |  |
| 12.2 | 實驗室保持整潔，無擺放與實驗無關之物品。 | □Yes□No |  |  |
| 12.3 | 可藉由一定方式自外界觀察實驗室內部活動情形。 | □Yes□No |  |  |
| 13.緊急應變計畫 |  |  |  |  |
| 13.1 | 【文件】實驗室生物安全緊急應變計畫 | □Yes□No |  |  |
| 13.2 | 實驗室生物安全緊急應變計畫之內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 13.3 | 實驗室生物安全緊急應變計畫已由生物安全會或生安專責人員審核，並於審核通過後實施。 | □Yes□No |  |  |
| 13.4 | 實驗室生物安全緊急應變計畫放置於人員易取得之場所。 | □Yes□No |  |  |
| 13.5 | 實驗室人員均已閱讀緊急應變計畫之內容。 | □Yes□No |  |  |
| 13.6 | 定期檢視實驗室生物安全緊急應變計畫之內容，並視執行情況更新。 | □Yes□No |  |  |
| 13.7 | 【文件】實驗室意外事件通報程序。 | □Yes□No |  |  |
| 13.8 | 具備實驗室意外事件通報表單，且內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 13.9 | 實驗室人員知悉各項緊急設施（備）之放置場所及操作方式。 | □Yes□No |  |  |
| 13.10 | 實驗室備有急救箱，且放置於人員易取得之處；急救箱內物品未過期。 | □Yes□No |  |  |
| 13.11 | 實驗室人員每年接受實驗室生物安全應變計畫之教育訓練（留有紀錄備查）。 | □Yes□No |  |  |
| 13.12 | 每年辦理至少1次與實驗室生物安全有關之實地模擬應變演練。 | □Yes□No |  |  |

## 附錄3、生物安全第三等級實驗室自我評核表

| 實驗室名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 評核人員 |  | 評核日期 | 年 月 日 |

*Yes符合；No不符合；N/A不適用

| 項次 | 評核內容 | 評核結果 | 結果說明 （評核結果為No者） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.標準操作規範 |  |  |  |  |
| 1.1 | 涉及感染性生物材料之操作程序，皆於第二級以上生物安全櫃（或同等級物理性防護設備）中進行。 | □Yes□No |  |  |
| 1.2 | 實驗室內無存放食物；實驗室人員無從事飲食、吸菸、取戴隱形眼鏡、化妝等行為。 | □Yes□No |  |  |
| 1.3 | 實驗室使用機械式移液設備。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無進行移液操作。 |
| 1.4 | 【文件】尖銳物品安全操作守則。 | □Yes□No |  |  |
| 1.5 | 使用過之拋棄式針頭及注射器，以專用容器盛裝；非拋棄式尖銳物品使用硬殼容器盛裝後，以合適方式滅菌處理。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：未使用針頭、注射器及其它等尖銳物品。 |
| 1.6 | 實驗室於入口明顯處張貼生物危害標識，標識內容包括實驗室生物安全等級、實驗室主管與管理人之姓名及聯絡資訊。 | □Yes□No |  |  |
| 1.7 | 實驗室於入口處張貼進出實驗室所需之程序、緊急處理措施。 | □Yes□No |  |  |
| 1.8 | 實驗室依規定張貼微生物資訊。 | □Yes□No |  |  |
| 1.9 | 【文件】害蟲防治方案。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室使用安全針具。 | □Yes□No |  |  |
| 2.特殊操作規範 |  |  |  |  |
| 2.1 | 實驗室的門保持關閉。 | □Yes□No |  |  |
| 2.2 | 【文件】溢出物處理作業程序。 | □Yes□No |  |  |
| 2.3 | 【文件】實驗室進出管理規定 | □Yes□No |  |  |
| 2.4 | 【文件】實驗室生物安全手冊 | □Yes□No |  |  |
| 2.5 | 實驗室生物安全手冊放置於人員易取閱處。 | □Yes□No |  |  |
| 2.6 | 實驗室人員均已閱讀實驗室生物安全手冊。 | □Yes□No |  |  |
| 2.7 | 使用堅固耐用之防漏容器盛裝感染性生物材料。 | □Yes□No |  |  |
| 2.8 | 實驗室無放（留）置與實驗室無關之動物或植物。 | □Yes□No |  |  |
| 2.9 | 實驗室未於工作檯上處理無蓋容器。 | □Yes□No |  |  |
| 2.10 | 執行具感染風險之操作時，符合雙人工作原則。 | □Yes□No |  |  |
| 2.11 | 實驗室人員於進入實驗室前，已先確認實驗室狀態正常運作。 | □Yes□No |  |  |
| 2.12 | 實驗室同時間於同一實驗場所無操作1種以上病原體。 | □Yes□No |  |  |
| 2.13 | 轉換操作不同病原體前，實驗場所及使用過之儀器設備已進行適當的清潔除污。 | □Yes□No |  |  |
| 3.教育訓練 |  |  |  |  |
| 3.1 | 已提供實驗室人員常規實驗室生物安全教育訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.2 | 實驗室人員均已接受相關操作實務之培訓。 | □Yes□No |  |  |
| 3.3 | 實驗室人員均已接受與職務相關之安全操作訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.4 | 實驗室新進人員已完成經中央主管機關認可之13項主題、至少15小時之實驗室生物安全訓練課程，並通過測試合格。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無新進人員。 |
| 3.5 | 實驗室工作人員每年取得實驗室生物安全持續教育至少4小時。 | □Yes□No |  |  |
| 4.健康管理 |  |  |  |  |
| 4.1 | 針對實驗室人員實施適當的健康管理機制。 | □Yes□No |  |  |
| 4.2 | 已制訂醫療協助措施，以供實驗室人員有健康疑慮時依循使用。 | □Yes□No |  |  |
| 4.3 | 已制訂實驗室人員留存血清檢體之管理規定，並據以實施。 | □Yes□No |  |  |
| 4.4 | 機構已留存操作第三級危險群微生物之實驗室人員其血清檢體。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：機構之人員無操作第三級危險群微生物。 |
| 5.個人防護裝備 |  |  |  |  |
| 5.1 | 實驗室人員穿著正面無接縫設計之防護衣、雙層手套、鞋套（或膠鞋、防護靴）及口罩。 | □Yes□No |  |  |
| 5.2 | 【文件】實驗室人員個人防護裝備之著、卸裝程序。 | □Yes□No |  |  |
| 5.3 | 於實驗室人員之著裝與卸裝處，張貼個人防護裝備之穿脫流程。 | □Yes□No |  |  |
| 5.4 | 實驗室人員無穿著實驗衣物離開實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 5.5 | 實驗室人員無將實驗衣物攜回家中。 | □Yes□No |  |  |
| 5.6 | 可重複使用之防護具經除污後再清洗或重複使用。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無可重複使用之防護具。 |
| 5.7 | 實驗室提供乳膠材質以外手套。 | □Yes□No |  |  |
| 5.8 | 實驗室提供眼部防護具，並規範應使用之時機。 | □Yes□No |  |  |
| 5.9 | 實驗室人員於處理感染性生物材料後及離開實驗室前，均有洗手。 | □Yes□No |  |  |
| 5.10 | 實驗室內之人員無穿著會露出腳趾之鞋子。 | □Yes□No |  |  |
| 5.11 | 實驗室人員使用過之衣物與乾淨衣物分開放置。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室人員個人防護裝備之穿脫程序以圖文方式呈現。 | □Yes□No |  |  |
| 6.安全設備 |  |  |  |  |
| 6.1 | 實驗室設置第二級以上生物安全櫃，或其它同等級物理性防護設備。 | □Yes□No |  |  |
| 6.2 | 生物安全櫃之裝設位置適當，不會受到實驗室進排氣影響；且遠離門口及人員走動區等氣流干擾區域。 | □Yes□No |  |  |
| 6.3 | 實驗室具有生物安全櫃以外之排氣管路。 | □Yes□No |  |  |
| 6.4 | 生物安全櫃之排氣管路設計符合以下任一條件： - 使用獨立排氣管路，未與實驗室之排氣管路共管。 - 與實驗室排氣管路共管，無逆流情形，且通過負壓穩定性測試。 | □Yes□No |  |  |
| 6.5 | 生物安全櫃為負壓狀態。 | □Yes□No |  |  |
| 6.6 | 生物安全櫃之排氣管路已裝設可完全密閉之風量調節風門。 | □Yes□No |  |  |
| 6.7 | 使用第二級A2型式之生物安全櫃，符合以下要件： - 使用可拆卸式集氣罩或套管。 - 排氣流量足夠，無產生逆流情形。 - 集氣罩後方適當處加裝HEPA過濾器。 - 集氣罩口間隙處均保持負壓狀態。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：非使用第二級A2型式之生物安全櫃。 |
| 6.8 | 實驗操作前及結束後，均使生物安全櫃運轉至少5分鐘。 | □Yes□No |  |  |
| 6.9 | 生物安全櫃周邊保留適當空間，以利清潔、消毒及檢測工作。 | □Yes□No |  |  |
| 6.10 | 污染空氣經生物安全櫃排放至外界時，應經過至少二道HPEA過濾器。 | □Yes□No |  |  |
| 6.11 | 生物安全櫃每年均定期執行相關功能檢測及驗證。（使用第二級A2型式且採室內排氣者，為每半年執行。） | □Yes□No |  |  |
| 7.實驗室位置與動線規劃 |  |  |  |  |
| 7.1 | 實驗室位置與所在建物內部之一般動線相區隔。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室位置鄰近機房。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室之位置適當，有效縮短排氣系統管路長度。 | □Yes□No |  |  |
| 8.實驗室建築與結構 |  |  |  |  |
| 8.1 | 實驗室為密閉空間，室內縫隙、地板、牆面及天花板表面已密封，且密閉空間表面耐化學物質之清洗及除污。 | □Yes□No |  |  |
| 8.2 | 實驗室設有大門，門可自行關閉，並具備上鎖功能。 | □Yes□No |  |  |
| 8.3 | 經由可自行關閉且具互鎖功能之雙重門通道進入實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 8.4 | 可手動解除雙重門之互鎖狀態。 | □Yes□No |  |  |
| 8.5 | 實驗室設置前室。 | □Yes□No |  |  |
| 8.6 | 實驗室設置緊急逃生出口，安全緊急逃生門使用壓扣式安全門把。 | □Yes□No |  |  |
| 8.7 | 實驗室出入口之設計，已考量大型設備進出需求。 | □Yes□No |  |  |
| 8.8 | 實驗室使用無縫地板，其材質防滑、防液體滲透及耐化學物質腐蝕；於牆面接縫處呈現彎圓弧。 | □Yes□No |  |  |
| 8.9 | 實驗室內之窗戶皆已密封，並使用防碎裂材質之密封玻璃。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無裝設窗戶。 |
| 8.10 | 實驗室內外露之管線，以絕緣材料包覆，並加強固定及防震。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無外露管線。 |
| 9.實驗室通風空調處理系統 |  |  |  |  |
| 9.1 | 實驗室建置硬管材質之風管式通風系統。 | □Yes□No |  |  |
| 9.2 | 實驗室之氣流方向為單向氣流，實驗室之排氣不再循環進入實驗室內。 | □Yes□No |  |  |
| 9.3 | 實驗室為定向氣流，氣流方向由乾淨區流向污染區；實驗室內具備可目視之監測系統供實驗室人員隨時觀察。 | □Yes□No |  |  |
| 9.4 | 實驗室不與所在建物之其他空間共用進排氣系統。 | □Yes□No |  |  |
| 9.5 | 實驗室之進氣與排氣系統使用互鎖式設計。 | □Yes□No |  |  |
| 9.6 | 實驗室之進氣口與排氣口位置適當，無被實驗室設備擋住；無產生擾流、短循環；可有效交換實驗室空氣。 | □Yes□No |  |  |
| 9.7 | 實驗室之室外進氣口與排氣口位置，位於不同側，確保實驗室之排氣不會再循環進入實驗室或其他區域。 | □Yes□No |  |  |
| 9.8 | 實驗室之進氣使用新鮮外氣。 | □Yes□No |  |  |
| 9.9 | 開啟實驗室內相關排氣設備時，不會因風量變化而造成負壓不足或產生正壓。 | □Yes□No |  |  |
| 9.10 | 實驗室之空氣經HEPA過濾器過濾後排放。 | □Yes□No |  |  |
| 9.11 | 實驗室室外排氣口之平均排氣速度至少達每秒15公尺，且每年均定期檢測確認。 | □Yes□No |  |  |
| 9.12 | 實驗室排氣系統管路應為負壓。 | □Yes□No |  |  |
| 9.13 | 實驗室已設置可立即自動切換之備援排氣風機及排氣HEPA過濾器，且定期交替使用。 | □Yes□No |  |  |
| 9.14 | 實驗室進氣與排氣系統已安裝可完全密閉之風量調節風門。 | □Yes□No |  |  |
| 9.15 | 具有適當監控措施偵測排氣系統之HEPA過濾器是否有阻塞、破損或洩漏等異常。 | □Yes□No |  |  |
| 9.16 | HEPA過濾器包含之各過濾器及組件皆可執行洩漏測試及除污程序。 | □Yes□No |  |  |
| 9.17 | 每年執行至少1次HEPA過濾器檢測，並適時更換。 | □Yes□No |  |  |
| 9.18 | 【文件】HEPA過濾器更換作業程序。 | □Yes□No |  |  |
| 9.19 | 實驗室通風空調系統已安裝警報裝置。 | □Yes□No |  |  |
| 9.20 | 實驗室換氣次數至少達每小時12次。 | □Yes□No |  |  |
| 9.21 | 實驗室維持24小時負壓運轉，且前室之氣壓低於公共通道氣壓。 | □Yes□No |  |  |
| 9.22 | 實驗室內相鄰區域之壓差至少-12.5 Pa；無進行實驗操作時可將壓差降載至-7.6 Pa以下。 | □Yes□No |  |  |
| 9.23 | 實驗室內、外均有設置壓差（力）值顯示儀器，且明確標示該壓差（力）值代表之區域及允收壓差（力）值。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室之進氣口位於天花板。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室之進氣使用HEPA過濾器過濾。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室室外排氣口之排氣方向為垂直方向。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室內排氣口裝設HEPA過濾器。 | □Yes□No |  |  |
| 10.實驗室設備 |  |  |  |  |
| 10.1 | 實驗室已於鄰近出口處設置免手動或可自動給水之洗手槽，且洗手槽具備防逆流裝置。 | □Yes□No |  |  |
| 10.2 | 實驗室工作檯表面可防滲並能抵抗熱、有機溶劑、酸、鹼及其它化學品。 | □Yes□No |  |  |
| 10.3 | 實驗室工作區使用之座椅為不附輪型式，表層已包覆無孔材質材料，利於清潔及除污。 | □Yes□No |  |  |
| 10.4 | 實驗室內無鋪設地毯類織品。 | □Yes□No |  |  |
| 10.5 | 實驗室之真空管路已設置HEPA過濾器。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無真空管路。 |
| 10.6 | 實驗室內已設置感染性廢棄物專用之高溫高壓蒸氣滅菌器。 | □Yes□No |  |  |
| 10.7 | 高溫高壓蒸氣滅菌器產生之冷凝水與排放空氣有適當過濾措施。 | □Yes□No |  |  |
| 10.8 | 高溫高壓蒸氣滅菌器定期執行生物性確效檢測。 | □Yes□No |  |  |
| 10.9 | 高溫高壓蒸氣滅菌器周邊預留檢修空間。 | □Yes□No |  |  |
| 10.10 | 實驗室已設置傳遞箱。 | □Yes□No |  |  |
| 10.11 | 實驗室與外界有適當的免手持通訊設備。 | □Yes□No |  |  |
| 10.12 | 實驗室供水管安裝防逆流裝置。 | □Yes□No |  |  |
| 10.13 | 實驗室使用之燈具為密封燈具。 | □Yes□No |  |  |
| 10.14 | 實驗室或鄰近處已設置緊急洗眼沖淋設備。 | □Yes□No |  |  |
| 10.15 | 實驗室已設置消防安全系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.16 | 實驗室具有緊急電力供應及照明系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.17 | 離心機具有安全設計。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室洗手槽加裝沖眼設備。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室使用雙門式（穿牆式）高溫高壓蒸氣滅菌器。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室設有備用發電機。 | □Yes□No |  |  |
| 11.實驗室保全 |  |  |  |  |
| 11.1 | 實驗室實施門禁管制，限制人員進入。 | □Yes□No |  |  |
| 11.2 | 以書面或其它方式登錄出入實驗室之人員及訪客姓名、日期、時間及事由等，並保留相關紀錄。 | □Yes□No |  |  |
| 12.實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理 |  |  |  |  |
| 12.1 | 實驗室之設計有利於清潔及除污作業。 | □Yes□No |  |  |
| 12.2 | 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間已預留清潔空間。 | □Yes□No |  |  |
| 12.3 | 每日執行至少1次工作檯面之除污。 | □Yes□No |  |  |
| 12.4 | 實驗室已針對無法以高溫高壓蒸氣滅菌方式除污之物品、儀器或設備等，提供合適的除污方式。 | □Yes□No |  |  |
| 12.5 | 【文件】感染性廢棄物除污作業文件 | □Yes□No |  |  |
| 12.6 | 攜入實驗室之文件，經除污後方攜出實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 12.7 | 實驗室內使用內襯有滅菌專用塑膠袋之耐高溫高壓附蓋（不氣密）之防爆桶或不鏽鋼桶，盛裝感染性廢棄物，且未以外力方事擠壓內容物。 | □Yes□No |  |  |
| 12.8 | 實驗室產生之感染性廢棄物經除污後才運出實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 12.9 | 運送出實驗室之感染性廢棄物，使用堅固、耐用的防漏容器盛裝。 | □Yes□No |  |  |
| 12.10 | 實驗室設備於定期檢修、保養或移出實驗室前（含更換HEPA過濾器），執行除污程序。 | □Yes□No |  |  |
| 12.11 | 有實驗室區域嚴重污染、用途變更或因整修、改建等因素關閉實驗室時，先進行實驗室整體空間之除污。 | □Yes□No |  |  |
| 12.12 | 實驗室廢水經有效方法清除污染源後，方排放到生活污水管道。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 於實驗室或鄰近處設置感染性廢棄物專用之高溫高壓蒸氣滅菌器。 | □Yes□No |  |  |
| 13.其他 |  |  |  |  |
| 13.1 | 保留實驗室原始設計、操作參數及程序等文件。 | □Yes□No |  |  |
| 13.2 | 實驗室之設施（含高溫高壓蒸氣滅菌器）每年定期進行適當查驗，並保留相關紀錄。 | □Yes□No |  |  |
| 13.3 | 實驗室具備充分的照明；實驗室照明設備之開關位於實驗室外。 | □Yes□No |  |  |
| 13.4 | 實驗室保持整潔，無擺放與實驗無關之物品。 | □Yes□No |  |  |
| 13.5 | 供應實驗室使用之壓縮氣體鋼瓶固定妥善。 | □Yes□No |  |  |
| 13.6 | 可藉由一定方式自外界觀察實驗室內部活動情形。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室建立適當的資料傳輸系統，以利實驗室內部資訊之傳遞。 | □Yes□No |  |  |
| 14.緊急應變計畫 |  |  |  |  |
| 14.1 | 【文件】實驗室生物安全緊急應變計畫 | □Yes□No |  |  |
| 14.2 | 實驗室生物安全緊急應變計畫之內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 14.3 | 實驗室生物安全緊急應變計畫已由生物安全會或生安專責人員審核，並於審核通過後實施。 | □Yes□No |  |  |
| 14.4 | 實驗室生物安全緊急應變計畫放置於人員易取得之場所。 | □Yes□No |  |  |
| 14.5 | 實驗室人員均已閱讀緊急應變計畫之內容。 | □Yes□No |  |  |
| 14.6 | 定期檢視實驗室生物安全緊急應變計畫之內容，並視執行情況更新。 | □Yes□No |  |  |
| 14.7 | 【文件】實驗室意外事件通報程序。 | □Yes□No |  |  |
| 14.8 | 具備實驗室意外事件通報表單，且內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 14.9 | 實驗室人員知悉各項緊急設施（備）之放置場所及操作方式。 | □Yes□No |  |  |
| 14.10 | 實驗室備有急救箱，且放置於人員易取得之處；急救箱內物品未過期。 | □Yes□No |  |  |
| 14.11 | 實驗室人員每年接受實驗室生物安全應變計畫之教育訓練（留有紀錄備查）。 | □Yes□No |  |  |
| 14.12 | 每年辦理至少1次與實驗室生物安全有關之實地模擬應變演練。 | □Yes□No |  |  |

## 附錄4、生物安全第四等級實驗室自我評核表

（生物安全櫃型實驗室使用）

| 實驗室名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 評核人員 |  | 評核日期 | 年 月 日 |

*Yes符合；No不符合；N/A不適用

| 項次 | 評核內容 | 評核結果 | 結果說明 （評核結果為No者） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.標準操作規範 |  |  |  |  |
| 1.1 | 實驗室內無存放食物；實驗室人員無從事飲食、吸菸、取戴隱形眼鏡、化妝等行為。 | □Yes□No |  |  |
| 1.2 | 實驗室使用機械式移液設備。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無進行移液操作。 |
| 1.3 | 【文件】尖銳物品安全操作守則。 | □Yes□No |  |  |
| 1.4 | 使用過之拋棄式針頭及注射器，以專用容器盛裝；非拋棄式尖銳物品使用硬殼容器盛裝後，以合適方式滅菌處理。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：未使用針頭、注射器及其它等尖銳物品。 |
| 1.5 | 實驗室於入口明顯處張貼生物危害標識，標識內容包括實驗室生物安全等級、實驗室主管與管理人之姓名及聯絡資訊。 | □Yes□No |  |  |
| 1.6 | 實驗室於入口處張貼進出實驗室所需之程序、緊急處理措施。 | □Yes□No |  |  |
| 1.7 | 實驗室依規定張貼微生物資訊。 | □Yes□No |  |  |
| 1.8 | 【文件】害蟲防治方案。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室使用安全針具。 | □Yes□No |  |  |
| 2.特殊操作規範 |  |  |  |  |
| 2.1 | 涉及感染性生物材料之操作程序，皆於第三級生物安全櫃中進行。 | □Yes□No |  |  |
| 2.2 | 實驗室施行雙人工作制度，任何情況下禁止個人單獨進入實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 2.3 | 【文件】實驗室進出管理規定 | □Yes□No |  |  |
| 2.4 | 於實驗室運作期間進出實驗室之人員，均有更衣淋浴。 | □Yes□No |  |  |
| 2.5 | 【文件】實驗室生物安全手冊 | □Yes□No |  |  |
| 2.6 | 實驗室生物安全手冊放置於人員易取閱處。 | □Yes□No |  |  |
| 2.7 | 實驗室人員均已閱讀實驗室生物安全手冊。 | □Yes□No |  |  |
| 2.8 | 自實驗室移出具活性之感染性生物材料，其包裝符合三層包裝規定，並落實容器表面除污作業。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：感染性生物材料不移出實驗室。 |
| 2.9 | 實驗室無放（留）置與實驗室無關之動物或植物。 | □Yes□No |  |  |
| 2.10 | 實驗室之相關用品或材料有專用之攜入途徑（例如雙門滅菌器）。 | □Yes□No |  |  |
| 2.11 | 實驗室內物品未完成除污前，不會帶出實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 2.12 | 實驗室人員於進入實驗室前，已先確認實驗室狀態正常運作。 | □Yes□No |  |  |
| 2.13 | 已建立實驗室人員與實驗室外部人員之常規與緊急情況下的聯繫方法。 | □Yes□No |  |  |
| 3.教育訓練 |  |  |  |  |
| 3.1 | 實驗室人員均已接受過實驗室各項設施之實務操作訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.2 | 實驗室人員均已接受高致病性或致死性微生物之相關操作訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.3 | 實驗室人員均已接受與職務相關之安全操作訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.4 | 實驗室人員已接受緊急撤離程序之訓練（包含人員受傷或疾病等情況）。 | □Yes□No |  |  |
| 3.5 | 實驗室新進人員已完成經中央主管機關認可之13項主題、至少15小時之實驗室生物安全訓練課程，並通過測試合格。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無新進人員。 |
| 3.6 | 實驗室工作人員每年取得實驗室生物安全持續教育至少4小時。 | □Yes□No |  |  |
| 4.健康管理 |  |  |  |  |
| 4.1 | 針對實驗室人員實施適當的健康管理機制。 | □Yes□No |  |  |
| 4.2 | 提供實驗室人員與支援人員適當醫療協助措施。 | □Yes□No |  |  |
| 4.3 | 依實驗室現有或可能操作之感染性生物材料，提供既有的疫苗施打措施。 | □Yes□No |  |  |
| 4.4 | 已建立醫療管理制度，通報及紀錄實驗室可能發生之事故、暴露事件、人員缺勤情形及潛在相關疾病等。 | □Yes□No |  |  |
| 4.5 | 已制訂實驗室人員留存血清檢體之管理規定，並據以實施。 | □Yes□No |  |  |
| 4.6 | 機構已留存操作第三級危險群微生物之實驗室人員其血清檢體。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：機構之人員無操作第三級危險群微生物。 |
| 5.個人防護裝備 |  |  |  |  |
| 5.1 | 實驗室人員穿著正面無接縫設計之防護衣、雙層手套、鞋套（或膠鞋、防護靴）及口罩。 | □Yes□No |  |  |
| 5.2 | 個人衣物及相關隨身物品不得通過個人淋浴區。 | □Yes□No |  |  |
| 5.3 | 【文件】實驗室人員個人防護裝備之著、卸裝程序。 | □Yes□No |  |  |
| 5.4 | 於實驗室人員之著裝與卸裝處，張貼個人防護裝備之穿脫流程。 | □Yes□No |  |  |
| 5.5 | 可重複使用之防護具經除污後再清洗或重複使用。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無可重複使用之防護具。 |
| 5.6 | 實驗室提供乳膠材質以外手套。 | □Yes□No |  |  |
| 5.7 | 實驗室提供眼部、臉不及呼吸道防護具，並規範應使用之時機。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室人員個人防護裝備之穿脫程序以圖文方式呈現。 | □Yes□No |  |  |
| 6.安全設備 |  |  |  |  |
| 6.1 | 實驗室設置第三級生物安全櫃。 | □Yes□No |  |  |
| 6.2 | 自第三級生物安全櫃移出之感染性生物材料，使用穿牆式雙門式高溫高壓蒸氣滅菌器進行除污。 | □Yes□No |  |  |
| 6.3 | 已針對自第三級生物安全櫃移出，且無法使用高溫高壓蒸氣滅菌器消毒之材料與設備，使用合適方法除污，且不破壞生物安全櫃之圍阻功能。 | □Yes□No |  |  |
| 6.4 | 第三級生物安全櫃之進氣口裝設HEPA過濾器；排氣口連接實體管路，裝設二道串聯式HEPA過濾器。 | □Yes□No |  |  |
| 6.5 | 第三級生物安全櫃之進氣與排氣管理均已裝設氣密風門。 | □Yes□No |  |  |
| 6.6 | 第三級生物安全櫃及放置於櫃內之設備，均以適當方式處理降低手套遭割裂之風險。 | □Yes□No |  |  |
| 6.7 | 使用第三級生物安全櫃前，均已檢查手套是否受損；且每年執行生物安全櫃檢測時，一併更換手套。 | □Yes□No |  |  |
| 6.8 | 可自外側執行第三級生物安全櫃機械系統之保養與維修。 | □Yes□No |  |  |
| 6.9 | 生物安全櫃用途變更、設備保養檢修等情況時，應進行整體生物安全櫃之燻蒸除污作業。 | □Yes□No |  |  |
| 6.10 | 第三級生物安全櫃每年執行相關功能檢測及驗證。 | □Yes□No |  |  |
| 7.實驗室位置與動線規劃 |  |  |  |  |
| 7.1 | 實驗室為獨立建物，或由建築物內部明確劃分之隔離區域構成。 | □Yes□No |  |  |
| 7.2 | 實驗室內部房間為連續通道型式，離開動線至少經過內更衣室、個人淋浴室、外更衣室。 | □Yes□No |  |  |
| 8.實驗室建築與結構 |  |  |  |  |
| 8.1 | 經過至少含二道門之通道進入實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 8.2 | 實驗室配備附有內外更衣室之個人淋浴室。 | □Yes□No |  |  |
| 8.3 | 實驗室牆壁、地板與天花板結構形成一個密閉空間，密閉空間表面耐化學物質之清洗及除污。 | □Yes□No |  |  |
| 8.4 | 實驗室使用無縫地板，於牆面接縫處呈現彎圓弧。 | □Yes□No |  |  |
| 8.5 | 實驗室及內更衣室貫穿處已密封。 | □Yes□No |  |  |
| 8.6 | 實驗室地板之排水管路直接連接至廢水除污系統。 | □Yes□No |  |  |
| 8.7 | 穿過實驗室牆壁、地板或天花板之公共設施及管路，具備二道串聯式防止逆流裝置。 | □Yes□No |  |  |
| 8.8 | 實驗室內之窗戶皆已密封，並使用防碎裂材質之密封玻璃。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無裝設窗戶。 |
| 9.實驗室通風空調處理系統 |  |  |  |  |
| 9.1 | 實驗室設置專用的非循環式通風系統。 | □Yes□No |  |  |
| 9.2 | 第三級生物安全櫃相對於周圍環境始終保持負壓。 | □Yes□No |  |  |
| 9.3 | 共用通風系統之各實驗室，均已裝設氣密封門及HEPA過濾器。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無共用通風系統。 |
| 9.4 | 實驗室之進氣與排氣系統使用互鎖式設計。 | □Yes□No |  |  |
| 9.5 | 實驗室之進氣口與排氣口位置適當，無被實驗室設備擋住；無產生擾流、短循環；可有效交換實驗室空氣。 | □Yes□No |  |  |
| 9.6 | 實驗室之室外進氣口與排氣口位置，位於不同側，確保實驗室之排氣不會再循環進入實驗室或其他區域。 | □Yes□No |  |  |
| 9.7 | 監控實驗室通風空調系統之運行，並已設置警報系統。 | □Yes□No |  |  |
| 9.8 | 實驗室已設置可立即自動切換之備援排氣風機及排氣HEPA過濾器，且定期交替使用。 | □Yes□No |  |  |
| 9.9 | 實驗室、內更衣室、燻蒸／除污室之進氣與排氣，均經過HEPA過濾器過濾。 | □Yes□No |  |  |
| 9.10 | HEPA過濾器之裝設位置靠近操作櫃及實驗室端。 | □Yes□No |  |  |
| 9.11 | 排放至大氣之排氣管路裝設二道HEPA串聯式過濾器，排氣管路並密封至第二道HEPA過濾器。 | □Yes□No |  |  |
| 9.12 | HEPA過濾器之箱體具有氣密式隔離風門及除污口，每項過濾器組件皆可執行洩漏測試程序。 | □Yes□No |  |  |
| 9.13 | HEPA過濾器每年進行相關測試及驗證，箱體設計可於拆卸前就地進行除污工作。 | □Yes□No |  |  |
| 9.14 | 於靠進更衣室處裝設可目視之壓力監控設備。 | □Yes□No |  |  |
| 9.15 | 實驗室換氣次數至少達每小時12次。 | □Yes□No |  |  |
| 9.16 | 實驗室內相鄰區域之壓差至少-12.5 Pa。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 設置備援進氣系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.實驗室設備 |  |  |  |  |
| 10.1 | 實驗室設有可自動啟動之緊急電源以及不斷電系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.2 | 實驗室內設置相關設備，以利傳送材料、消耗品或設備。 | □Yes□No |  |  |
| 10.3 | 已於生物安全櫃所在實驗室鄰近處與內、外更衣室設置免手動式洗手槽。 | □Yes□No |  |  |
| 10.4 | 位於實驗室內之洗手槽直接連接廢水除污系統，且具防逆流裝置。 | □Yes□No |  |  |
| 10.5 | 實驗室工作區使用之座椅為不附輪型式，表層已包覆無孔材質材料，利於清潔及除污。 | □Yes□No |  |  |
| 10.6 | 實驗室內設置穿牆式雙門高溫高壓蒸氣滅菌器。 | □Yes□No |  |  |
| 10.7 | 穿牆式雙門高溫高壓蒸氣滅菌器之門採互鎖設計；且須除污完成後方能開啟外側門。 | □Yes□No |  |  |
| 10.8 | 穿牆式雙門高溫高壓蒸氣滅菌器之排水與排氣均有除污。 | □Yes□No |  |  |
| 10.9 | 實驗室內已設置隨時可用之沖眼設備。 | □Yes□No |  |  |
| 10.10 | 高溫高壓蒸氣滅菌器定期執行生物性確效檢測。 | □Yes□No |  |  |
| 10.11 | 高溫高壓蒸氣滅菌器周邊預留檢修空間。 | □Yes□No |  |  |
| 10.12 | 實驗室已設置傳遞箱。 | □Yes□No |  |  |
| 10.13 | 實驗室與外界有適當的免手持通訊設備。 | □Yes□No |  |  |
| 10.14 | 實驗室供水管安裝防逆流裝置。 | □Yes□No |  |  |
| 10.15 | 實驗室使用之燈具為密封燈具。 | □Yes□No |  |  |
| 10.16 | 實驗室已設置消防安全系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.17 | 實驗室具有緊急照明系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.18 | 離心機具有安全設計。 | □Yes□No |  |  |
| 11.實驗室保全 |  |  |  |  |
| 11.1 | 實驗室實施門禁管制，限制人員進入。 | □Yes□No |  |  |
| 11.2 | 以書面或其它方式登錄出入實驗室之人員及訪客姓名、日期、時間及事由等，並保留相關紀錄。 | □Yes□No |  |  |
| 12.實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理 |  |  |  |  |
| 12.1 | 實驗室之設計有利於清潔及除污作業。 | □Yes□No |  |  |
| 12.2 | 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間已預留清潔空間。 | □Yes□No |  |  |
| 12.3 | 提供穿牆式浸泡槽、燻蒸室或類似除污設備，以利無法使用滅菌器除污之材料及設備，可安全移出生物安全櫃所在實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 12.4 | 實驗室使用期間，每日執行至少1次工作檯面之除污。 | □Yes□No |  |  |
| 12.5 | 實驗室設備定期進行除污，若有發生溢出、噴濺或其它可能污染情形；設備檢修、保養或移出實驗室前，亦進行除污。 | □Yes□No |  |  |
| 12.6 | 實驗室產生之感染性廢棄物經除污後才運出實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 12.7 | 生物安全櫃所在房間之水槽、地面排水管、滅菌器以及房間內部其它產生之廢液，於除污後再排入污水管道。 | □Yes□No |  |  |
| 12.8 | 【文件】感染性廢棄物除污作業文件 | □Yes□No |  |  |
| 12.9 | 定期執行生物性確效檢測。 | □Yes□No |  |  |
| 13.其他 |  |  |  |  |
| 13.1 | 保留實驗室原始設計、操作參數及程序等文件。 | □Yes□No |  |  |
| 13.2 | 實驗室之設施（含高溫高壓蒸氣滅菌器）每年定期進行適當查驗，並保留相關紀錄。 | □Yes□No |  |  |
| 13.3 | 安裝安全防護排水管。 | □Yes□No |  |  |
| 13.4 | 可藉由一定方式自外界觀察實驗室內部活動情形。 | □Yes□No |  |  |
| 14.緊急應變計畫 |  |  |  |  |
| 14.1 | 【文件】實驗室生物安全緊急應變計畫 | □Yes□No |  |  |
| 14.2 | 實驗室生物安全緊急應變計畫之內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 14.3 | 實驗室生物安全緊急應變計畫已由生物安全會或生安專責人員審核，並於審核通過後實施。 | □Yes□No |  |  |
| 14.4 | 實驗室生物安全緊急應變計畫放置於人員易取得之場所。 | □Yes□No |  |  |
| 14.5 | 實驗室人員均已閱讀緊急應變計畫之內容。 | □Yes□No |  |  |
| 14.6 | 定期檢視實驗室生物安全緊急應變計畫之內容，並視執行情況更新。 | □Yes□No |  |  |
| 14.7 | 【文件】實驗室意外事件通報程序。 | □Yes□No |  |  |
| 14.8 | 具備實驗室意外事件通報表單，且內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 14.9 | 實驗室人員知悉各項緊急設施（備）之放置場所及操作方式。 | □Yes□No |  |  |
| 14.10 | 實驗室備有急救箱，且放置於人員易取得之處；急救箱內物品未過期。 | □Yes□No |  |  |
| 14.11 | 實驗室人員每年接受實驗室生物安全應變計畫之教育訓練（留有紀錄備查）。 | □Yes□No |  |  |
| 14.12 | 每年辦理至少1次與實驗室生物安全有關之實地模擬應變演練。 | □Yes□No |  |  |

生物安全第四等級實驗室自我評核表

（防護衣型實驗室使用）

| 實驗室名稱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 評核人員 |  | 評核日期 | 年 月 日 |

*Yes符合；No不符合；N/A不適用

| 項次 | 評核內容 | 評核結果 | 結果說明 （評核結果為No者） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.標準操作規範 |  |  |  |  |
| 1.1 | 實驗室內無存放食物；實驗室人員無從事飲食、吸菸、取戴隱形眼鏡、化妝等行為。 | □Yes□No |  |  |
| 1.2 | 實驗室使用機械式移液設備。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無進行移液操作。 |
| 1.3 | 【文件】尖銳物品安全操作守則。 | □Yes□No |  |  |
| 1.4 | 使用過之拋棄式針頭及注射器，以專用容器盛裝；非拋棄式尖銳物品使用硬殼容器盛裝後，以合適方式滅菌處理。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：未使用針頭、注射器及其它等尖銳物品。 |
| 1.5 | 實驗室於入口明顯處張貼生物危害標識，標識內容包括實驗室生物安全等級、實驗室主管與管理人之姓名及聯絡資訊。 | □Yes□No |  |  |
| 1.6 | 實驗室於入口處張貼進出實驗室所需之程序、緊急處理措施。 | □Yes□No |  |  |
| 1.7 | 實驗室依規定張貼微生物資訊。 | □Yes□No |  |  |
| 1.8 | 【文件】害蟲防治方案。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室使用安全針具。 | □Yes□No |  |  |
| 2.特殊操作規範 |  |  |  |  |
| 2.1 | 所有操作程序，由實驗室人員穿著正壓供氣式防護衣進行。 | □Yes□No |  |  |
| 2.2 | 所有感染性生物材料之操作程序，於生物安全櫃或同等級物理防護設備內進行。 | □Yes□No |  |  |
| 2.3 | 實驗室施行雙人工作制度，任何情況下禁止個人單獨進入實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 2.4 | 【文件】實驗室進出管理規定 | □Yes□No |  |  |
| 2.5 | 於實驗室運作期間進出實驗室之人員，均有更衣淋浴。 | □Yes□No |  |  |
| 2.6 | 【文件】實驗室生物安全手冊 | □Yes□No |  |  |
| 2.7 | 實驗室生物安全手冊放置於人員易取閱處。 | □Yes□No |  |  |
| 2.8 | 實驗室人員均已閱讀實驗室生物安全手冊。 | □Yes□No |  |  |
| 2.9 | 自實驗室移出具活性之感染性生物材料，其包裝符合三層包裝規定，並落實容器表面除污作業。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：感染性生物材料不移出實驗室。 |
| 2.10 | 實驗室無放（留）置與實驗室無關之動物或植物。 | □Yes□No |  |  |
| 2.11 | 實驗室之相關用品或材料有專用之攜入途徑（例如雙門滅菌器）。 | □Yes□No |  |  |
| 2.12 | 實驗室內物品未完成除污前，不會帶出實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 2.13 | 實驗室人員於進入實驗室前，已先確認實驗室狀態正常運作。 | □Yes□No |  |  |
| 2.13 | 已建立實驗室人員與實驗室外部人員之常規與緊急情況下的聯繫方法。 | □Yes□No |  |  |
| 3.教育訓練 |  |  |  |  |
| 3.1 | 實驗室人員均已接受過實驗室各項設施之實務操作訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.2 | 實驗室人員均已接受高致病性或致死性微生物之相關操作訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.3 | 實驗室人員均已接受與職務相關之安全操作訓練。 | □Yes□No |  |  |
| 3.4 | 實驗室人員已接受緊急撤離程序之訓練（包含人員受傷或疾病等情況）。 | □Yes□No |  |  |
| 3.5 | 實驗室新進人員已完成經中央主管機關認可之13項主題、至少15小時之實驗室生物安全訓練課程，並通過測試合格。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無新進人員。 |
| 3.6 | 實驗室工作人員每年取得實驗室生物安全持續教育至少4小時。 | □Yes□No |  |  |
| 4.健康管理 |  |  |  |  |
| 4.1 | 針對實驗室人員實施適當的健康管理機制。 | □Yes□No |  |  |
| 4.2 | 提供實驗室人員與支援人員適當醫療協助措施。 | □Yes□No |  |  |
| 4.3 | 依實驗室現有或可能操作之感染性生物材料，提供既有的疫苗施打措施。 | □Yes□No |  |  |
| 4.4 | 已建立醫療管理制度，通報及紀錄實驗室可能發生之事故、暴露事件、人員缺勤情形及潛在相關疾病等。 | □Yes□No |  |  |
| 4.5 | 已制訂實驗室人員留存血清檢體之管理規定，並據以實施。 | □Yes□No |  |  |
| 4.6 | 機構已留存操作第三級危險群微生物之實驗室人員其血清檢體。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：機構之人員無操作第三級危險群微生物。 |
| 5.個人防護裝備 |  |  |  |  |
| 5.1 | 實驗室人員穿著正壓、附有經HEPA過濾器供氣之供應呼吸系統之連身防護衣。 | □Yes□No |  |  |
| 5.2 | 防護衣之呼吸系統應設有備援空氣壓縮機、故障警報器和緊急備用裝置。 | □Yes□No |  |  |
| 5.3 | 連身型防護衣之空氣，由雙倍用氣量之獨立氣源系統供給。 | □Yes□No |  |  |
| 5.4 | 實驗室人員應穿著實驗室專用衣物，個人衣物及相關隨身物品不得通過個人淋浴區。 | □Yes□No |  |  |
| 5.5 | 【文件】實驗室人員個人防護裝備之著、卸裝程序。 | □Yes□No |  |  |
| 5.6 | 於實驗室人員之著裝與卸裝處，張貼個人防護裝備之穿脫流程。 | □Yes□No |  |  |
| 5.7 | 先戴上內層拋棄式手套，再穿著外層防護衣。 | □Yes□No |  |  |
| 5.8 | 實驗室提供乳膠材質以外手套。 | □Yes□No |  |  |
| 5.9 | 外層防護衣手套應於實驗室操作期間除污。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 實驗室人員個人防護裝備之穿脫程序以圖文方式呈現。 | □Yes□No |  |  |
| 6.安全設備 |  |  |  |  |
| 6.1 | 實驗室設置第二級以上生物安全櫃，或其它同等級物理性防護設備。 | □Yes□No |  |  |
| 6.2 | 生物安全櫃之裝設位置適當，不會受到實驗室進排氣影響；且遠離門口及人員走動區等氣流干擾區域。 | □Yes□No |  |  |
| 6.3 | 實驗室具有生物安全櫃以外之排氣管路。 | □Yes□No |  |  |
| 6.4 | 生物安全櫃為負壓狀態。 | □Yes□No |  |  |
| 6.5 | 生物安全櫃之排氣管路已裝設可完全密閉之風量調節風門。 | □Yes□No |  |  |
| 6.6 | 生物安全櫃周邊保留適當空間，以利清潔、消毒及檢測工作。 | □Yes□No |  |  |
| 6.7 | 污染空氣經生物安全櫃排放至外界時，應經過至少二道HPEA過濾器。 | □Yes□No |  |  |
| 6.8 | 生物安全櫃每年均定期執行相關功能檢測及驗證。（使用第二級A2型式且採室內排氣者，為每半年執行。） | □Yes□No |  |  |
| 7.實驗室位置與動線規劃 |  |  |  |  |
| 7.1 | 實驗室為獨立建物，或由建築物內部明確劃分之隔離區域構成。 | □Yes□No |  |  |
| 7.2 | 實驗室內部房間為連續通道型式，離開動線至少經過化學淋浴室、內更衣室、個人淋浴室及外更衣室。 | □Yes□No |  |  |
| 7.3 | 實驗室人員應通過裝有氣鎖門之氣密室，方能進入實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 8.實驗室建築與結構 |  |  |  |  |
| 8.1 | 配備可清除防護衣污染之淋浴室，以供人員離開實驗室時使用。 | □Yes□No |  |  |
| 8.2 | 配備附有內外更衣室之獨立個人淋浴室。 | □Yes□No |  |  |
| 8.3 | 實驗室牆壁、地板與天花板結構形成一個密閉空間，密閉空間表面耐化學物質之清洗及除污。 | □Yes□No |  |  |
| 8.4 | 實驗室使用無縫地板，於牆面接縫處呈現彎圓弧。 | □Yes□No |  |  |
| 8.5 | 實驗室及內更衣室貫穿處已密封。 | □Yes□No |  |  |
| 8.6 | 實驗室地板之排水管路直接連接至廢水除污系統。 | □Yes□No |  |  |
| 8.7 | 穿過實驗室牆壁、地板或天花板之公共設施及管路，具備二道串聯式防止逆流裝置。 | □Yes□No |  |  |
| 8.8 | 實驗室內之窗戶皆已密封，並使用防碎裂材質之密封玻璃。 | □Yes□No□N/A |  |  |
| 9.實驗室通風空調處理系統 |  |  |  |  |
| 9.1 | 實驗室設置專用的非循環式通風系統。 | □Yes□No |  |  |
| 9.2 | 共用通風系統之各實驗室，均已裝設氣密封門及HEPA過濾器。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：實驗室無共用通風系統。 |
| 9.3 | 實驗室之進氣與排氣系統使用互鎖式設計。 | □Yes□No |  |  |
| 9.4 | 實驗室之進氣口與排氣口位置適當，無被實驗室設備擋住；無產生擾流、短循環；可有效交換實驗室空氣。 | □Yes□No |  |  |
| 9.5 | 實驗室之室外進氣口與排氣口位置，位於不同側，確保實驗室之排氣不會再循環進入實驗室或其他區域。 | □Yes□No |  |  |
| 9.6 | 監控實驗室通風空調系統之運行，並已設置警報系統。 | □Yes□No |  |  |
| 9.7 | 開啟實驗室內相關排氣設備時，不會因風量變化而造成負壓不足或產生正壓。 | □Yes□No |  |  |
| 9.8 | 實驗室已設置可立即自動切換之備援排氣風機及排氣HEPA過濾器，且定期交替使用。 | □Yes□No |  |  |
| 9.9 | 實驗室之進氣應經過HEPA過濾器過濾。 | □Yes□No |  |  |
| 9.10 | 實驗室所有排氣皆應經過二道HEPA過濾器過濾後排放至室外。 | □Yes□No |  |  |
| 9.11 | 排放至大氣之排氣管路裝設二道HEPA串聯式過濾器，排氣管路並密封至第二道HEPA過濾器。 | □Yes□No |  |  |
| 9.12 | HEPA過濾器之裝設位置靠近操作櫃及實驗室端。 | □Yes□No |  |  |
| 9.13 | HEPA過濾器之箱體具有氣密式隔離風門及除污口，每項過濾器組件皆可執行洩漏測試程序。 | □Yes□No |  |  |
| 9.14 | HEPA過濾器每年進行相關測試及驗證，箱體設計可於拆卸前就地進行除污工作。 | □Yes□No |  |  |
| 9.15 | 實驗室換氣次數至少達每小時12次。 | □Yes□No |  |  |
| 9.16 | 實驗室維持24小時負壓運轉。 | □Yes□No |  |  |
| 9.17 | 實驗室內相鄰區域之壓差至少-12.5 Pa。 | □Yes□No |  |  |
| 9.18 | 於靠進更衣室處裝設可目視之壓力監控設備。 | □Yes□No |  |  |
| 選填 | 設置備援進氣系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.實驗室設備 |  |  |  |  |
| 10.1 | 實驗室設有可自動啟動之緊急電源以及不斷電系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.2 | 實驗室內設置相關設備，以利傳送材料、消耗品或設備。 | □Yes□No |  |  |
| 10.3 | 於靠近人員作業區設置免手動式洗手槽，並連接廢水除污系統，且具防逆流裝置。 | □Yes□No |  |  |
| 10.4 | 實驗室工作區使用之座椅為不附輪型式，表層已包覆無孔材質材料，利於清潔及除污。 | □Yes□No |  |  |
| 10.5 | 實驗室內設置穿牆式雙門高溫高壓蒸氣滅菌器。 | □Yes□No |  |  |
| 10.6 | 穿牆式雙門高溫高壓蒸氣滅菌器之門採互鎖設計；且須除污完成後方能開啟外側門。 | □Yes□No |  |  |
| 10.7 | 穿牆式雙門高溫高壓蒸氣滅菌器之排水與排氣均有除污。 | □Yes□No |  |  |
| 10.8 | 實驗室內已設置隨時可用之沖眼設備。 | □Yes□No |  |  |
| 10.9 | 高溫高壓蒸氣滅菌器定期執行生物性確效檢測。 | □Yes□No |  |  |
| 10.10 | 高溫高壓蒸氣滅菌器周邊預留檢修空間。 | □Yes□No |  |  |
| 10.11 | 實驗室與外界有適當的免手持通訊設備。 | □Yes□No |  |  |
| 10.12 | 實驗室供水管安裝防逆流裝置。 |  |  |  |
| 10.13 | 實驗室使用之燈具為密封燈具。 | □Yes□No |  |  |
| 10.14 | 實驗室已設置消防安全系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.15 | 實驗室具有緊急照明系統。 | □Yes□No |  |  |
| 10.16 | 離心機具有安全設計。 | □Yes□No |  |  |
| 11.實驗室保全 |  |  |  |  |
| 11.1 | 實驗室實施門禁管制，限制人員進入。 | □Yes□No |  |  |
| 11.2 | 經授權核准可進入實驗室之人員，方能進出穿牆式設備的出口側。 | □Yes□No |  |  |
| 11.3 | 以書面或其它方式登錄出入實驗室之人員及訪客姓名、日期、時間及事由等，並保留相關紀錄。 | □Yes□No |  |  |
| 12.實驗室清潔消毒與感染性廢棄物處理 |  |  |  |  |
| 12.1 | 實驗室之設計有利於清潔及除污作業。 | □Yes□No |  |  |
| 12.2 | 實驗室內工作檯、操作櫃及設備間已預留清潔空間。 | □Yes□No |  |  |
| 12.3 | 提供穿牆式浸泡槽、燻蒸室或類似除污設備，以利無法使用滅菌器除污之材料及設備，可安全移出生物安全櫃所在實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 12.4 | 實驗室使用期間，每日執行至少1次工作檯面之除污。 | □Yes□No |  |  |
| 12.5 | 實驗室產生之所有廢棄物經除污後才運出實驗室。 | □Yes□No |  |  |
| 12.6 | 設置化學淋浴室。 | □Yes□No |  |  |
| 12.7 | 實驗室內之化學淋浴室、水槽、地面排水管、滅菌器以及房間內部其它產生之廢液，於除污後再排入污水管道。 | □Yes□No |  |  |
| 12.8 | 【文件】感染性廢棄物除污作業文件 | □Yes□No |  |  |
| 12.9 | 定期執行生物性確效檢測。 | □Yes□No |  |  |
| 13.其他 |  |  |  |  |
| 13.1 | 保留實驗室原始設計、操作參數及程序等文件。 | □Yes□No |  |  |
| 13.2 | 實驗室之設施（含高溫高壓蒸氣滅菌器）每年定期進行適當查驗，並保留相關紀錄。 | □Yes□No |  |  |
| 13.3 | 下水道通風口可防止昆蟲及動物的侵入。 | □Yes□No□N/A |  | N/A：無此項設施者。 |
| 13.4 | 安裝安全防護排水管。 | □Yes□No |  |  |
| 13.5 | 可藉由一定方式自外界觀察實驗室內部活動情形。 | □Yes□No |  |  |
| 14.緊急應變計畫 |  |  |  |  |
| 14.1 | 【文件】實驗室生物安全緊急應變計畫 | □Yes□No |  |  |
| 14.2 | 實驗室生物安全緊急應變計畫之內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 14.3 | 實驗室生物安全緊急應變計畫已由生物安全會或生安專責人員審核，並於審核通過後實施。 | □Yes□No |  |  |
| 14.4 | 實驗室生物安全緊急應變計畫放置於人員易取得之場所。 | □Yes□No |  |  |
| 14.5 | 實驗室人員均已閱讀緊急應變計畫之內容。 | □Yes□No |  |  |
| 14.6 | 定期檢視實驗室生物安全緊急應變計畫之內容，並視執行情況更新。 | □Yes□No |  |  |
| 14.7 | 【文件】實驗室意外事件通報程序。 | □Yes□No |  |  |
| 14.8 | 具備實驗室意外事件通報表單，且內容完備。 | □Yes□No |  |  |
| 14.9 | 實驗室人員知悉各項緊急設施（備）之放置場所及操作方式。 | □Yes□No |  |  |
| 14.10 | 實驗室備有急救箱，且放置於人員易取得之處；急救箱內物品未過期。 | □Yes□No |  |  |
| 14.11 | 實驗室人員每年接受實驗室生物安全應變計畫之教育訓練（留有紀錄備查）。 | □Yes□No |  |  |
| 14.12 | 每年辦理至少1次與實驗室生物安全有關之實地模擬應變演練。 | □Yes□No |  |  |

## 附錄5、BSL-3實驗室檢測程序

BSL-3實驗室之設施（備）應每年執行檢測作業，以確保設施（備）功能可確實執行無虞。執行檢測作業前，實驗室應先執行燻蒸消毒作業並確效，以維檢測人員之安全。

- 風量與換氣量量測

- 說明

- 風量量測之目的通常係為計算換氣量使用，或是量測空調系統中各式各樣之進氣口、回風口、排氣口等風量時使用。

- 只有在無法使用氣罩的場合（氣罩體積較大，有時會受到現場機具限制），才能使用風速換算法來計算風量（風速乘以面積等於風量）。

- 使用風速換算法計算風量時，須注意進氣口之有效面積以及修正係數的	取得。在回風口和排氣口使用風速換算法的準確度非常差，應儘量避免。

- 測試儀器

- 應使用經校正之氣罩（flow measuring hood），精確度要求為讀數的±3%。氣罩之形狀、尺寸若無法與實驗室之進氣口、排氣口配合時，宜由具校正能力之專業機構提供專用氣罩，不宜自行設計使用。

- 使用示蹤氣體（係指大氣中少見之氣體，例如六氟化硫SF6）測試時，須提供所依據之國際標準，並確認依標準內程序進行測試。

- 測試程序

      - 在實驗室平面圖上記錄過濾器或風口（進氣口、回風口、排氣口）尺寸、數量並編號。

      - 使用適當尺寸之氣罩將過濾器或風口完全罩住（氣罩邊緣應緊壓密合，以免產生洩漏），然後量測風量值並記錄。

      - 記錄所有原始數值，並標明不合格測試點。

換氣量＝總進氣量/體積

- 允收基準

換氣率建議至少每小時12次（含）以上。測試未通過時，應立即請專人進行調整與校正。

- 壓力量測

- 說明

- 壓力量測的目的是確認空調系統的壓力設定，為了避免生物污染，BSL-3實驗室對壓差的要求非常嚴格，因此壓差量測與確認非常重要。實驗室對前室或前室對公共走道皆應呈現相對負壓之狀態。

- 壓力量測的時機，是在風速、風量等與氣流直接相關的測試結束之後立即量測。如果壓差、壓力不對，要立刻調整整個空調系統以確認其正常運轉，同時應重新進行風量與換氣量量測。量測時，所有門窗都必須關上，所有的風扇也必須維持正常運轉。

- 測試儀器

壓力量測可使用傾斜管壓力計，指針式壓力計，或是電子式壓力計，量測範圍與精確度需滿足要求。量測範圍為0-100 Pa。儀器需經校正合格且仍在有效期限內才可以使用，檢測前及交付報告時均須檢附合格之校正文件。

- 測試程序

- 必須在風速、風量、氣流等測試完成後，才能測試壓力，並且進氣與排氣系統要完全正常運轉。

- 全部門與開口都要關閉。室外大氣壓力假設為0.0 mmAq錶壓力。

- 公共走道對前室壓差至少12.5 Pa以上；前室對實驗室壓差至少12.5 Pa以上。

- 允收基準

公共走道對實驗室操作區域之壓差，其允收基準至少25 Pa，其相鄰區域至少相差12.5 Pa。測試未通過時，應立即請專人進行調整與校正。

- 濾網洩漏測試

- 濾網洩漏測試

- 說明

      - 濾網洩漏測試之目的係為確認濾網的材質無破損，以及濾網是否安裝恰當。濾網於出廠前皆須經過洩漏測試，惟為確認在搬運與安裝過程中，濾網是否發生破損之情形，因此於安裝完畢後會再進行一次掃描，以確認濾網無破損或洩漏等情形。倘若濾網安裝不恰當時，驗證微粒會由邊框處洩漏進入，因此濾網掃描必須包括邊框處。

      - 洩漏的定義為上游濃度的0.01%（含）以上，濾網洩漏測試之程序詳見(3)。

- 測試儀器

本測試法使用儀器為氣膠光度計（aerosol photometer）與氣膠產生器（aerosol generator）。氣膠光度計每年必須校正一次，氣膠產生器不需要校正。驗證微粒必須使用PAO。

- 測試程序

      - 在實驗室平面圖上記錄濾網數量並編號。

      - 確認空調系統正常運轉並可供測試，風速與風量必須調整平衡完畢並經24小時以上運轉。

      - 於濾網上游4~8倍風管直徑處以氣膠產生器施放驗證微粒（PAO），驗證微粒濃度為每公升空氣約含有10到100微克PAO，不可少於10微克，可利用氣膠光度計確認驗證微粒濃度。

      - 確認上游驗證微粒濃度後，便可在濾網表面與邊框處以微粒探測儀器進行掃描，搜尋有無洩漏。必要時可用塑膠簾覆蓋於濾網四周，以確保測試之準確。

      - 於濾網表面掃描時，其路徑可由外而內或沿長/短邊迂迴檢測，其方式如下：

            - 每一濾網和其邊框均須測試。

            - 掃描濾網表面時，將探漏器擺放如圖（b），沿短邊方向前進，掃描全濾網。

            - 掃描濾網邊框時（尤其濾網與天花板支撐架之間），將探漏器擺放如上圖（a）或（b），掃描全部接縫。

            - 利用氣膠光度計之方錐形（10mm × 60mm）探漏器置於濾網下25mm左右，以50mm/sec速度移動。

            - 氣膠光度計上的讀數是上下游百分比值，因此若是數值大於0.01，即可懷疑為洩漏，可退回約100mm反覆再測，如果沒有持續高讀數，則可繼續測試，反之即為有洩漏，需記錄並予以修補或更換。

      - 濾網若有破損則應修補或更新，然後重新再測。

      - 邊框若有洩漏，應重新安裝、調整，直到無洩漏為止。

      - 記錄時必須登記掃描結果，洩漏狀況與處理方式。

- 允收基準

      - 凡是連續性讀值超過0.01﹪視為洩漏，每一片濾網測試及修換後均不得有洩漏，邊框也不得有洩漏。

      - 每一片濾網的修補面積不得大於濾網面積的3%。

      - 任何修補長度不得大於38㎜（1.5英吋）。

- 濾網安裝在風管內部時之測試

- 目的

      - 有些場所濾網安裝在風管內部（例如裝在空調	箱出口處），或是裝在排氣風管的出口處（例如袋進袋出過濾系統）。如果現場空間允許，可以施放驗證微粒並進行濾網表面掃描，則其測試程序與第10.3.3.1節相同。若是空間不允許，無法進行濾網表面掃描，則應使用全效率測試，代替表面掃描。

      - 全效率測試與濾網表面掃描是不相同的測試，兩者的結果不可互相取	代。

- 測試儀器

本測試法使用儀器為氣膠光度計與氣膠產生器。氣膠光度計每年必須校正一次，氣膠產生器不需要校正。驗證微粒必須使用PAO。

- 測試程序

      - 量測前之空調系統必須已經調整完畢，氣流與壓力均已測試合格，空調系統已經運轉24小時以上。

      - 在濾網的上游（4~8倍風管直徑處）施放驗證微粒，濃度須達到每公升的空氣中，含有10到100微克的PAO。施放時需確認有足夠的空間讓微粒與空氣完全混合，均勻分佈。

      - 使用氣膠光度計在濾網的下游（4~8倍風管直徑處）抽氣檢驗，若濃度高於上游濃度之0.005%，則判定為洩漏，需要更換濾網。

- 允收基準

全效率測試法無法分辨洩漏的位置，因此若是出現效率不足，就必須更換濾網。

- 實驗室氣密測試

- 目的

確認內隔間板的接縫處無任何洩漏。

- 測試儀器

儀器為發煙管，煙霧需為可見的常溫煙例如四氯化鈦（titanium tetrachloride）。

- 測試程序

- 量測前之空調系統必須已經調整完畢，氣流與壓力必須測試通過，空調系統已經運轉24小時以上。

- 在室內以發煙管產生之煙霧，觀察在隔間板接縫處擴散情形，如煙霧在接縫處擴散時，呈直線流動，即表示該接縫有洩漏。

- 允收基準

不應產生洩漏。若有洩漏時，承包商應該處理，消除洩漏。

- 氣流煙霧測試

- 目的

確認氣流由室外向室內流動，不可逸出。

- 測試儀器

使用儀器為發煙管，煙霧需為可見的常溫煙霧，例如四氯鈦。

- 測試程序

- 量測前空調系統應已經完成測試、調整與平衡。

- 量測前空調系統應在自動控制之下正常運轉24小時以上，以確保空調系統已達正常使用狀況。

- 空氣之流速測試、流量測試、壓力測試應已完成且測試結果滿足設計要求。

- 在門、窗、牆壁接縫處、電源插座等有可能產生錯誤壓力之處施放煙霧，煙霧之流向必須由高壓處向低壓處流動。

- 允收基準

氣流必須由高壓處向低壓處流動。

- 溫濕度測試

- 說明

溫濕度量測的目的是確認室內之溫濕度控制在設計值範圍內，使室內的人員保持舒適度。

- 測試儀器

- 常見的溫濕度儀器是電子式溫度計與鏡面冷凝光學式濕度計，一般量測和進階量測使用儀器的精確度相同，溫度量測範圍是0-100℃，精確度是±0.2℃。濕度量測範圍是10﹪到95﹪，精確度是±2﹪。溫度之顯示值可顯示0.1℃的變化		，濕度的顯示值可顯示1﹪的變化。

- 溫濕度計應每年校正一次，量測前應審查校正報告。

- 測試程序

- 確認空調系統已經安裝完成，並已完成測試、調整、平衡，使其達到設計要求。為溫濕度控制提供正確的運轉環境，因此系統要先平衡才能測試。

- 依據平面圖，列出各區域之溫濕度要求，並使空調系統達到正常運轉狀況，該系統應在溫濕度自動控制之下，至少運轉24小時以上。

- 測試點數為每個室內至少量一點，例如每個盤管（coil）的控制範圍要量一點，量測高度為（高架）地板上1公尺。

- 將溫濕度感測器放置同一位置，待穩定後開始記錄。

- 溫濕度量測報告應包括下列項目：

- 量測位置圖

- 所量測的溫濕度數值與取樣時間

- 簡單數據分析

- 取樣點總數：最小值、平均值、最大值、平均值減最小值與最大值減平均值

- 允收基準

依實驗室工作人員舒適環境為原則，由設置單位調控，建議溫度宜在21±2℃之內，濕度必須在60±10%之內。

- 照度測試

- 目的

確認室內照度值控制在設計範圍內。

- 測試儀器

使用儀器為照度計（illuminance meter），精確度要求在30到500呎燭光時為±7.5%，在15到30呎燭光時為±15%。檢測前及交付報告時均須檢附有效期限內之合格校正文件。

- 測試程序

- 量測前須先開燈使用4天以上，確保燈管已達正常使用狀況。

- 測試時必須先開燈2小時或燈管已達熱平衡後方可測試。

- 量測點平均分佈在內，每4平方公尺取一點，量測高度離地1.05公尺，測試位置應避免受到日光照射之影響。

- 測試儀器需在測試區停留3分鐘以上，待其處於穩定之後，才開始持續測量。

- 總照度須依北美照明協會（Illuminating Engineering Society of North America, IES）規定計算，記錄數值。

- 允收基準

淨照度（實測值-背景值）需大於500流明。

- 壓力警報系統測試

- 目的

壓力警報應當在壓力過大或過小時產生，因此施工設計圖應列出壓力的正常操作值和壓力上下限，以利設定壓力警報系統。

- 測試儀器

- 壓力警報測試需使用壓差計，可使用傾斜管壓力計，指針式壓力計，或是電子式壓力計，量測範圍與精確度需滿足要求。

- 壓力計之精確度要求為讀數的±5%，量測範圍視壓力設計值而定。

- 儀器需經校正合格且仍在有效期限內才可以使用，檢測前及交付報告時均須檢附合格之校正文件。

- 使用與之前壓力量測相同的儀器即可，精確度是讀數的±5%。

- 測試程序

- 量測前之空調系統必須已經調整完畢，氣流與壓力均已測試合格，空調系統已經運轉24小時以上。

- 調整排氣阻風門，使壓力向上限移動，逐步調整阻風門，使壓力達到設計之警報上限值。

- 目視警示燈有無閃爍，耳聽警鈴有無音響，記錄壓力值與警示器之反應。

- 調整排氣阻風門，使壓力向下限移動，逐步調整阻風門，使壓力達到設計之警報下限值。

- 目視警示燈有無閃爍，耳聽警鈴有無音響，記錄壓力值與警示器之反應。

- 允收基準

壓力達警示標準時警鈴與警示燈應發出警報，若是出現失誤，警報系統承包商應立即處理。

- 室內及風管管路燻蒸消毒測試

  - 目的

確認室內及風管管路燻蒸消毒測試的結果已滅菌完全。

  - 生物指示劑（bio-indicator, BI）

如枯草桿菌芽孢（Bacillus subtilis spore）或嗜熱桿菌芽孢（Geobacillus stearothermophilus spore）。

  - 測試程序

    - 量測前之空調系統必須已經調整完畢，空調系統已經運轉24小時以上。

    - 由專業消毒公司進行室內與風管管路之徹底消毒，一般使用燻蒸消毒法。

    - 燻蒸消毒前應繪製生物指示劑放置平面圖。燻蒸消毒時，測試組生物指示劑要同時放置於室內及風管之適當處所，並使其曝露於燻蒸氣體中；而對照組應密封，以防燻蒸氣體與其接觸。

    - 燻蒸12至24小時，運轉空調排除燻蒸氣體後，以無菌操作取出生物指示劑，連續培養觀察3天。必要時得延長培養觀察時間。

  - 允收基準

每日觀察測試組及對照組生物指示劑是否生長，對照組應生長而測試組完全死滅（不生長），若測試組生長，表示燻蒸消毒不完全，應重新消毒。必要時，找尋洩漏加以密封。

## 附錄6、實驗室相關檢測報告應具備資訊

- 實驗室相關檢測報告均應以報告書型式呈現，包含封面及目錄等，並裝訂成冊。

- 檢測報告內檢附之圖片及佐證照片等，應以彩色呈現。

- 檢測報告應至少具備以下內容：

- 檢測作業名稱。

- 檢測日期。

- 執行檢測單位之資訊：包括檢測單位全銜、地址、聯絡資訊等。

- 檢測人員資訊：包括姓名、檢測人員具備之資格證明（例如訓練合格證明、證照等，以報告附件型式呈現）。

- 檢測作業使用儀器之資訊：包括儀器名稱、廠牌、型號、序號、校正有效日期（應檢附校正文件）。

- 委託單位資訊：包括委託單位全銜、地點、聯絡資訊及窗口。

- 受檢測實驗室資訊：包括實驗室名稱、實驗室地點、實驗室等級等。

- 檢測作業執行內容摘要說明。

- 檢測項目資訊：

    - 包括檢測項目、檢測方法及依據、檢測程序（步驟）、使用之檢測儀器、原始檢測數據、允收標準、檢測結果。

    - 檢測方法如有計算公式，應一併呈現。

    - 佐證照片應清晰呈現量測數值。

    - 建議可利用繪製平面圖方式呈現各量測點。

- 相關人員簽署欄位：至少應具備檢測人員、檢測單位、實驗室代表之簽署欄位。

- 當次檢測作業如有委託第三方公證單位或其他協助檢測廠商，亦應於檢測報告中一併敘明。

- 實驗室年度例行性功能檢測項目，應至少包括以下項目：

- 實驗室風量與換氣量。

- 實驗室壓力梯度。

- 實驗室氣密測試。

- 實驗室煙流檢測。

- 噪音檢測。

- 照度檢測。

- HEPA濾網洩漏測試。

- 壓力警報系統測試。

- 室外排氣口風速檢測。

- 實驗室燻蒸消毒報告，除第3點應具備之內容外，另應至少具備以下資訊：

- 執行煄蒸作業之日期及時間。

- 使用藥品及劑量

- 測試用生物指示劑及培養時間、溫度

- 測試生物指示劑擺放位置平面圖（照相存證）

- 觀察記錄

- 判讀結果（照相存證）

- 相關人員簽署欄位增加委託單位現場監督人員。

## 附錄7、各國生物安全櫃分類對照表

| 國家 | 美國 | 歐盟 | 澳洲 | 日本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 標準名稱 | NSF/ANSI 49 | EN 12469 | AS2252.2 （製造標準） AS1807 （檢測標準） | JIS K3800 |
| 分類等級 | Class I | Class I | Class I | Class I |
|  | Class II 【註1】 | Class II | Class II | Class II |
|  | Class III | Class III | Class III | Class III |

【註1】可再細分為A1、A2、B1、B2等四種型式（type）

## 附錄8、選購生物安全櫃應考慮之事項

- 先選定生物安全櫃要安裝之位置，再訂定採購規格。

- 要使用於操作那一危險等級之病原體。

- 該廠牌之生物安全櫃是否通過國家或國際公認單位之認證（請其提供經認證之文件）。

- 代理商是否有訓練合格之維修工程師（提供證照影本）。

- 該廠牌生物安全櫃之排氣HEPA過濾器裝設位置（側面或上方）。

- 該廠牌生物安全櫃的高度（含角架之高度）。

- 欲安裝之實驗室樓層的天花板高度。

- 排氣HEPA過濾器是否要求加裝排氣管（硬接法或是 Canopy/Thimble 接法，預留測試孔位置）。

- 該廠牌生物安全櫃的風車馬達是單一或兩只；馬達轉速是否可變。

- 排氣HEPA過濾器之厚度（15 cm，29.2 cm）。

- 應要求安裝後作檢測。

- 欲安裝生物安全櫃之實驗室空間是否足夠。

- 實驗室空調冷氣量是否足夠。

- 實驗室HEPA過濾器裝設位置。

- 實驗室設計是否適合作生物安全櫃的燻蒸消毒。

## 附錄9、BSL-3實驗室之BSC擺放位置注意事項

- BSC於實驗室內之裝設位置，應避免受到運轉時之實驗室進氣與排氣氣流的波動影響；且BSC的裝設位置應遠離門、實驗室人員往來頻繁區域以及其他可能會產生氣流干擾的區域。

- 應於操作BSC之實驗室人員後方，保留至少40英吋（約102公分）的作業空間。

- 沿實驗室牆面擺放BSC時，BSC與相鄰牆面應相距至少12英吋（約30公分）。

- 擺放BSC側之牆面與相對牆面，應至少相距80英吋（約203公分）。

- 於BSC操作人員後方擺放工作檯，或規劃實驗室人員非主要動線時，其與BSC間應至少相距60英吋（約152公分）。

- 工作檯沿BSC鄰近牆面擺放時，應呈垂直方向，且與BSC同側之工作檯長度應至少40英吋（約102公分）。

- BSC與實驗室內之樑柱，應至少相距12英吋（約30公分），以避免影響BSC氣流；且實驗室可利用樑柱位置協助劃分人員動線。

- 2台BSC採相對方式擺放時，應至少相距120英吋（約305公分）。

- 2台BSC採相鄰方式擺放時，應至少相距40英吋（約102公分）。

- 採垂直方式擺放2台BSC時，自對角線沿伸應至少距離48英吋（約122公分）。

- BSC之位置應遠離門口通道，因故無法達到時，至少需符合以下要求：

  - BSC櫃體與同側門口通道應至少相距40英吋（約102公分）。

  - BSC操作人員後方工作區至門口通道應至少相距60英吋（約152公分）。

- 不可將BSC與工作檯緊密擺放於實驗室內，其人員動線紊亂且走動頻繁，易使BSC氣流方向受到影響。

- 勿於BSC鄰近牆面以水平方向擺放工作檯，會使BSC人員之作業區域受到影響。

參考文獻

NIH. Design Requirements Manual. Available at: http://orf.od.nih.gov/PoliciesAndGuidelines/BiomedicalandAnimalResearchFacilitiesDesignPoliciesandGuidelines/Pages/DesignRequirementsManualPDF.aspx

## 附錄10、實驗室清潔消毒之常用術語及消毒劑

- 前言

- 消毒及滅菌之基本常識對於實驗室生物安全非常重要，由於嚴重污染的物品不能迅速的消毒或滅菌，故瞭解預先清潔（precleaning）之基本原理亦同等重要。關於消毒及滅菌，以下基本原則適用於所有已知不同危險群等級之微生物。

- 關於除污之特殊要求，應根據實驗工作之類型以及所操作之微生物其特性來決定。可參考此處提供之資料，針對特定實驗室所涉及之生物性危害，建立標準化及更專業之程序。

- 消毒劑之作用時間會因特定物質及製造商而有不同，因此，所有消毒劑之使用應遵照製造商說明書中建議事項。

- 預先清潔

  - 因灰塵、污染物及有機物等，為微生物棲身之所，可能影響除污劑（包括抗菌劑、化學殺菌劑及消毒劑等）之殺菌作用，因此須經過預先清潔才能確實達到消毒及滅菌之目的。

  - 許多防腐劑只對經過預先清潔之物品才具有殺菌活性。

  - 預先清潔時應小心，以避免曝露於微生物中。

  - 預先清潔時應使用與接續使用之防腐劑化學上相容之物質，普遍是採用相同化學殺菌劑進行預先清潔及消毒。

- 常用術語及定義

  - 除污（decontamination）：去除及（或）殺死微生物之任何過程。

  - 消毒（disinfection）：以物理或化學方法殺死微生物，但不一定殺死其芽孢，例如使用抗菌劑（antimicrobial）將非生物體或其表面之微生物破壞或去活化；大部分的消毒劑（disinfectant）對有機物無效或消毒效果微弱。

  - 衛生清潔（sanitization）：使用抗菌劑將物品或其表面，或活體組織之致病微生物數量降低至不造成感染之數量，對於部分病毒或芽孢無效。例如手部推薦之衛生清潔方法為使用肥皂洗手，並沖淋熱水至少20秒。

  - 滅菌（sterilization）：是指用物理或化學的方法殺滅全部微生物，包括致病和非致病微生物以及芽孢，使之達到無菌狀態。經過滅菌處理後，未被污染的物品，可稱為無菌物品。

- 臨床使用之消毒劑

- 臨床使用之消毒劑可分為高程度、中程度及低程度。

  - 高程度消毒劑：可用於殺滅非芽孢的微生物，即可殺死細菌的繁殖體、結核菌、黴菌及病毒，一般消毒時間至少20分鐘。常用消毒劑包括：（一）2%戊乙醛（glutaraldehyde），如鹼性戊乙醛（商品名：Cidex、Cido-dur、Wavicide）；（二）6%過氧化氫；（三）過醋酸（peracetic acid）；（四）鄰苯二甲醛（ortho-phthalaldehyde; OPA）；（五）次氯酸水溶液（sodium hypochlorite）>1000ppm，一般家用漂白水稀釋10倍（1份漂白水加9份水）之濃度為5000ppm。；（六）巴斯德消毒（Pasteurization）則是在水中加熱75℃，持續30分鐘。

  - 中程度消毒劑：用於皮膚消毒或水療池的消毒，可殺死細菌的繁殖體、結核菌、部分黴菌、親脂性病毒及部分的親水性病毒。常用消毒劑包括：（一）10%優碘或碘酒（iodine），至少2分鐘；（二）70-75%（w/v）酒精（alcohol），待乾燥後即可。

  - 低程度的消毒劑，可殺死細菌的繁殖體、部分黴菌及親脂性病毒，一般消毒時間為10分鐘。常用消毒劑包括：（一）酚化合物（phenolics）；（二）四級胺化合物（quaternay ammonium compounds），目前已不當消毒劑，僅當清潔劑；（三）氯胍（chlorhexidine gluconate）；（四）較低濃度的次氯酸水溶液（漂白水），一般濃度為100ppm。

- 依微生物種類區分消毒作用程度

| 消毒劑 | 消毒時間 | 細菌 |  |  | 黴 菌 | 病毒 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 繁殖體 | 結核菌 | 芽孢 |  | 親脂性a | 親水性b |
| 低程度 | 至少 10分鐘 | ＋ | － | － | ＋/－ | ＋ | － |
| 中程度 | 至少 10分鐘 | ＋ | ＋/－ | ＋/－ | ＋ | ＋ | ＋/－ |
| 高程度 | 至少 20分鐘 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |

【註】a.親脂性病毒（Lipophilic Virus）：如流行性感冒病毒、麻疹病毒、德國麻疹、水痘、腮腺炎病毒、及AIDS 病毒。

b.親水性病毒（Hydrophilic Virus）：如A 及B 型肝炎病毒、腸病毒、鼻病毒。

- 各種化學消毒劑作用程度分類

| 種類 |  | 使用濃度 | 消毒作用之程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液體 | 戊乙醛水溶液 | 2% | 高程度消毒或化學滅菌 |
|  | 甲醛加酒精 | 80%甲醛+70%酒精 | 高程度消毒或化學滅菌 |
|  | 過氧化氫 | 6-10% | 高程度消毒 |
|  | 甲醛水溶液 | 3-8% | 中至高程度消毒 |
|  | 碘仿 | 30-50 mg/L游離碘 70-150 mg/L有效碘 | 中程度消毒 |
|  | 碘加酒精 | 0.5%碘+70%酒精 | 中程度消毒 |
|  | 酒精 | 70-90%酒精 | 中程度消毒 |
|  | 氯化合物 | 0.1-0.5%活化氯 | 中程度消毒 |
|  | 酚類水溶液 | 0.5-3% | 低至中程度消毒 |
|  | 四級胺化合物 | 0.1-0.2%水溶液 | 低程度消毒 |
|  | 氯胍 | 0.75-4% | 低程度消毒 |
| 氣體 | 氧化乙烯 | 450-1500 mg/L | 高程度消毒或滅菌 |

- 常規使用之化學殺菌劑其一般用途及安全特徵

  - 含氯消毒劑之建議使用濃度

| 含氯消毒劑 之建議使用濃度 | 「清潔」情況下a | 「污染」情況下b |
| --- | --- | --- |
| 所需之有效氯濃度 | 0.1%（1g/L） | 0.5%（5g/L） |
| 次氯酸鈉溶液 （含有5%之有效氯） | 20mL/L | 100mL/L |
| 次氯酸鈣 （含有70%之有效氯） | 1.4g/L | 7.0g/L |
| 二氯異氰尿酸鈉粉劑 （含60%之有效氯） | 1.7g/L | 8.5g/L |
| 二氯異氰尿酸鈉片劑 （每片含1.5g有效氯） | 每升1片 | 每升4片 |
| 氯胺（含有25%之有效氯）c | 20g/L | 20g/L |

【備註】a去除大部分污染材料後；b溢流情況（例如血液）或大量污染材料沒有除去時；c參見5.4。

  - 氯（次氯酸鈉）

    - 氯屬於快速作用之氧化劑，是一種普遍且廣效型之化學殺菌劑。一般以次氯酸鈉（NaOCl）溶液作成漂白水銷售，使用時可以用水稀釋成各種不同之有效氯濃度。

    - 氯（尤其用作漂白水時）為強鹼性，能腐蝕金屬。有機物（蛋白質）會顯著減弱其活性。漂白水在儲存或使用中，尤其在高溫條件下，會釋放氯氣而減弱其殺菌能力。要根據使用漂白水之初始濃度、容器類型（如有無蓋子）及大小、使用之頻率及特性以及室內條件，以確定其更換頻率。一般而言，對於那些需一天多次浸泡處理含有高濃度有機物材料之漂白水溶液，每日應至少更換一次，而那些使用頻率較低之漂白水溶液，則可以維持一周時間。

    - 常規實驗室消毒劑之有效氯濃度應為1g/L。建議使用含有5g/L有效氯之更強作用之溶液，處理生物危害性物質之溢出物以及含有大量有機物之情況。家用漂白水之次氯酸鈉溶液含有50g/L之有效氯，因此需要稀釋50倍或10倍來達到最終濃度1g/L及5g/L。工業用漂白水之次氯酸鈉溶液含有約120g/L之有效氯，必須進行相應之稀釋達到上述濃度。

    - 次氯酸鈣［Ca(ClO)2］之顆粒或片劑一般含有70%之有效氯。用顆粒或片劑配製濃度1.4g/L或7.0g/L之溶液，其有效氯濃度分別為1.0g/L之5g/L。不建議將漂白水當作防腐劑使用，但可以用作一般性消毒劑以及用於浸泡非金屬類之污染物質。在緊急情況下，也可以使用最終濃度含1～2mg/L有效氯之漂白水來消毒飲用水。氯氣具有強毒性。因此漂白水只能在通風良好之地方儲存及使用。另外，漂白水也不能與酸混合，以避免氯氣快速釋放。氯之許多副產物可能對人體及環境有害，應該避免濫用含氯消毒劑，特別是漂白水。

  - 二氯異氰尿酸鈉（NaDCC）

粉劑含有60%之有效氯。以NaDCC粉劑配製之濃度為1.7g/L及8.5g/L之溶液將分別含有1g/L及5g/L之有效氯。NaDCC片劑一般每片含有1.5g之有效氯，將1片或4片溶於1升水將分別獲得濃度約為1g/L及5g/L之溶液。粉劑或片劑之NaDCC儲存既方便又安全。血液或其他生物危害性液體溢出物時，可以使用固體NaDCC，並使其作用至少10分鐘後再除去，然後對污染區域進行進一步之清理。

  - 氯胺

粉劑含有大約25%之有效氯。氯胺釋放氯之速度比次氯酸慢，因此如果需要獲得與次氯酸相同之效力，就需要較高之初始濃度。另一方面，有機物對氯胺溶液之影響沒有次氯酸溶液那麼大，在「清潔」及「污染」情況下，都建議使用20g/L之濃度。氯胺溶液實際上無臭味。但是，浸泡在氯胺中之物品必須要徹底清洗，以除去加入到氯胺-T（甲苯磺酰氯胺鈉）粉劑中之填充劑殘留物。

  - 二氧化氯

- 二氧化氯是一種高效且快速防腐劑、消毒劑及氧化劑。經常有報導，認為其濃度在低於漂白 粉之含氯濃度時，即具活性。二氧化氯作為氣體是不穩定的，將分解為氯氣（Cl2）及氧氣（O2）並放熱。然而，二氧化氯溶於水，並在水溶液中穩定。有兩種方法可獲得二氧化氯：（一）將鹽酸（HCl）及亞氯酸鈉（NaClO2）兩種單獨成分混合時，即可生成；（二）訂購其穩定態，然後需要時，隨時活化生成。

- 就氧化生物殺蟲劑而言，二氧化氯是高選擇性之氧化劑。臭氧及氯比二氧化氯有更高之反應活性，能氧化大多數之有機物。然而，二氧化氯僅與還原性硫化物、二級或三級胺以及其他強還原性及反應活性之有機物作用。因此，與使用氯及臭氧相比，二氧化氯在含量低得多之情況下，能得到更穩定之反應產物。在有機物較多之情況下，由於其選擇性，使用適量之二氧化氯比臭氧及氯更有效。

  - 甲醛

    - 在溫度高於20℃時，甲醛（HCHO）是一種能夠殺死所有微生物及其孢子之氣體。但甲醛對變性蛋白沒有滅活作用。

    - 甲醛反應相對較慢，並需要相對濕度達70%左右。市場上出售之產品為多聚甲醛-一種固體多聚體，呈薄片狀或小塊狀，或為福馬林-一種濃度約為370g/L（37%）之氣體水溶液，其中含甲醇（100mL/L）作為穩定劑。兩種形式加熱都可以產生氣體，用於封閉空間（如BSC及房間）之除污及消毒；甲醛（5%福馬林水溶液）可以作為液體消毒劑。

    - 甲醛被懷疑是一種致癌劑。它具有刺鼻氣味，其氣體能夠刺激眼睛及黏膜，因此必須在排氣櫃或通風良好之地方儲存及使用。必須遵守國家化學品安全規定

  - 戊二醛

    - 如同甲醛一樣，戊二醛［OHC(CH2)3CHO］具活性可對抗繁殖之細菌、孢子、真菌及含脂質或不含脂質之病毒。它不具有腐蝕性，比甲醛作用迅速，但也需要幾個小時才能殺死細菌孢子。

    - 通常所供應之戊二醛濃度約20g/L（2%）之溶液，絕大部分產品使用前需要加入與產品一起提供之碳酸氫鹽混合物進行「活化」（變成鹼性）。活化之溶液根據其配方設計、應用類型及使用頻率等情況可以重複使用1至4週。與有些產品一同提供之指示計（dipstick）僅用於粗略指示溶液中之活性戊二醛等級。如果戊二醛溶液變混濁，就應將其廢棄。

    - 戊二醛具有毒性，並對皮膚及黏膜具有刺激性，應避免與其接觸。必須在排氣櫃或通風良好之地方使用。不建議採用其噴霧劑或溶液來清除環境表面之污染。必須遵守化學品安全之國家規定。

  - 酚類化合物

    - 酚類化合物是一大類最早使用之防腐劑。但是，最近基於安全考量而限制其使用。它們對繁殖之細菌及含脂病毒具有活性，適當配製後，對分枝桿菌也有活性。它們對孢子沒有活性，而對於非含脂質病毒之活性則不確定。許多酚類產品可用於清除環境表面之污染，有些（如二氯苯氧氯酚及氯二甲酚）是最常用之防腐劑。

    - 三氯生常作為洗手用品。它主要對繁殖之細菌有活性，並且對皮膚及黏膜是安全的。但是，實驗研究發現，對低濃度三氯生具有耐受性之細菌對某些抗生素也有耐受性。該領域中這一發現之意義尚不清楚。

    - 有些酚類化合物對水之硬度敏感，並可能導致喪失活性，因此必須使用蒸餾水或去離子水來進行稀釋。

    - 不建議在食物接觸之表面及幼兒活動場所使用酚類化合物。它們可能被橡膠吸收，也可能滲 透皮膚。必須遵守國家化學品安全規定。

  - 四級銨鹽類化合物

    - 四級銨鹽類化合物大多混合使用，也經常與醇類等其他殺菌劑聯合使用。四級銨鹽類化合物對繁殖之細菌及含脂質病毒具有良好活性。某些類型（如氯化苯二甲烴銨）也用作防腐劑。

    - 有些四級銨鹽類化合物之殺菌作用會受有機質、水質硬度以及陰離子去污劑之顯著影響，因此當使用四級銨鹽化合物進行消毒時，要謹慎選擇預先清潔所使用之媒介。有些具有潛在危害性之細菌能夠在四級銨鹽化合物溶液中生長。由於其生物降解能力較低，這些化合物也可能在環境中蓄積。

  - 乙醇

  - 乙醇（C2H5OH）及異丙醇［(CH3)2CHOH］具有相似之滅菌特性。它們對於繁殖之細菌、真菌及含脂質病毒具有活性，但不能殺滅活孢子，而對非含脂質病毒之作用則不確定。其水溶液最有效之使用濃度約為70%（v/v）；更高或更低之濃度均不適宜殺菌。醇類溶液之主要優點是處理後物品不會留下任何殘留物。

  - 將乙醇與其他試劑混合使用比單獨使用更有效，如70%（v/v）乙醇及100g/L之甲醛混合使用，以及使用含有2g/L有效氯之乙醇。70%（v/v）乙醇溶液可以用於消毒皮膚、實驗台及BSC之工作檯面，以及浸泡小型外科手術器械。由於乙醇可以使皮膚乾燥，所以經常與潤膚液混合使用。在不便於或不可能進行徹底洗手之情況下，建議使用含乙醇之擦手液對輕度污染之手部進行消毒。但是必須記住，乙醇對孢子無效，而且不能殺死所有類型之非含脂質病毒。

  - 乙醇具易揮發性及易燃性，不能在明火附近使用。其溶液應儲存在適當之容器內，以避免醇類揮發。乙醇可以硬化橡膠並溶解某些膠質。為了避免乙醇使用於其他非滅菌目的，在實驗室裏對乙醇進行專門之清點及儲存是非常重要。含有乙醇溶液之瓶子必須清楚標記，以避免被意外高壓滅菌。

  - 碘及碘仿

這類消毒劑之作用與氯類似，只是有機物對它們之抑制作用略弱。碘可以使纖維及環境表面 著色，一般不適合作為消毒劑。但是，碘仿及碘酊是很好之抗菌劑。多聚碘（polyvidone iodine）是一種安全可靠之外科手術擦手劑及手術前皮膚抗菌劑。碘類抗菌劑一般不適於醫療∕牙醫器械 之消毒。碘不可使用在鋁或銅上。碘有毒性。含有有機碘之產品必須於4～10℃儲存，以避免有潛在危害性之細菌在裏面生長。

  - 過氧化氫及過酸類

    - 像氯一樣，過氧化氫（H2O2）及過酸類是強氧化劑，是一種廣效型殺菌劑。對人體及環境較氯更為安全。

    - 通常供應之過氧化氫是可以立即使用之3%溶液，或是以無菌水稀釋5～10倍體積後使用之30%水溶液。但是，那種單獨含有3～6%過氧化氫之溶液殺菌作用緩慢而有限。現有產品中含有其他成分來穩定過氧化氫，加速其殺菌作用並降低其腐蝕性。

    - 過氧化氫能夠用於清除實驗台及BSC工作檯面之污染，較高濃度之溶液適於清除對熱敏感之醫療∕牙醫器械之污染。採用過氧化氫或過氧醋酸燻蒸來消毒對熱敏感之醫療∕牙醫器械時，需要特殊之設備。

    - 過氧化氫及過氧醋酸能腐蝕鋁、銅、黃銅及鋅等金屬，也能使纖維、頭髮、皮膚及黏膜褪色。經它們處理之物品必須經過徹底之漂洗後，才能接觸眼睛及黏膜。它們應當儲存在避熱及避光之地方。

參考文獻

- WHO. Labotatory biosafety manual. 3rd ed. 2004:82-93.

- 行政院衛生署疾病管制局、行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院編：侵入性醫療感染管制作業基準。第四版。台北：衛生署疾病管制局，2007；21-2。

## 附錄11、實驗室消毒滅菌設備之使用與管理建議

- 高溫高壓蒸氣滅菌器（以下簡稱滅菌器）

  - 乾淨物品之滅菌條件：（一）攝氏134度，滅菌時間保持3分鐘以上；（二）攝氏126度，滅菌時間保持10分鐘以上；（三）攝氏121度，滅菌時間保持15分鐘以上。

  - 感染性廢棄物之滅菌條件：（一）攝氏121度以上、每平方公分大於1.06公斤的飽和蒸氣下，持續加熱60分鐘以上；（二）攝氏135度以上、每平方公分大於2.18公斤的飽和蒸氣下，持續加熱45分鐘以上。

  - 使用及管理事項

    - 由專人管理儀器，並備有標準操作手冊。首次操作者需經正確指導後方可操作、使用。標準操作手冊應置於滅菌器附近，手冊內容宜包括簡易故障排除與緊急處理方法。

    - 由受過良好訓練之人員負責滅菌器之操作及日常維護。週期保養應由有具備資格人員定期檢查滅菌器胴體、櫃門之密封性以及所有儀錶及控制器。

    - 滅菌時，滅菌器內盛裝之廢棄物容量建議不超過滅菌器之裝載鍋內總容積的80%，且廢棄物頂部與鍋壁距7.6公分（3英吋）以上。欲進行高壓滅菌之物品，宜使用具有良好熱滲透性且可排出空氣之容器盛裝；廢棄物盛裝宜鬆散，勿以外力擠壓或壓縮廢棄物之體積，以利飽和蒸氣可以均勻作用於廢棄物。

    - 穿牆式滅菌器應有互鎖裝置，以防止雙向鍋門同時被打開。

    - 每次使用前應實施檢點，使用後填寫操作紀錄表。如發現異常情形，應馬上報修並張貼故障告示。

    - 滅菌器運作期間應有連續之溫度及壓力紀錄。

    - 建立每年定期檢查及維修紀錄制度，並應有定期之確效測試。定期檢查項目請參照「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」相關規定，檢查紀錄並應保存三年。

- 紫外線消毒

- 紫外線的殺菌作用與其波長有關，紫外線波長於240-280nm時具有殺菌作用（以260nm最強）。紫外線可透過改變細菌DNA之分子構型，干擾細菌DNA的複製與轉錄，造成細菌的死亡或變異，進而達到殺菌的效果。

- 紫外線穿透力差，只適用於室內空氣不耐熱物品表面的消毒。

- 紫外線消毒燈要求

  - 應定期監測消毒紫外線的輻照強度，當輻照強度低到要求值以下時，應及時更換。紫外線燈生產單位應提供實際使用壽命，紫外燈之使用壽命，為新燈的強度降低到70μW/cm2的時間（功率≥30W）；或降低到原來新燈強度70%（功率＜30W）的時間，不低於1000小時。

  - 紫外線消毒燈使用方法

    - 在室內無人狀態下，採用紫外線燈懸吊式或移動式直接照射消毒。燈管吊裝高度距離地面1.8公尺至2.2公尺。安裝紫外線燈的數量為平均1.5W/m3，照射時間至少30分鐘以上。

    - 紫外線直接照射消毒空氣時，關閉門窗，保持消毒空間內環境清潔、乾燥。消毒空氣的適宜溫度為攝氏20度至40度，相對濕度低於80%。

    - 採用紫外線消毒物體表面時，應使消毒物品表面充分暴露於紫外線。應用於消毒紙張或織物等粗糙表面時，應適當延長照射時間，且兩面均應受到照射。

    - 不應使紫外線光源直接照射到人；不應在易燃、易爆的場所使用。

    - 紫外線強度計每年至少標定一次。

    - 保持紫外線燈表面清潔，每週用酒精布巾擦拭一次，發現燈管表面有灰塵、油污等時，應隨時擦拭。

- 甲醛之煙燻消毒

- 以甲醛（別名福馬林）加上高錳酸鉀(KMnO4)產生甲醛氣體進行消毒。

- 使用於實驗室空間、BSC及風管之消毒。

- 使用方法

- 於攝氏21.1度，相對溼度70%下使用，每立方公尺以40毫升甲醛加20克之高錳酸鉀作煙燻處理20分鐘，煙燻過程應由受過專業訓練之人員進行。

- 甲醛氣體有腐蝕性及致癌，消毒區需完全密封，在現場做好所有防護措施；燻煙完畢經確認安全無虞後才准人員進入。

- 會傷害電子產品及紙張，要適當包裝保護。

- 汽化過氧化氫（Vaporized Hydrogen Peroxide; VHP）之煙燻消毒

- 利用汽化過氧化氫生成器所產生過氧化氫導入實驗室內或入隔離箱內的局限空間內，達到滅菌效果。

- 無毒性方法，用於實驗室內、BSC、風管等密閉空間清消。當消毒完成後，此生成器會分別移除過量的蒸氣及將過氧化氫經催化作用生成水和氧。

- 消毒區需密封，終產物為水，電子產品及紙張要適當包裝保護。

- 二氧化氯(ClO2)

- 為高效且快速的防腐劑、消毒劑及氧化劑。

- 利用二氧化氯強氧化能力，破壞微生物核酸雙鍵，殺滅所接觸的細菌病毒、芽孢和真菌等。

- 二氧化氯僅與還原性硫化物、二級或三級胺以及其他強還原性及反應活性之有機物作用。因此，在有機物較多之情況下，使用適量之二氧化氯比臭氧及氯更有效。

- 二氧化氯不會產生有毒的鹵烷之侵蝕性及致癌物質，對電子產品無傷害。

- 消毒區需密封，可應用於實驗室內、BSC、風管等密閉空間之消毒。

- 環氧乙烷（Ethylene Oxide; ETO）

- ETO為氣體與二氧化碳（10% ETO+90% CO2）或惰性氣體混合使用，與細菌蛋白質結合，可殺死微生物細胞和芽孢。

- 能迅速穿透包裝甚至塑膠可用於密閉容器及不耐熱物質（例如塑膠管、針筒）等醫療器材之滅菌。

- ETO作用慢，室溫下處理時間為4至12小時。

- ETO具毒性及爆炸性，消毒後物品須放置於通風處一段時間，以除去殘餘的ETO。

- 臭氧（Ozone）

- 臭氧具有極強的氧化性，滅菌比氯快600-3000倍，甚至於數秒内即可殺死細菌繁殖體和芽胞、病毒及真菌等，在臭氧的環境中5分鐘，其殺滅率可達到99%以上。

- 將臭氧排氣管掛在1.7公尺以上高度，20至30分鐘，即可有效去除室内煙塵或裝飾材料的異味，降塵滅菌，增加空氣含氧量，清新空氣。

- 適用於大空間之滅菌，但對人畜有害，需有完善的防護措施。

參考文獻

- 行政院環境保護署。醫療廢棄物管理現況。Available at: http://wm.epa.gov.tw/medicalwaste/Contents/A00.htm

- WHO. Labotatory biosafety manual. 3rd ed. 2004:82-93.

- 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法（民100年1月14日）。

## 附錄12、實驗室生物安全緊急應變計畫（範例）

- 前言

- 基本資料

- 實驗室基本資料

| 機構名稱 | ○○醫療財團法人○○醫院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 機構地址 | ○○市○○區○○路X段XX號 |  |  |
| 實驗室名稱 | ○○實驗室 | 實驗室等級 | ■BSL□ABSL □1□2■3□4 |
| 實驗室地址 | ○○大樓○樓 |  |  |
| 實驗室主管 | ○○○主任 | 聯絡電話 | 09xx-xxx-xxx |
| 實驗室管理人 | ○○○組長 | 聯絡電話 | 09xx-xxx-xxx |
| 緊急聯絡人 | ○○○組長 | 聯絡電話 | 09xx-xxx-xxx |

- 平面圖

- 實驗室所在大樓vs.機構平面圖。

- 實驗室所在樓層平面圖。

- 實驗室內部平面圖。

- 感染性生物材料

    - 管理人員資料

| 姓名 | 服務部門 | 職稱 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○○ | ○○室 | 組長 | 09xx-xxx-xxx 院內分機xxxx |

    - 感染性生物材料保存清單

| 編號 | 品項 | RG | 數量 | 存放地點 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Burkholderia pseudomallei | 3 | 1管 | A冰箱 |
| 2 | Mycobacterium tuberculosis | 3 | 5管 | B冰箱 |
| 3 | … | … | … | … |

- 實驗室設備（施）資料

    - 設備（施）品項

| 儀器編號 | 品項 | 廠牌/規格 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-xx-xx | 生物安全櫃 |  |  |
| 100-xx-xx | 高壓滅菌鍋 |  |  |
| 101-xx-xx | 培養箱 |  |  |
| 101-xx-xx | 離心機 |  |  |
| 099-xx-xx | 冰箱 |  |  |

    - 設備（施）位置圖

- 緊急應變小組

- 組織架構、編組與權責分工

- 緊急應變小組架構圖。

- 緊急應變小組編組與職責分工表：有關任務編組織單位名稱及職責，可依實驗室特性自行規劃。

| 應變組織 | 人數 | 任務職掌 |
| --- | --- | --- |
| 總指揮官 副總指揮官 | ○人 | - 負責事故全部指揮緊急應變行動，掌握災變狀況及採取必要救災措施。 - 向上階主管報告災變搶救現況，並依其指示執行救災。 - 指揮災後各項復建處理工作，督導辦理有關財物保險理賠勘察事宜。 - 召集檢討事故發生原因與防範對策。 - 宣佈與解除警戒狀態。 |
| 現場指揮官 | ○人 | - 指揮災變現場防止事態擴大，進行必要之疏散程序，搶救人員、設備、文件資料及危害性物品之疏通，並將災變傳報應變總指揮官。 - 負責支援救災人員工作任務之分配調度。 - 掌握控制救災器材、設備及人力之使用，及其供應支援狀況。 - 督導執行災後各項復建，處理工作及救災器材、設備之整理復歸。 - 調查事故發生原因，及檢討防範改善對策，並提報具體改善計劃。 - 主管機關入廠調查作業之協助與資料提供。 |
| 發言人 | ○人 | - 彙整災害事故損害情形。 - 視情況對外界發佈消息。 |
| 搶救組 | ○人 | - 防止災害擴大。 - 現場危害之移除。 - 協助消防隊救災。 - 重要儀器設備搶救復歸。 - 使用適當之消防滅火器材、設備撲滅火災。 - 冷卻火場周圍設備、物品，以遮斷隔絕火勢漫延。 - 協助搶救受傷人員。 |
| 通報組 （管制組） | ○人 | - 成立臨時管制／通報中心。 - 適當進行場所內廣播。 - 協助指揮官掌握災情與救災進度之相關資訊，與請求支援事項。 - 協助傳達指揮官之指示，連絡緊急應變小組及支援單位。 |
| 醫療組 | ○人 | - 成立緊急救護中心。 - 傷患救助及住院安排。 |
| 避難引導組 | ○人 | - 成立臨時管制中心。 - 設置現場隔離及安全警告標示設置，並實施警戒。 - 災區現場交通管制。 - 管制人員、車輛未經許可，不得進入管制區。 - 引導廠外支援單位進入至災變現場加入救災工作。 - 引導及管制各區域、樓層人員，依指示疏散路線疏散。 - 人員清查。 |
| 支援組 | ○人 | - 設備器材之支援。 - 內、外部支援救援設備器材之清點與管控。 - 善後物品復原及清點。 - 協助指揮官進行災情判斷及指揮。 |
| 生物安全會 | ○人 | - 收集意外事故之資料，事後作成事故報告，檢討事故發生原因及防制改善措施。 - 負責提供災害事故所需之資訊及技術諮詢與協助。 |

- 緊急應變小組相關單位及聯絡電話。

| 應變組織 | 編組職務 | 成員姓名 | 聯絡電話 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 指揮中心 | 總指揮官 | ○○○ |  |  |
|  | 副總指揮官 | ○○○ |  |  |
|  | 現場指揮官 | ○○○ |  |  |
|  | 發言人 | ○○○ |  |  |
| 搶救組 | 組長 | ○○○ |  |  |
|  | 副組長 | ○○○ |  |  |
|  | 組員 | ○○○ |  |  |
| 通報組 | 組長 | ○○○ |  |  |
|  | 副組長 | ○○○ |  |  |
|  | 組員 | ○○○ |  |  |
| 醫療組 | 組長 | ○○○ |  |  |
|  | 副組長 | ○○○ |  |  |
|  | 組員 | ○○○ |  |  |
| 避難引導組 | 組長 | ○○○ |  |  |
|  | 副組長 | ○○○ |  |  |
|  | 組員 | ○○○ |  |  |
| 支援組 | 組長 | ○○○ |  |  |
|  | 副組長 | ○○○ |  |  |
|  | 組員 | ○○○ |  |  |
| 生安會 | 組長 | ○○○ |  |  |
|  | 副組長 | ○○○ |  |  |
|  | 組員 | ○○○ |  |  |

- 生物危害預防

- 緊急應變物資管理

| 編號 | 物資品項 | 數量 | 可支援數量 | 存放位置 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.消防安全設備 |  |  |  |  |  |
| A01 | 滅火器（支） | 5 | 10 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| B.洩漏警報設備 |  |  |  |  |  |
| B01 | 一氧化碳偵測設備（套） | 2 |  | ○棟1樓 |  |
| … |  |  |  |  |  |
| C.洩漏緊急處理器具 |  |  |  |  |  |
| C01 | 漂白水 |  |  |  |  |
| C02 | 紙巾 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| D.個人防護裝備 |  |  |  |  |  |
| D01 | C級防護衣（套） |  |  |  |  |
| D02 | 防護面具（個） |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| E.緊急通訊設備 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| F.其它 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- 防救設施（備）保養維護

| 品名 | 數量 | 測試、保養、維護、週期 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防設備 | ○式 | 每月檢查、每季養護、每年測試 |  |
| 緊急醫療箱 | ○套 | 每月檢查 |  |
| 緊急沖淋設備 | ○套 | 每月檢查、養護、測試 |  |
| … |  |  |  |

- 相關事業單位支援事項說明

| 單位類別 | 支援單位名稱 | 支援事項說明 | 聯絡人 | 聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防單位 | ○○消防局 | 緊急應變 |  |  |
|  | ○○消防大隊 | 緊急應變 |  |  |
| 醫療單位 | ○○醫院 | 醫療救護 |  |  |
|  | ○○醫院 | 醫療救護 |  |  |
| 警察單位 | ○○警察局 | 緊急應變 |  |  |
| 環保單位 | ○○環保局 | 廢棄物處理 |  |  |
|  | ○○大隊 | 廢棄物處理 |  |  |
| 支援單位 | ○○電力公司 | 電力供應 |  |  |
| 主管機關 | 疾病管制署 | 緊急應變 |  |  |
|  | ○○衛生局 | 緊急應變 |  |  |
|  | ○○教育局 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 緊急應變措施

- 緊急通報程序

- 發現緊急狀況之人員，應立即以有效方式就近通知相關人員。

- 通報流程圖

      - 正常上班時間通報程序。

      - 非正常上班時間通報程序。

      - 機構外支援通報程序。

- 緊急通報內容

通報人應以最短、最有效的告知方式，傳達以下相關資訊：

      - 通報人單位、職稱及姓名。

      - 通報事故發生時間及發生地點。

      - 事故狀況描述。

      - 人員傷亡狀況說明。

      - 已實施或即將實施之處置。

      - 可能需要之協助。

      - 其它與事故有關之說明。

- 通報詞範例

      - 機構內部通報範例。

      - 機構內部疏散廣播。

      - 請求機構外單位支援範例。

- 緊急應變程序

- 疏散作業程序

- 其它注意事項

- 人員訓練與演練

- 緊急應變訓（演）練課程

| 項次 | 訓練項目 | 頻率 | 對象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法令宣導 | 隨時 | 全體實驗室人員 |
| 2 | 防護具使用訓練 | 半年一次 | 應變小組 |
| 3 | 緊急應變演練 | 每年一次 | 全體實驗室人員 |
| … |  |  |  |

- 本計畫修正事宜

計畫相關附錄文件：

- 病原體安全資料表

- 實驗室生物安全意外事件報告單

- 意外事件處理報告表

- 其它