壓力容器(高壓滅菌釜) 定期檢查表

檢查週期：每學期

檢查日期：　　年　　月　　日　設備位置：

檢查人員：　　　　　　　單位及聯絡電話：

|  | 檢查項目 (包括有關之工作流程圖及機械設備結構圖) |  | 檢查方法 |  | 檢查結果 |  | 說 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正常 | 異常 |  |
| 容器 本體 | 1.本體有無損傷、腐蝕 |  | 檢視 |  |  |  |  |
|  | 2.焊接縫有無腐蝕或裂縫 |  | 檢視 |  |  |  |  |
|  | 3.防銹油漆有無脫落 |  | 檢視 |  |  |  |  |
| 蓋板螺栓 | 1.各部螺栓有無鬆動或減少 |  | 檢視 |  |  |  |  |
|  | 2.各部螺栓有無損耗、腐蝕 |  | 檢視 |  |  |  |  |
|  | 3.蓋板、凸緣有無腐蝕或變形 |  | 檢視 |  |  |  |  |
| 管及閥等 | 1.閥、旋塞有無損耗或洩漏 |  | 檢視 |  |  |  |  |
|  | 2.各接頭有無漏洩 |  | 檢視 |  |  |  |  |
|  | 3.管線有無腐損 |  | 檢視 |  |  |  |  |
| 附屬及 安全裝置 | 1.安全閥之性能有否正常 |  | 實地檢測 |  |  |  |  |
|  | 2.水蒸汽錶壓力是否正常 |  | 實地檢測 |  |  |  |  |
|  | 3.壓力偵測器是否正常有無破損 |  | 檢視 |  |  |  |  |
|  | 4.溫度偵測器是否正常 |  | 檢視 |  |  |  |  |
| 危害 及分析 | 經分析後會有下列危害因素產生： □火災 □爆炸 □毒氣洩漏 □化學品洩漏 □感電 □窒息 □物體飛落、掉落 □跌倒、滑倒 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 風險危害評估 | 經危害評估後，其危害風險之嚴重性如下（請打勾） □非常高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且儘速進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □高度風險（不能接受之風險）：立即檢討現有保護措施之完整性且於合理期限前進行工程、管理改善方案或作業管制或加強應變能力。 □中高度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意是否具更有效之保護措施或採取適當之作業程序、控制與安全措施。 □中度風險（暫時接受之風險）：暫時可接受，但需要注意目前管制狀況。 □低度風險（接受之風險）：可接受，以現有方式監控。 |  |  |  |  |  |  |
| 依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容 | 內容： |  |  |  |  |  |  |
|  | 預定完成日期： | 實際完成日期： |  |  |  |  |  |
| 定期檢討 | 定期檢討改善措施之合宜性： □ 1.本改善措施已相當合宜且已改善完成。 □ 2.本改善措施有需要敬會相關部門改善。 | 實驗室負責人 簽 名 處 |  |  |  |  |  |
| 備 註 |  |  |  |  |  |  |  |